## 1.dala
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/78-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
1. daļa "Medicīnas instrumentu mazgāšanas - dezinfekcijas līdzekļi automātiskajām mazgāšanas -dezinfekcijas iekārtām "Belimed WD290 IQ; Belimed WD200''"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  | Tehniskais piedāvājums |  |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Plānotais iepirkuma apjoms uz 36 mēnešiem (ciklu skaits)1 | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Vidējā rekomendētā līdzekļa koncentrācija uz litru ūdens, ml/l | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Izmaksas vienam ciklam EUR bez PVN | Kopējā plānotā apjoma summa bez PVN (H9*D9) | Viena litra cena EUR bez PVN. | Vienas vienības cena EUR bez PVN. | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Viegli sārmains, enzimātisks mazgāšanas/ tīrīšanas līdzeklis lietošanai automātiskajā instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā | Fasēts 5-6 litru kannā | 27000 (ūdens patēriņš mazgāšanas fāzē 12 litri)
Kannas izmēri (garums x dziļums x augstums): 180-250mm x 130-160mm x 210-260mm
Belimed Protect CLEAN MAE vai ekvivalents
2 | Skalošanas līdzeklis lietošanai automātiskajā instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā | Fasēts 5-6 litru kannā | 27000 (ūdens patēriņš skalošanas fāzē 9 litri)
Kannas izmēri (garums x dziļums x augstums): 180-250mm x 130-160mm x 210-260mm
Belimed Protect BRIGHT RDA vai ekvivalents
3 | Neitralizācijas līdzeklis lietošanai automātiskajā instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā | Fasēts 5-6 litru kannā | 27000 (ūdens patēriņš mazgāšanas fāzē 12 litri)
Kannas izmēri (garums x dziļums x augstums): 180-250mm x 130-160mm x 210-260mm
Belimed Protect NEUTRA-1 vai ekvivalents
4 | Šķidrs lubrikants lietošanai automātiskajā instrumentu mazgāšanas - dezinfekcijas iekārtā | Fasēts 5-6 litru kannā | 27 000
Kannas izmēri (garums x dziļums x augstums): 180-250mm x 130-160mm x 210-260mm
Belimed Protect CARE, Lubricant WD vai ekvivalents
PAVISAM KOPĀ | [10 empty] | 0 | 0
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Daļas kopīgās papildu prasības:
1) Piedāvājumā jāiekļauj apliecinājums par līdzekļu validāciju iekārtās Belimed WD 290 IQ un WD200. Apstiprinājumā norādīta arī pielietotā līdzekļa dozācija un ūdens padeves temperatūra.
2) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa pielietojumu latviešu un/vai angļu valodās.
3) Jāiesniedz produkta veiktspējas datu kopijas.
4) Piedāvājumā jāiekļauj kanniņas etiķete.
5) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļa apraksts un ES drošības datu lapa latviešu valodā atbilstoši EK regulai Nr.1907/2006 (REACH).
6) Līdzekļiem jābūt savstarpēji savietojamiem, saderīgiem.
7) Produktu ražotāju apstiprinājums par savstarpēju saderību, ja produktiem ir dažādi ražotāji;
8) Līdzekļiem jābūt ražotiem atbilstoši Medicīnas iekārtu regulai 2017/745, jāiesniedz apliecinājumi
9) Līdzekļiem jābūt savstarpēji savietojamiem, saderīgiem.
10) Līdzekļu sastāvam jāatbilst ES regulai Nr.648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem.
11) Pretendents, bez papildus samaksas, nodrošina mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtu validāciju atbilstoši LVS EN ISO 15883 standartam un nepieciešamo parametru izmaiņas, nodrošinot, ka netiek pagarināts kopējais cikla laiks visās esošajās programmās.
12) Praktiskai testēšanai jāiesniedz vismaz 5 (pieci) litri katra parauga.
13) Aprēķinot vidējo nepieciešamo līdzekļa koncentrāciju uz litru ūdens, pretendents ņem vērā iekārtās pielietojamā ūdens kvalitāti. Ūdens kvalitātes analīžu veikšanu nodrošina pretendents.
14) 1Paredzamais iepirkuma apjoms, izteiktais ciklu skaitā, tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājuma objektīvai vērtēšanai, nosakot iepirkuma kopējo plānoto apjomu izteiktu naudas summā.

## 2.dala
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/78-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
2.daļa " Medicīnas instrumentu mazgāšanas - dezinfekcijas līdzekļi automātiskajai mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtai ''Getinge 46-5""
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  | Tehniskais piedāvājums |  |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Plānotais iepirkuma apjoms uz 36 mēnešiem (ciklu skaits)1 | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Vidējā rekomendētā līdzekļa koncentrācija uz litru ūdens, ml/l | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Izmaksas vienam ciklam EUR bez PVN | Kopējā plānotā apjoma summa bez PVN (H9*D9) | Viena litra cena EUR bez PVN.
1 | Enzimātisks mazgāšanas/ tīrīšanas līdzeklis lietošanai automātiskajā instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā | Fasēts 5-6 litru kannā | 5000 (ūdens patēriņš mazgāšanas fāzē 15 litri)
Kannas izmēri (garums x dziļums x augstums): 180-250mm x 130-160mm x 210-260mm
Getinge Clean Universal Detergent vai ekvivalents
2 | Skalošanas līdzeklis lietošanai automātiskajā instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā | Fasēts 5-6 litru kannā | 5000 (ūdens patēriņš skalošanas fāzē 15 litri)
Kannas izmēri (garums x dziļums x augstums): 180-250mm x 130-160mm x 210-260mm
Getinge Clean Rinse Aid vai ekvivalents
3 | Neitralizācijas līdzeklis lietošanai automātiskajā instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā | Fasēts 5-6 litru kannā | 5000 (ūdens patēriņš mazgāšanas fāzē 15 litri)
Kannas izmēri (garums x dziļums x augstums): 180-250mm x 130-160mm x 210-260mm
Getinge Clean Neutralizer vai ekvivalents
PAVISAM KOPĀ | [7 empty] | 0 | 0
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties l
Daļas kopīgās papildu prasības:
1) Piedāvājumā jāiekļauj apliecinājums par produktu validāciju iekārtā ''Getinge 46-5 ". Apstiprinājumā norādīta arī validācijā pielietotā līdzekļa dozācija un ūdens padeves temperatūra.
2) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa pielietojumu latviešu un/vai angļu valodās.
3) Jāiesniedz produkta veiktspējas datu kopijas.
4) Piedāvājumā jāiekļauj kanniņas etiķete.
5) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļa apraksts un ES drošības datu lapa latviešu valodā atbilstoši EK regulai Nr.1907/2006 (REACH).
6) Līdzekļiem jābūt savstarpēji savietojamiem, saderīgiem.
7) Produktu ražotāju apstiprinājums par detergenta un neitralizatora savstarpēju saderību, ja produktiem ir dažādi ražotāji;
8) Līdzekļiem jābūt ražotiem atbilstoši Medicīnas iekārtu regulai 2017/745, jāiesniedz apliecinājumi
9) Līdzekļiem jābūt savstarpēji savietojamiem, saderīgiem.
10) Līdzekļu sastāvam jāatbilst ES regulai Nr.648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem.
11) Pretendents, bez papildus samaksas, nodrošina mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtu validāciju atbilstoši LVS EN ISO 15883 standartam un nepieciešamo parametru izmaiņas, nodrošinot, ka netiek pagarināts kopējais cikla laiks visās esošajās programmās.
12) Praktiskai testēšanai jāiesniedz vismaz 5 (pieci) litri katra parauga.
13) Aprēķinot vidējo nepieciešamo līdzekļa koncentrāciju uz litru ūdens, pretendents ņem vērā iekārtās pielietojamā ūdens kvalitāti. Ūdens kvalitātes analīžu veikšanu nodrošina pretendents.
14) 1Paredzamais iepirkuma apjoms, izteiktais ciklu skaitā, tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājuma objektīvai vērtēšanai, nosakot iepirkuma kopējo plānoto apjomu izteiktu naudas summā.

## 3.dala
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/78-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
3. daļa "Medicīnas instrumentu mazgāšanas - dezinfekcijas līdzekļi automātiskajām mazgāšanas -dezinfekcijas iekārtai ''Ken hygiene system IQ5-S""
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  | Tehniskais piedāvājums |  |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Plānotais iepirkuma apjoms uz 36 mēnešiem (ciklu skaits)1 | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Vidējā rekomendētā līdzekļa koncentrācija uz litru ūdens, ml/l | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Izmaksas vienam ciklam EUR bez PVN | Kopējā plānotā apjoma summa bez PVN (H9*D9) | Viena litra cena EUR bez PVN | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Enzimātisks mazgāšanas/ tīrīšanas līdzeklis lietošanai automātiskajā instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā | Fasēts 5-6 litru kannā | 27000 (ūdens patēriņš mazgāšanas fāzē 12 litri)
Kannas izmēri (garums x dziļums x augstums): 180-250mm x 130-160mm x 210-260mm
Aniosyme Synergy 5 vai ekvivalents
2 | Skalošanas līdzeklis lietošanai automātiskajā instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā | Fasēts 5-6 litru kannā | 27000 (ūdens patēriņš skalošanas fāzē 12 litri)
Kannas izmēri (garums x dziļums x augstums): 180-250mm x 130-160mm x 210-260mm
Anios RHW vai ekvivalents
3 | Neitralizācijas līdzeklis lietošanai automātiskajā instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā | Fasēts 5-6 litru kannā | 27000 (ūdens patēriņš mazgāšanas fāzē 12 litri)
Kannas izmēri (garums x dziļums x augstums): 180-250mm x 130-160mm x 210-260mm
Anios RN vai ekvivalents
PAVISAM KOPĀ | [10 empty] | 0 | 0
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Daļas kopīgās papildu prasības:
1) Piedāvājumā jāiekļauj informācija par līdzekļa validāciju dažādām automātiskās-mazgāšanas dezinfekcijas iekārtām. Tai jāsatur informācija par validācijā pielietotā līdzekļu dozāciju un ūdens padeves temperatūru.
2) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa pielietojumu latviešu un/vai angļu valodās.
3) Jāiesniedz produkta veiktspējas datu kopijas.
4) Piedāvājumā jāiekļauj kanniņas etiķete.
5) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļa apraksts un ES drošības datu lapa latviešu valodā atbilstoši EK regulai Nr.1907/2006 (REACH).
6) Līdzekļiem jābūt savstarpēji savietojamiem, saderīgiem.
7) Produktu ražotāju apstiprinājums par detergenta un neitralizatora savstarpēju saderību, ja produktiem ir dažādi ražotāji;
8) Līdzekļiem jābūt ražotiem atbilstoši Medicīnas iekārtu regulai 2017/745, jāiesniedz apliecinājumi
9) Līdzekļiem jābūt savstarpēji savietojamiem, saderīgiem.
10) Līdzekļu sastāvam jāatbilst ES regulai Nr.648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem.
11) Pretendents, bez papildus samaksas, nodrošina mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtu validāciju atbilstoši LVS EN ISO 15883 standartam un nepieciešamo parametru izmaiņas, nodrošinot, ka netiek pagarināts kopējais cikla laiks visās esošajās programmās.
12) Praktiskai testēšanai jāiesniedz vismaz 5 (pieci) litri katra parauga.
13) Aprēķinot vidējo nepieciešamo līdzekļa koncentrāciju uz litru ūdens, pretendents ņem vērā iekārtās pielietojamā ūdens kvalitāti. Ūdens kvalitātes analīžu veikšanu nodrošina pretendents.
14) 1Paredzamais iepirkuma apjoms, izteiktais ciklu skaitā, tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājuma objektīvai vērtēšanai, nosakot iepirkuma kopējo plānoto apjomu izteiktu naudas summā.

## 4.dala
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/78-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
4. daļa "Medicīnas instrumentu mazgāšanas - dezinfekcijas līdzekļi automātiskajām mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtām"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  | Tehniskais piedāvājums |  |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Plānotais iepirkuma apjoms uz 36 mēnešiem (ciklu skaits)1 | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Vidējā rekomendētā līdzekļa koncentrācija uz litru ūdens, ml/l | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Izmaksas vienam ciklam EUR bez PVN | Kopējā plānotā apjoma summa bez PVN (H9*D9) | Viena litra cena EUR bez PVN | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Enzimātisks mazgāšanas/ tīrīšanas līdzeklis lietošanai automātiskajā instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā | Fasēts 5-6 litru kannā | 15000 (ūdens patēriņš mazgāšanas fāzē 12 litri)
Kannas izmēri (garums x dziļums x augstums): 180-250mm x 130-160mm x 210-260mm
Dr.Weigert MediClean advanced vai ekvivalents
2 | Skalošanas līdzeklis lietošanai automātiskajā instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā | Fasēts 5-6 litru kannā | 15000 (ūdens patēriņš skalošanas fāzē 12 litri)
Kannas izmēri (garums x dziļums x augstums): 180-250mm x 130-160mm x 210-260mm
Dr.Weigert neodisher Mediklar vai ekvivalents
3 | Neitralizācijas līdzeklis lietošanai automātiskajā instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā | Fasēts 5-6 litru kannā | 15000 (ūdens patēriņš mazgāšanas fāzē 12 litri)
Kannas izmēri (garums x dziļums x augstums): 180-250mm x 130-160mm x 210-260mm
Dr.Weigert Neodisher Z vai ekvivalents
PAVISAM KOPĀ | [10 empty] | 0 | 0
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Daļas kopīgās papildu prasības:
1) Piedāvājumā jāiekļauj informācija par līdzekļa validāciju dažādām automātiskās-mazgāšanas dezinfekcijas iekārtām. Tai jāsatur informācija par validācijā pielietotā līdzekļu dozāciju un ūdens padeves temperatūru.
2) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa pielietojumu latviešu un/vai angļu valodās.
3) Jāiesniedz produkta veiktspējas datu kopijas.
4) Piedāvājumā jāiekļauj kanniņas etiķete.
5) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļa apraksts un ES drošības datu lapa latviešu valodā atbilstoši EK regulai Nr.1907/2006 (REACH).
6) Līdzekļiem jābūt savstarpēji savietojamiem, saderīgiem.
7) Produktu ražotāju apstiprinājums par detergenta un neitralizatora savstarpēju saderību, ja produktiem ir dažādi ražotāji;
8) Līdzekļiem jābūt ražotiem atbilstoši Medicīnas iekārtu regulai 2017/745, jāiesniedz apliecinājumi
9) Līdzekļiem jābūt savstarpēji savietojamiem, saderīgiem.
10) Līdzekļu sastāvam jāatbilst ES regulai Nr.648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem.
11) Pretendents, bez papildus samaksas, nodrošina mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtu validāciju atbilstoši LVS EN ISO 15883 standartam un nepieciešamo parametru izmaiņas, nodrošinot, ka netiek pagarināts kopējais cikla laiks visās esošajās programmās.
12) Praktiskai testēšanai jāiesniedz vismaz 5 (pieci) litri katra parauga.
13) Aprēķinot vidējo nepieciešamo līdzekļa koncentrāciju uz litru ūdens, pretendents ņem vērā iekārtās pielietojamā ūdens kvalitāti. Ūdens kvalitātes analīžu veikšanu nodrošina pretendents.
14) 1Paredzamais iepirkuma apjoms, izteiktais ciklu skaitā, tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājuma objektīvai vērtēšanai, nosakot iepirkuma kopējo plānoto apjomu izteiktu naudas summā.

## 5.dala
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/78-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
5.daļa "Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegāde automātiskās endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtai ''Wassenburg WD440 PT""
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  | Tehniskais piedāvājums |  |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Plānotais iepirkuma apjoms uz 36 mēnešiem (ciklu skaits)1 | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Vidējā rekomendētā līdzekļa koncentrācija uz litru ūdens, ml/l | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Izmaksas vienam ciklam EUR bez PVN | Kopējā plānotā apjoma summa bez PVN (H9*D9) | Viena litra cena EUR bez PVN | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Endoskopu mazgāšanas un augsta līmeņa dezinfekcijas līdzekļi endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtai Wassenburg WD440 PT | Wassenburg EndoHigh PAA vai ekviavlents, fasēts 5-6 litru kannā | 39000 (ūdens patēriņš dezinfekcijas fāzē 13L)
|  | Wassenburg EndoHigh Detergent vai ekviavlents, fasēts 5-6 litru kannā | 39000 (ūdens patēriņš mazgāšanas fāzē 13L)
PAVISAM KOPĀ | [10 empty] | 0 | 0
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Daļas kopīgās papildu prasības:
1) Jānodrošina līdzekļu EndoHighPAA un EndoHigh Detergent lietošana programmās kombinācijā (jāiekļauj infomrācija piedāvājumā) vai arī jāveic pilna validācija saskaņā ar ISO 15883 standarta prasībām
2) Jāiesniedz apstiprinājums, ka produkta lietošana ir piemērota Olympus, Pentax, Sonoscape lokano endoskopu apstrādei
3) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa pielietojumu latviešu un/vai angļu valodās.
4) Jāiesniedz produkta veiktspējas datu kopijas.
5) Abiem līdzekļiem ir jābūt savstarpēji saderīgiem, savietojamiem.
6) Līdzekļiem jābūt ražotiem atbilstoši Medicīnas iekārtu regulai 2017/745, jāiesniedz apliecinājumi
7) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem u.c. nepieciešamo informāciju.
8) Abu līdzekļu klasifikācijai un marķējumam jāatbilst EK regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Nr.1272/2008.
9) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu apraksts un ES drošības datu lapas latviešu valodā atbilstoši EK regulai Nr.1907/2006 (REACH).
10) Līdzekļu sastāvam jāatbilst ES regulai Nr.648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem.
11) Piedāvājumā jāiekļauj kanniņas etiķete.
12) Pretendents, ja nepieciešams izmaiņas esošajās programmās, bez papildus samaksas nodrošina mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtu validāciju atbilstoši LVS EN ISO 15883 standartam un nepieciešamo parametru izmaiņas, nodrošinot, ka netiek pagarināts kopējais cikla laiks visās esošajās programmās.
13) Praktiskai testēšanai jāiesniedz vismaz 5 (pieci) litri katra parauga.
14) Aprēķinot vidējo nepieciešamo līdzekļa koncentrāciju uz litru ūdens, pretendents ņem vērā iekārtās pielietojamā ūdens kvalitāti. Ūdens kvalitātes analīžu veikšanu nodrošina pretendents.
14) 1 Paredzamais iepirkuma apjoms, izteiktais ciklu skaitā, tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājuma objektīvai vērtēšanai, nosakot iepirkuma kopējo plānoto apjomu izteiktu naudas summā.

## 6.dala
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/78-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
6.daļa "Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegāde endoskopu automātiskās mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtai ''Medivators ISA""
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  | Tehniskais piedāvājums |  |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Plānotais iepirkuma apjoms uz 36 mēnešiem (ciklu skaits)1 | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Vidējā rekomendētā līdzekļa koncentrācija uz litru ūdens, ml/l | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Izmaksas vienam ciklam EUR bez PVN | Kopējā plānotā apjoma summa bez PVN (H9*D9) | Viena litra cena EUR bez PVN | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Endoskopu mazgāšanas un augsta līmeņa dezinfekcijas līdzekļi endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtai Medivators ISA | Mazgāšanas/ dezinfekcijas līdzekļu komplektā ietilpst 3 šķīdumi: mazgāšanas līdzeklis, buferšķīdums un peroksietiķskābi saturošs šķīdums dezinfekcijai
|  | PAA saturošs dezinfekcijas šķīdums komplektā ar buferšķīdumu, fasēti 10 litru kannās | 12000 (ūdens patēriņš dezinfekcijas fāzē 17L)
|  | Mazgāšanas līdzeklis, fasēts 5 litru kannā | 12000(ūdens patēriņš mazgāšanas fāzē 31L)
PAVISAM KOPĀ | [10 empty] | 0 | 0
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Daļas kopīgās papildu prasības:
1) Jānodrošina līdzekļu lietošana Medivator ISA (jāiekļauj infomrācija piedāvājumā) vai arī jāveic pilna validācija saskaņā ar ISO 15883 standarta prasībām
2) Jāiesniedz apstiprinājums, ka produkta lietošana ir piemērota Olympus, Pentax, Sonoscape lokano endoskopu apstrādei
3) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa pielietojumu latviešu un/vai angļu valodās.
4) Jāiesniedz produkta veiktspējas datu kopijas.
5) Līdzekļiem ir jābūt savstarpēji saderīgiem, savietojamiem.
6) Līdzekļiem jābūt ražotiem atbilstoši Medicīnas iekārtu regulai 2017/745, jāiesniedz apliecinājumi
7) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem u.c. nepieciešamo informāciju.
8) Līdzekļu klasifikācijai un marķējumam jāatbilst EK regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Nr.1272/2008.
9) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu apraksts un ES drošības datu lapas latviešu valodā atbilstoši EK regulai Nr.1907/2006 (REACH).
10) Līdzekļu sastāvam jāatbilst ES regulai Nr.648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem.
11) Piedāvājumā jāiekļauj kanniņas etiķete.
12) Pretendents, ja nepieciešams izmaiņas esošajās programmās, bez papildus samaksas nodrošina mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtu validāciju atbilstoši LVS EN ISO 15883 standartam un nepieciešamo parametru izmaiņas, nodrošinot, ka netiek pagarināts kopējais cikla laiks visās esošajās programmās.
13) Praktiskai testēšanai jāiesniedz vismaz 5 (pieci) litri katra parauga.
14) Līdzekļi fasēti Medivators ISA iekārtai piemērotos iepakojumos, dezinfekcijas līdzeklis un buferšķīdums līdz 10 L kannā, mazgāšanas līdzeklis līdz 5 L kannā.
15) Aprēķinot vidējo nepieciešamo līdzekļa koncentrāciju uz litru ūdens, pretendents ņem vērā iekārtās pielietojamā ūdens kvalitāti. Ūdens kvalitātes analīžu veikšanu nodrošina pretendents.
16) Paredzamais iepirkuma apjoms, izteiktais ciklu skaitā, tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājuma objektīvai vērtēšanai, nosakot iepirkuma kopējo plānoto apjomu izteiktu naudas summā.

## 7.dala
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/78-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
7.daļa "Enzimātisks tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis manuālai instrumentu apstrādei un apstrādei ultraskaņas vannās"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts |  | Plānotais iepirkuma apjoms uz 36 mēnešiem | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Viena litra cena EUR bez PVN | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
Vienība
1 | Enzimātisks tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis manuālai instrumentu apstrādei un apstrādei ultraskaņas vannās | Fasēts 5-6 litru kannā ar dozatoru | litrs | 5000
Aniosyme XL3 vai ekvivalents
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Daļas kopīgās papildu prasības:
1) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa pielietojumu latviešu un/vai angļu valodās.
2) Jāiesniedz produkta veiktspējas datu kopijas.
3) Līdzekļiem jābūt ražotiem atbilstoši Medicīnas iekārtu regulai 2017/745, jāiesniedz apliecinājumi
4) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem u.c. nepieciešamo informāciju.
5) Līdzekļu klasifikācijai un marķējumam jāatbilst EK regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Nr.1272/2008.
6) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu apraksts un ES drošības datu lapas latviešu valodā atbilstoši EK regulai Nr.1907/2006 (REACH).
7) Līdzekļu sastāvam jāatbilst ES regulai Nr.648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem.
8) Piedāvājumā jāiekļauj kanniņas etiķete.
9) Praktiskai testēšanai jāiesniedz vismaz 5 (pieci) litri līdzekļa parauga.

## 8.dala
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/78-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
8.daļa "Lēcas Fundus oculi dezinfekcijas līdzekļa piegāde"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 36 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Lietošanai gatavs augsta līmeņa medicīnas ierīču un instrumentu dezinfekcijas līdzeklis uz peroksietiķskābes bāzes | Jādarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī uz Tbc, vīrusiem (atbilstoši standartiem EN 13727; EN 14348; EN 14561; EN 14476; EN 14562; EN 14563) sporām (ieskaitot Clostridium difficile) atbilstoši EN 14347 un EN 17126 ne ilgāk kā 15 min. | litrs | 100
Baktericīda t.sk. mikobakteriāla, fungicīda, virucīda un sporicīda. Iedarbības ir sertificētas.
Dezinficējošās vielas - peretiķskābe, etiķskābe, ūdeņraža peroksīds
Nesatur formaldehīdus un glioksālu, glutarālu
Nebojā dezinficējamās ierīces
Piemērots jebkuras cietības ūdenim.
Dezinfekcijas laiks līdz 15min.
Iepakojumā 5-6 litri.
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Papildu prasības:
1) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem, saderību ar instrumentiem (med.ierīcēm), u.c. nepieciešamo informāciju.
2) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa pielietojumu.
3) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu apraksts un ES drošības datu lapa latviešu valodā atbilstoši EK regulai Nr.1907/2006 (REACH).
4)Jāiesniedz apliecinājumi par līdzekļu atbilstību Medicīnas iekārtu regulai 2017/745
5) Līdzekļu klasifikācijai un marķējumam jāatbilst EK regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Nr.1272/2008.
6) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem u.c. nepieciešamo informāciju.
7) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma praktiskai testēšanai jāiesniedz vismaz 1 iepakojums līdzekļa parauga.

## 9.dala
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/78-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
9.daļa "Zobārstniecības dezinfekcijas līdzekļu piegāde"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 36 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Līdzekļi zobārstniecības iekārtu atsūkšanas sistēmu un spļaujamtrauku tīrīšanai un dezinfekcijai (koncentrāts) | Koncentrēts divfāzu dezinficēšanas šķīdums zobārstniecības aspirācijas un separācijas sistēmu ikdienas tīrīšanai un apkopei ar ph skābu un bāzisku iedarbību.
Iedarbojas uz baktērijām (iesk. Tbc), vīrusiem (iesk. HIV, B un C hepatīta) un sēnītēm.
Nesatur aldehīdus, fenolus.
Nebojā plastmasas, metāla un gumijas detaļas.
Neputojošs, vakuuma sistēmā neveido putas.
Skābā līdzekļa darba šķīdumam līdz 5% ekspozīcijas laiks ne ilgāks par 60min.
Sārmainā līdzekļa darba šķīdumam ar koncentrāciju līdz 2% ekspozīcijas laiks ne ilgāks par 30 min.
Fasēts 1-2 litru iepakojumā.
Jānodrošina ar papildus aprīkojumu (dozatori , mērtrauki, sistēma,utt.) bez papildus maksas.
|  | pH skābais līdzeklis | litrs | 50
|  | pH sārmains līdzeklis | litrs | 100
2 | Instrumentu dezinfekcijas līdzeklis zobārstniecībai (koncentrāts) | Stomatoloģisko izmeklēšanas, ķirurģisko, kā arī rotējošo dimanta un cietmetāla instrumentu dezinfekcijas līdzekļa koncentrāts. | litrs | 100
Baktericīda iedarbība atbilstoši EN 13727 un EN 14561; fungicīda iedarbība atbilstoši EN 13624 un EN 14562; mikobakteriāla iedarbība atbilstoši EN 14348 un EN 14563.
Virucidāla iedarbība ( HBV, HCV, HIV, adenovīrusi, Polyoma vīruss).
Darba šķīduma koncentrācija līdz 1,5% ar ekspozīcijas laiku līdz 1 stundai.
Nesatur aldehīdus, fenolus.
Nekairinošs, bez asas smaržas.
Sagatavots darba šķīdums derīgs vismaz 7 dienas.
Neizraisa metāla koroziju ( satur korozijas inhibitorus).
Piemērots lietot ultraskaņas vannā.
Var pielietot instrumentu tīrīšanai.
Fasēts 5-6 litru iepakojumā.
Jānodrošina papildu aprīkojums (dozatori, mērtrauki, mērcēšanas vanniņas) bez papildu maksas.
3 | Dezinfekcijas-tīrīšanas un dezoderēšanas līdzeklis zobārstniecības iekārtu Planmeca Compact-i atsūkšanas sistēmai, spļaujamtraukiem un amalgamas separatoriem (koncentrāts) | Koncetrēts līdzeklis zobārstniecības iesūkšanas sistēmas , spļaujamtrauka un amalgamas separatora vienlaicīgai un efektīvai dezinfekcijai, tīrīšanai un dezoderēšanai. | litrs | 1000
Nesatur aktīvo hloru, aldehīdus, protamīnu un fenolu.
Uz kvartāro (četrvietīgo amoniju) savienojumu bāzes, satur speciālu mazgāšanas, tīrīšanas līdzekli, pretputošanas līdzekli.
Nav toksisks, kancerogēns, mutogēns.
Iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm un vīrusiem ( baktericīds, virucīds un fungicīds).
Pārbaudīts saskaņā ar DGHM vadlīnijām un Eiropas standartiem: baktericīda iedarbība saskaņā ar EN 13727; fungicīda iedarbība saskaņā ar EN13624 un EN 14562; mikobakteriāla iedarbība saskaņā ar EN14348 un EN 14563.
Ekspozīcijas laiks līdz 60 min.
Darba šķīduma koncentrācija līdz 2%.
Fasēts 2-5 litru iepakojumā.
Dezinfekcijas līdzekļa lietošanas piederumi jānodrošina ir bez maksas.
Jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka līdzeklis ir piemērots zobārstniecības iekārtu Planmeca Compact-i atsūkšanas sistēmām, spļaujamtraukiem un amalgamas separatoriem un tās netiks bojātas līdzekļa iedarbības rezultātā.
PAVISAM KOPĀ | [7 empty] | 0 | 0
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Papildus prasības:
1) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem, saderību ar instrumentiem (med.ierīcēm), u.c. nepieciešamo informāciju.
2) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa pielietojumu.
3) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu apraksts un ES drošības datu lapa latviešu valodā atbilstoši EK regulai Nr.1907/2006 (REACH).
4)Jāiesniedz apliecinājumi par līdzekļu atbilstību Medicīnas iekārtu regulai 2017/745
5) Līdzekļu klasifikācijai un marķējumam jāatbilst EK regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Nr.1272/2008.
6) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem u.c. nepieciešamo informāciju.
7) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma praktiskai testēšanai jāiesniedz vismaz 2 (divi) litri katra līdzekļa parauga.

## 10.dala
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/78-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
10.daļa "Zobārstniecības dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļu piegāde"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 36 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Koncentrēts pulverveida nospiedumu dezinfekcijas un attīrīšanas līdzeklis dažāda veida nospiedumiem | Iedarbīgs uz baktērijām, sēnītēm, MRSA, Pseudomona aeruginosa, Enterococcus hirae. | litrs | 10
Virspusējs, gatavs lietošanai, augstas efektivitātes nospiedumu dezinfekcijas smidzinātājs. Paredzēts algināta, poliētera un silikona nospiedumu dezinfekcijai. Nospiedumi tiek attīrīti un dezinficēti 5 minūšu laikā
Iepakojums līdz 500ml.
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Papildu prasības:
1) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
2) Līdzekļa klasifikācijai un marķējumam jāatbilst EK regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Nr.1272/2008.
3) Piedāvājumā jāiekļauj katra līdzekļa ES Drošības Datu lapa atbilstoši ar EK regulai Nr. 1907/2006 (REACH) latviešu valodā.
4) Piedāvājumā jāiekļauj ražotāja sagatavots līdzekļa apraksts (lietošanas instrukciju) latviešu valodā.
5) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem u.c. nepieciešamo informāciju.

## 11.dala
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/78-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
11.daļa "Dezinfekcijas līdzekļa piegāde ASEPTOJET S dezinfekcijas iekārtai"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 36 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Dezinfekcijas līdzeklis ASEPTOJET S dezinfekcijas iekārtai | Līdzeklis ir piemērots un lietojams ASEPTOJET S izsmidzināšanas iekārtā gaisa un virsmu dezinfekcijai.
Dezinfekcijas līdzeklis ir šķidrā veidā un nesatur aldehīdus, smagos metālus, hloru, fenolu, kvartāros amonija savienojumus.
Gatavs lietošanai.
Līdzeklis nebojā virsmas un materiālus, nav toksisks.
Baktericīds atbilstoši EN 1040; EN1276, EN 13697. Fungicīds atbilstoši EN 1275, EN1650, EN 13697. Mikobaktericīds atbilstoši EN 14348, EN 13697, virucīds atbilstoši EN 14476, sporicīds atbilstoši EN 13704.
Sporicīda un fungicīda iedarbība līdz 120 min.
Patēriņš līdz 7ml/m3 telpas.
Līdzeklis fasēts:
|  | 1-2 litri iepakojums | litrs | 20
|  | 5-10 litri iepakojums | litrs | 10
PAVISAM KOPĀ | [7 empty] | 0 | 0
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Papildu prasības:
1) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu atbilstības apliecinājumi saskaņā ar Medicīnas iekārtu regulu 2017/745.
2) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
3) Līdzekļa klasifikācijai un marķējumam jāatbilst EK regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Nr.1272/2008.
4) Piedāvājumā jāiekļauj katra līdzekļa ES Drošības Datu lapa atbilstoši ar EK regulai Nr. 1907/2006 (REACH) latviešu valodā.
5) Piedāvājumā jāiekļauj ražotāja sagatavots līdzekļa apraksts (lietošanas instrukciju) latviešu valodā.
6) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem u.c. nepieciešamo informāciju.

## 12.dala
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/78-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
12.daļa "Tīrīšanas līdzekļu ķirurģisko instrumentu atjaunošanai – neorganisko aplikumu noņemšanai"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 36 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Tīrīšanas līdzeklis metāla savienojumu aplikumu notīrīšanai no ķirurģiskajiem instrumentiem | Skābas dabas līdzeklis profesionālai lietošanai, kas ir speciāli paredzēts aplikumu (apsūbējumu), rūsas aplikuma un grūti tīrāmu neorganisku atlikumu tīrīšanai no ķirurģiskajiem instrumentiem. | litrs | 15
Sastāvam jāatbilst ES regulai Nr.648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem:
jāsatur fosforskābe,
jāsatur < 5% nejonu virsmaktīvās vielas,
pH vērtība darba šķīdumā: 1,0 -2,0.
Paredzēts manuālai lietošanai mērcēšanas un ultraskaņas vanniņās.
Iespējas apstrādāt instrumentus ar karbīda pārklājumu.
Efektīvais koncentrāta dozēšanas diapazons: līdz 100 ml/litrā (darba šķīdums līdz 10%).
Fasēts iepakojumā līdz 2 litriem.
2 | Tīrīšanas līdzeklis silikāta savienojumu aplikumu notīrīšanai no ķirurģiskajiem instrumentiem | Skābas dabas līdzeklis profesionālai lietošanai, kas ir speciāli paredzēts silikāta savienojumu aplikumu tīrīšanai no ķirurģiskajiem instrumentiem. | litrs | 15
Paredzēts gan manuālai lietošanai mērcēšanas vanniņās, gan lietošanai automātiskajās mazgāšanas iekārtās.
Koncentrāta efektīvais dozēšanas diapazons līdz 50 ml/litrā (darba šķīdums līdz 5%).
Sastāvam jāatbilst ES regulai Nr.648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem:
jāsatur fosforskābe,
jāsatur < 5% nejonu virsmaktīvās vielas,
pH vērtība darba šķīdumā: 3,0 +/-1.
Fasēts iepakojumā līdz 2 litriem.
PAVISAM KOPĀ | [7 empty] | 0 | 0
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Papildu prasības:
1) Piedāvājumā jāiekļauj apliecinājumi par līdzekļu atbilstības Medicīnas iekārtu regulai 2017/745.
2) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
3) Koncentrāta klasifikācijai un marķējumam jāatbilst EK regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Nr.1272/2008.
4) Piedāvājumā jāiekļauj ES Drošības Datu lapu atbilstoši EK regulai Nr. 1907/2006 (REACH).
5) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu aprakstu (lietošanas instrukciju) latviešu valodā.
6) Piedāvājumā jāiekļauj kanniņas etiķete.
7) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma praktiskai testēšanai jāiesniedz vismaz 1 litrs katra līdzekļa parauga.

## 13.dala
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/78-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
13.daļa "Roku un ādas dezinfekcijas, mazgāšanas un kopšanas līdzekļu piegāde"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 36 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Saudzīgs roku higiēniskās un ķirurģiskās dezinfekcijas līdzeklis | Aktīvās vielas: | litrs
etanols vismaz 70%,
četraizvietotā amonija savienojumi 0,1- 0,4%,
jāsatur ādu kopjošas un aizsargvielas,
remanentā iedarbība vismaz 3h
nesatur krāsvielas, nedrīkst saturēt hlorheksidīnu, izopropilspirtus, triklosānu.
Ekspoz.laiks - higiēniskai dezinfekcijai (EN 1500) līdz 30 sek.
Ekspoz. laiks ķirurģiskai dezinfekcijai (EN 12791) līdz 1,5 min.
Aktīvs uz: Gram -, Gram +, vīrusiem u.c. mikroorganismiem, t.sk., Tbc, Rota, HBV, pretsēnīšu u.c.
Mikrobioloģiskā efektivitāte atbilstoši standartiem EN 13624 pretraugu, EN 13727 baktericīds, EN 14348 TBC.
Jānodrošina ar dažāda tilpuma un veida (t.sk., izsmidzināmi) iepakojumiem:
|  | 75-100ml |  | 10
|  | 250-350ml |  | 40
|  | 500ml |  | 200
|  | 1 L |  | 600
|  | 5 L |  | 2500
2 | Ādas dezinfekcijas līdzeklis pirms intarvaskurāro katetru ievietošanas | Aktīvās vielas: | litrs
etanols vismaz 70%,
hlorheksidīns vismaz 2%;
jāsatur ādu kopjošas un aizsargvielas.
Nesatur: krāsvielas, triklosānu.
Ekspoz.laiks – higiēniskai ādas dezinfekcijai līdz 30 sek.
Ekspoz. laiks ķirurģiskai ādas dezinfekcijai līdz 3 min.
Remanentā iedarbība 24 stundas.
Aktīvs uz: Gram -, Gram + baktērijām, tajā skaitā TBC, vīrusiem: Rota, HBV; sēnītēm.
Mikrobioloģiskā efektivitāte atbilstoši standartiem: EN13624 pretraugu, EN13727 baktericīds, EN14348 TBC, EN14476 virucīds.
Līdzeklis ir IIA klases medicīnas ierīce, izmantojams kanulu dezinfekcijai
Jānodrošina ar dažāda tilpuma un veida (t.sk., izsmidzināmi) iepakojumiem:
|  | 250-350ml |  | 5
|  | 1 L |  | 5
|  | 5 L |  | 4
3 | Roku higiēniskās un ķirurģiskās dezinfekcijas līdzeklis ar paaugstinātu virucidālo iedarbību | Aktīvās vielas: | litrs
etanols vismaz 85%;
jāsatur ādu kopjošas un aizsargvielas.
Nesatur: krāsvielas, triklosānu, hlorheksidīnu, izopropilspirtus.
Ekspoz.laiks - higiēniskai dezinfekcijai (EN1500) līdz 30 sek.
Ekspoz. laiks ķirurģiskai dezinfekcijai (EN12791) līdz 1,5 min.
Aktīvs uz: Gram -, Gram + baktērijām, tajā skaitā TBC, vīrusiem: Rota, HBV; sēnītēm. Iedarbība pret Noro vīrusu – ne ilgāk kā 30 sekundēs.
Mikrobioloģiskā efektivitāte atbilstoši standartiem: EN13624 pretraugu, EN13727 baktericīds, EN14348 TBC, EN14476 virucīds.
Jānodrošina ar dažāda tilpuma un veida (t.sk., ar pumpi) iepakojumiem:
|  | 250-350 ml |  | 5
|  | 500ml |  | 50
|  | 1L |  | 100
|  | 5 L |  | 100
4 | Saudzīgs roku higiēniskās un ķirurģiskās dezinfekcijas līdzeklis gēla formā | Aktīvās vielas: | litrs
etanols vismaz 73%;
jāsatur ādu aizsargājošas komponentes.
Nesatur triklosānu.
Autosterils
Remanentā iedarbība vismaz 3 stundas
Ekspoz.laiks - higiēniskai dezinfekcijai atbilstoši EN1500 standartam līdz 30 sek.
Ekspoz. laiks ķirurģiskai dezinfekcijai atbilstoši EN12791standartam līdz 1,5 min.
Aktīvs uz: Gram -, Gram + baktērijām, tajā skaitā TBC, vīrusiem: Rota, HBV; sēnītēm.
Jānodrošina ar dažāda tilpuma un veida (t.sk.izsmidzināmi) iepakojumiem:
|  | 75-100ml |  | 5
|  | 250-350ml |  | 5
|  | 500 ml |  | 12
|  | 1 L |  | 12
|  | 5 L |  | 50
5 | Īpaši saudzīgs roku higiēniskās dezinfekcijas līdzeklis gēla formā ar alvejas ekstraktu | Aktīvās vielas – bāze etanols vismaz 70%., četraizvietotā amonija savienojumi līdz 0,2% | litrs
Jāsatur alvejas ekstrakts, kas kopj un aizsargā ādu.
Remanentā iedarbība vismaz 3 stundas
Produkts nedrīkst saturēt hlorheksidīnu, izopropilspirtus, triklosānu.
Ekspoz.laiks - higiēniskai dezinfekcijai atbilstoši EN1500 standartam līdz 30 sek.
Aktīvs uz: Gram -, Gram + baktērijām, vīrusiem.
Jānodrošina ar dažāda tilpuma un veida iepakojumiem:
|  | 500 ml |  | 10
|  | 1 L |  | 20
|  | 5L |  | 50
6 | Ādas dezinfekcijas līdzeklis (medicīniskajām manipulācijām) | Neiekrāsots ādas dezinfekcijas līdzeklis, satur ādu aizsargājošas sastāvdaļas | litrs
Bāze etanols vairāk kā 73%.
Četraizvietotā amonija savienojumi līdz 0,2%.
Produkts nedrīkst saturēt hlorheksidīnu, izopropilspirtus, triklosānu, metanolu
Krāsa - bezkrāsains.
Ekspoz.laiks - higiēniskai dezinfekcijai līdz 30 sek.
ph līmenis : 6,5-7,5
Ekspoz. laiks ķirurģiskai dezinfekcijai līdz 3 min.
Remanentā iedarbība vismaz 3 stundas.
Aktīvs uz: Gram -, Gram + baktērijām, tajā skaitā TBC, vīrusiem: Rota, HBV, HIV.
Jānodrošina ar dažāda tilpuma un veida (t.sk., izsmidzināmi) iepakojumiem:
|  | 250-350ml |  | 150
|  | 500 ml ar mitrināšanas pumpi |  | 20
|  | 1 l |  | 20
|  | 5 L |  | 1000
7 | Iekrāsots ādas dezinfekcijas līdzeklis (medicīniskajām manipulācijām) | Iekrāsots ādas dezinfekcijas līdzeklis. | litrs
Bāze etanols vismaz 75%.
Četraizvietotā amonija savienojumi līdz 0,2%.
Krāsa – vēlama oranža.
Produkts nedrīkst saturēt hlorheksidīnu, izopropilspirtus triklosānu, jodu.
Remanentā iedarbība vismaz 3 stundas.
Aktīvs uz: Gram -, Gram + baktērijām, tajā skaitā TBC, vīrusiem: Rota, HBV, HIV.
Ekspoz.laiks - higiēniskai dezinfekcijai līdz 30 sek.
Ekspoz. laiks ķirurģiskai dezinfekcijai - līdz 3 min.
Jānodrošina ar dažāda tilpuma un veida (t.sk., izsmidzināmi) iepakojumiem:
|  | 250-350 ml |  | 20
|  | 1 L |  | 20
|  | 5 L |  | 1500
8 | Kāju pēdu un apavu dezinfekcijas līdzeklis | Līdzeklis kāju sēnīšu profilaksei - pēdu un apavu dezinfekcijai. | litrs
Aktīvās vielas - etanols vismaz 60%.
Četraizvietotā amonija savienojumi līdz 0,5%.
Jāsatur dabīgās eļļas, kas kopj un aizsargā ādu.
Nesatur triklosānu.
Krāsa - bezkrāsains.
Izsmidzināms.
pH līmenis: 6.5-7.5
Aktīvs uz: Gram -, Gram + baktērijām, vīrusiem, HBV, HIV, sēnītēm.
Ekspoz. laiks ādas dezinfekcijai līdz 30 sek.
Iepakojumos ar izsmidzinātāju:
|  | 250-350ml |  | 10
|  | 500 ml |  | 10
|  | 1L |  | 10
9 | Krēms jūtīgas ādas kopšanai | Ādu atveseļojošs kopšanas krēms ar hialuronskābi un urea, | litrs | 150
aizsargā ādu no spirtu sausinošās iedarbības
atur A, E un C vitamīnus, kas nomierina iekaisušu ādu, uzlabo asins apgādi, paātrina ādas dabīgās aizsargbarjeras atjaunošanos
pH līmenis ne lielāks kā 7
500 ml
10 | Šķidrās ziepes – roku higiēniskais mazgāšanai pirms medicīniskām manipulācijām | Saudzīgs roku mazgāšanas līdzeklis ar ādu saudzējošām un kopjošām piedevām. | litrs
pH līmenis 5,3-5,5.
Krāsa - bezkrāsains.
Saglabā ādas dabīgo aizsargslāni.
Dermatoloģiski pārbaudītas.
Nesatur sārmus.
Testētas saskaņā ar EN1499.
Jānodrošina ar dažāda tilpuma un veida (t.sk., ar pumpi) iepakojumiem:
|  | 500 ml |  | 150
|  | 1L |  | 450
|  | 5 L |  | 1000
11 | Automātiskais dozators | Piemērots piedāvāto līdzekļu iepakojumiem | gab.
Dozējamais līdzeklis iepildīts 0,5 - 1 Litra pilnīgi noslēgtā tilpnē bez saskares ar apkārtējo vidi arī lietošanas laikā līdz dozēšanas brīdim
Dozators noslēdzams, kas novērš nesankcionētu piekļuvi produktam, baterijām un devas maiņas mehānismam
Iespēja uz dozatora izvietot paskaidrojošu simbolu par saturu
Darbojas bezkontakta veidā, ar baterijām (jābūt komplektā), baterijas darbības laiks vismaz 6 mēn. ar slodzi 50 dozācijas dienā
Pēc dozēšanas sistēma nepil
Iespēja dozēt līdz līdzekļa atlikums tilpnē ir ne vairāk kā 5% no sākuma tilpuma
Iespējams vizuāli kontrolēt atlikušo dozējamā šķīduma daudzumu, neatverot dozatoru
Iespējams piestiprināt dozatoru pie sienas gan ar skrūvēm, gan ar abpusējo līmlentu
|  | Dozators |  | 10
|  | Piedāvātajiem dozatoriem piemērots pārvietojams grīdas statīvs |  | 5
PAVISAM KOPĀ | [7 empty] | 0 | 0
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Papildu prasības:
1) Roku dezinfekcijas, mazgāšanas un kopšanas līdzekļiem jābūt savietojamiem (saderīgiem).
2) Roku dezinfekcijas līdzekļiem (1., 3., 4., 5. pozīcija) un roku mazgāšanas līdzeklim (10.pozīcija), kā arī roku aizsargkrēmam (9.pozīcija) jābūt saderīgiem un lietojamiem ar slimnīcā esošajiem dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu dozatoriem 500ml/1000ml (ChemiDispenser) vai stiprināmiem pie sienas jau esošajās urbumu vietās un jānodrošina ar līdzekļu dozatoriem atbilstoši specifikācijai bez papildus maksas, t.sk. dozatoru uzstādīšana.
Slimnīcā esošie dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu dozatora 500ml/1000ml (ChemiDispenser) specifikācija: veicamās funkcijas: šķidro roku mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu dozēšanas ierīce. Tehniskās prasības: metāla rāmis, kas saderīgs ar roku mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu tilpnēm 500ml vai 1000ml, pie sienas stiprināms padeves mehānisms ar divām skrūvēm un pleca mehānismu (pleca mehānisms izvietots tilpnes augšējā daļā; mehānisms dozē nospiežot pudelē integrēto pumpi, kuras snīpīša atvere izvietota bez sānu leņķa vismaz 2cm attālumā no pudeles sāna malas); materiāls – nerūsējošs tērauds AISI 304 (DIN 1.4301); svars – 350gr (± 10gr); izmēri – augstums 235mm (± 5 mm), dziļums augšējā daļā (iekļaujot pleca mehānismu) 210mm (± 1 mm), dziļums apakšējā daļa 45mm (± 1 mm), platums pudeles ievietošanai 53mm (± 1 mm).
4) Jānodrošina arī ar papildu aprīkojumu (pumpīši, pudeļu atvērēji, utt.) bez papildu maksas
5) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem, u.c. nepieciešamo informāciju.
6) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu lietošanas instrukcijas un ES drošības datu lapas latviešu valodā atbilstoši EK regulai Nr.1907/2006 (REACH), LR biocīda reģistrācijas apliecība
7) Uz līdzekļa iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
8) Iepakojumu tilpumiem, kuriem nav norādīti diapazoni, pieļaujama atkāpe ±20%
9) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma praktiskai testēšanai jāiesniedz vismaz 2 (divi) litri katra līdzekļa parauga.
10) Līdzekļu klasifikācijai un marķējumam jāatbilst EK regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Nr.1272/2008.

## 14.dala
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/78-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
14.daļa "Roku un ādas dezinfekcijas, mazgāšanas un kopšanas līdzekļu piegāde"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 36 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Saudzīgs pilna virucidālā spektra roku higiēniskās un ķirurģiskās dezinfekcijas līdzeklis | Dezinfekcijas līdzeklis higiēniskai (EN 1500) un ķirurģiskai (EN12791) roku apstrādei. | litrs
Kopējais alkohola daudzums virs 85%.
Ar glicerīnu un citām ādas kopšanas piedevām.
Nesatur kvartāros amonija savienojumus un triklosānu.
pH līmenis - ādai neitrāls.
Dermatoloģiski testēts.
Ekspozīcijas laiks: roku higiēniskai dezinfekcijai līdz 30 sekundēm.
Ķirurģiskai apstrādei līdz 1,5 minūtēm.
Mikrobioloģiskā efektivitāte uz Polio un Adeno līdz 30 sek., uz Rota un Norovīrusu līdz 15 sek. abilstoši standartam EN 14476, uz TBC 20 sek. saskaņā ar standartu EN 14348.
Jānodrošina ar dažāda tilpuma un veida iepakojumi:
|  | 500ml |  | 20
|  | slēgtas sistēmas iepakojums 750 ml dozācijai ar elektronisko sūkni |  | 100
|  | 1L |  | 150
|  | 5L |  | 80
2 | Saudzīgs roku higiēniskās un ķirurģiskās dezinfekcijas līdzeklis gēla formā | Dezinfekcijas līdzeklis higiēniskai (EN 1500) un ķirurģiskai (EN12791) roku apstrādei gēla formā. | litrs
Sastāvs 100 g šķīduma: Kopējais alkohola daudzums vismaz 70%.
Ar ādu kopjošu piedevu.
Nesatur kvartāros amonija savienojumus un triklosānu, hlorheksidīnu
pH līmenis - ādai neitrāls.
Dermatoloģiski testēts.
Ekspozīcijas laiks: roku higiēniskai dezinfekcijai (EN1500) līdz 30 sekundēm, ķirurģiskajai roku dezinfekcijai (EN12791) līdz 3 minūtēm
Ķirurģiskai apstrādei līdz 3 minūtēm.
Mikrobioloģiskā efektivitāte uz Adeno un Norovīrusu, HCV, HBV, HIV līdz 30sek. abilstoši EN 14476., uz Poliovīrusu līdz 2 min. abilstoši EN 14476, uz TBC 30 sek. saskaņā ar EN 14348., sēnes/raugi : EN1275, EN13624-30 sek.
|  | slēgtas sistēmas iepakojums 750ml dozācijai ar elektronisko sūkni. |  | 220
3 | Vēnu punkciju vietas ādas dezinfekcijas līdzeklis | Līdzeklis ādas dezinfekcijai pirms vēnu punkcijām un injekcijām. | litrs
Sastāvs: etanols vismaz 70% un vismaz 2 % hlorheksidīna diglukonātu.
Nesatur jodu. triklosānu, kvartāros amonija savienojumus.
Bez krāsvielām.
Mikrobioloģiskā efektivitāte ekspozīcijai līdz 30 sekundēm iedarbībai uz baktērijām, ieskaitot Tbc, raugiem, HBV, HCV, HIV.
Testēts atbilstoši standartiem EN 13727, EN 14561 Baktericīds, EN 13624, EN 14562 Pret raugiem, EN 14348, EN 14563 Mikobaktericīds.
Izsmidzināms.
Iepakojumi:
|  | 250-350 ml iepakojumā ar smidzinātāju |  | 10
|  | 1 L iepakojums |  | 30
4 | Gļotādu antiseptiķis | Antiseptiskai gļotādas apstrādei mutes dobumam un rīkles rajonam, kā arī pielietošanai ginekoloģijā un uroloģijā. | litrs | 30
Sastāvs: 100 g šķīduma satur: līdz 15 g etanola (96%), līdz 2 g ūdeņraža peroksīda šķīdums (30%), līdz 1,5 g hlorheksidīna (D-glukonāta) šķīdums (20%) un pienskābi sastāvā.
pH līmenis 4,5-5,5.
Efektīvs pret baktērijām, vīrusiem un sēnītēm.
Ekspozīcijas laiks līdz 1 min.
250-500 ml iepakojumos.
5 | Īpaši saudzīgs roku mazgāšanas līdzeklis | Satur virsmaktivās vielas un alkilpoliglikozīdus. | litrs
Nesatur krāsvielas un smaržvielas, propilēnglikolu, polietilēnglikolus: PEG-3,PEG-6; dietanolamīnu un trietanolamīnu.
Līdzeklis pieejams kā klasiskā šķīduma, tā arī formā, kas, līdzekli dozējot, veido putas.
Līdzekļa pH 5,0 - 5,5.
|  | 500 ml iepakojums |  | 80
|  | Slēgtas sistēmas iepakojums 750 ml dozācijai ar elektronisko sūkni |  | 230
|  | 1L iepakojums |  | 20
6 | Roku aizsargkrēms | Lietojams ādas aizsardzībai pret alkoholu saturošu dezinfekcijas līdzekļu un mazgāšanas līdzekļu sausinošu un kairinošu iedarbību. | litrs | 50
Emulsija eļļa - ūdenī.
pH 6-7,5.
Ātri iesūcas ādā un neatstāj nepatīkamas pēdas.
500 ml .
7 | Automātiskais dozators | Piemērots 1. un 2. pozīcijas piedāvāto līdzekļu iepakojumiem | gab.
Dozējamais līdzeklis iepildīts 0,5 - 1 Litra pilnīgi noslēgtā tilpnē bez saskares ar apkārtējo vidi arī lietošanas laikā līdz dozēšanas brīdim
Dozators noslēdzams, kas novērš nesankcionētu piekļuvi produktam, baterijām un devas maiņas mehānismam
Iespēja uz dozatora izvietot paskaidrojošu simbolu par saturu
Darbojas bezkontakta veidā, ar baterijām (jābūt komplektā), baterijas darbības laiks vismaz 6 mēn. ar slodzi 50 dozācijas dienā
Pēc dozēšanas sistēma nepil
Iespēja dozēt līdz līdzekļa atlikums tilpnē ir ne vairāk kā 5% no sākuma tilpuma
Iespējams vizuāli kontrolēt atlikušo dozējamā šķīduma daudzumu, neatverot dozatoru
Iespējams piestiprināt dozatoru pie sienas gan ar skrūvēm, gan ar abpusējo līmlentu
|  | Dozators |  | 10
|  | Piedāvātajiem dozatoriem piemērots pārvietojams grīdas statīvs |  | 5
PAVISAM KOPĀ | [7 empty] | 0 | 0
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Papildu prasības:
1) Roku dezinfekcijas, mazgāšanas un kopšanas līdzekļiem jābūt savstarpēji savietojamiem.
2) Roku dezinfekcijas līdzekļiem (1., 2.pozīcija) un roku mazgāšanas līdzeklim (5.pozīcija), kā arī roku aizsargkrēmam (6.pozīcija) jābūt saderīgiem un lietojamiem ar slimnīcā esošajiem Dermados dozatoriem vai stiprināmiem pie sienas jau esošajās urbumu vietās un jānodrošina ar līdzekļu dozatoriem atbilstoši specifikācijai bez papildus maksas, t.sk. dozatoru uzstādīšana.
Slimnīcā esošo dozatoru specifikācija: pie sienas stiprināms, ar elkoni darbināms dozators 500 ml (Dermados S) un 1L (Dermados L) pudelēm drošai un ekonomiskai roku dezinfekcijas, mazgāšanas un kopšanas līdzekļu lietošanai. Ar elkoni darbināmā svira novietota dozatora augšpusē un ir ērti darbināma un kopjama. - izņemama pumpja daļa vieglākai tīrīšanai - iespēja variēt devu: 0,5ml / 0,75 ml / 1,5 ml - trieciendroša un alkoholizturīga plastmasa - viegli tīrīt - pieejami Dermados L noslēdzami modeļi ar aizsargstiklu - iespējams dozatorus aprīkot ar pretpilēšanas paliktni (pilienu uztvērēju) - iespēja nomainīt atsevišķi tikai pumpja daļu, kas ļauj izvēlēties lietošanai līdzekli šķīduma vai putu formā - dozatorus iespējams apstrādāt mazgāšanas /dezinfekcijas mašīnās līdz 70 °C Izmēri: Dermados S Paredzēts 500 ml pudelēm (Pudeles augstums – 145mm, augstums ar kakliņu – 167mm, platums – 72mm, dziļums 55mm). Ārējie izmēri ar elkoņa sviru: 89 mm x 197 mm x 285 mm. Caurumi stiprināšanai 26mm x 151 mm. Svars 600g. Izmēri: Dermados L Paredzēts 1L pudelēm (Pudeles augstums – 174mm, augstums ar kakliņu – 194mm, platums – 82mm, dziļums 83mm). Ārējie izmēri ar elkoņa sviru: 102 mm x 207 mm x 345 mm. Caurumi stiprināšanai 60mm x 152 mm. Svars 800g.
4) Jānodrošina arī ar papildu aprīkojumu (pumpīši, pudeļu atvērēji, dozatori utt.)
5) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu lietošanas instrukcijas un ES drošības datu lapas latviešu valodā atbilstoši EK regulai Nr.1907/2006 (REACH), LR biocīda reģistrācijas apliecība (3. un 4. pozīcijā biocīda reģsitrācijas apliecība vai reģistrācijas apliecība Zāļu valsts aģentūrā.
6) Uz līdzekļa iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
7) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem, u.c. nepieciešamo informāciju.
8) Iepakojumu tilpumiem, kuriem nav norādīti diapzaoni, pieļaujama atkāpe ±20%
9) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma praktiskai testēšanai jāiesniedz vismaz 2 (divi) litri katra līdzekļa parauga.
10) Līdzekļu klasifikācijai un marķējumam jāatbilst EK regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Nr.1272/2008.

## 15.dala
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/78-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
15.daļa "Putojoša ķirurģisko instrumentu/ierīču pirmsapstrādes līdzekļa piegāde"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 36 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | Putojošs instrumentu/ ierīču pirmsapstrādes līdzeklis | Instrumentu/ierīču tūlītējai apstrādei pēc lietošanas, lai pasargātu tās no ķirurģiskā piesārņojuma izžūšanas un atvieglotu mazgāšanas-dezinfekcijas procesu. | litrs | 160
Gatavs lietošanai.
Jābūt pH neitrālam, uz ūdens bāzes, putu veidā
Jāpiemīt labām putu pielipšanas spējām pie medicīniskajām ierīcēm.
Jāpasargā no instrumentu/ierīču ķirurģiskā piesārņojuma izžūšanas.
Jāsatur:
-Nejoniskos surfaktantus <5%,
-korozijas inhibitorus,
-konservējošas vielas.
Iepakojumā ar tilpumu līdz 1 litram un izsmidzinātāju
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Papildu prasības:
1) Uz līdzekļa iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
2) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļa lietošanas instrukcija (apraksts) latviešu valodā.
3)Līdzekļa sastāvam jāatbilst ES regulai Nr.648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem.
4) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru, derīguma termiņam.
5) Piedāvājumā jāiekļauj ES drošības datu lapas latviešu valodā atbilstoši EK regulai Nr.1907/2006 (REACH).
6) Līdzekļa klasifikācijai un marķējumam jāatbilst EK regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Nr.1272/2008.

## 16.dala
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/78-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
16.daļa "Instrumentu dezinfekcijas līdzekļu piegāde"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 36 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Viena iepakojuma tilpums (litri) | Viena litra koncentrāta cena EUR bez PVN | Koncentrāta litru skaits specifikācijā noteiktā darba šķīduma daudzuma pagatavošanai | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12
1 | Instrumentu manuālās dezinfekcijas līdzeklis | Bez hlora, enzīmiem un aldehīdiem ar izteiktu tīrīšanas veiktspēju. | litrs darba šķīduma
Jādarbojas uz baktērijām, sēnītēm (EN 13727, EN 13624), kā arī uz Tbc (14348), kā arī uz HBV,HCV, Herpes, Rota, Adeno, Vaccinia un Papova vīrusiem.
VAH saraksta instrumentu dezinfekcijas līdzeklis ar ekspozīciju līdz 15 min.
Laba saderība ar jutīgiem materiāliem, t.sk. elastīgajiem endoskopiem, metālu, plastmasu. Piemērots dobu instrumentu dezinfekcijai.
Lietojams arī ultraskaņas vannās, nav gaistošs.
|  | 1-2 L/kg iepakojums |  | 1200
|  | 5-8 L/kg iepakojums |  | 70000
2 | Instrumentu augsta līmeņa dezinfekcijas līdzeklis | Ar mazgājošu un aktīvi tīrošu iedarbību, neputo | litrs darba šķīduma
Uz aktīvā skābekļa bāzes
Bez hlora, enzīmiem un aldehīdiem.
Jādarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī uz Tbc, vīrusiem ieskaitot Papova, Rota, Polio, HBV, HCV (atbilstoši standartiem EN 13624; EN 13727; EN 14348; EN 14561; EN 14476; EN 14562; EN 14563) arī pie augstas proteīnu slodzes, sporām (ieskaitot Clostridium difficile un Bacillus subtilis) ne ilgāk kā 15 min. atbilstoši EN 17126
VAH saraksta instrumentu dezinfekcijas līdzeklis ar ekspozīciju līdz 15 min.
Plaša materiālu savietojamība, universāli pielietojams visu veidu instrumentiem, īpaši elastīgajiem endoskopiem un citiem jūtīgiem materiāliem - silikonam, polikarbonātam, polisulfonam, akrila stiklam, piemērots arī šaura kalibra dobiem instrumentiem.
Lietojams arī ultraskaņas vannās.
|  | 1-2 L/kg iepakojums |  | 8000
|  | 5-6 L/kg iepakojums |  | 19000
PAVISAM KOPĀ | [9 empty] | 0 | 0
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Papildu prasības:
1) Vajadzības gadījumā jānodrošina bez papildu maksas ar instrumentu manuālās dezinfekcijas vannām 1-2 L; 5-10 L un 30L tilpumos.
2) Jānodrošina ar papildu aprīkojumu (pumpīši, pudeļu atvērēji, dozatori , mērtrauki utt.) atbilstoši specifikācijai bez papildu maksas.
3) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem, saderību ar instrumentiem (medicīnas ierīcēm) u.c. nepieciešamo informāciju.
4) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu lietošanas instrukcijas un drošības datu lapas, apliecinājumi par atbilstību Medicīnas iekārtu regulai 2017/745.
5) Uz līdzekļa iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
6) 1. un 2.pozīcijā piedāvātajam līdzeklim jāiesniedz ražotāja apstiprinājums lietošanai Olympus fleksiblajiem endoskopiem, Karl Storz fibroskopiem un Pentax brohoskopiem.
7) Piedāvājumā jāiekļauj ES drošības datu lapas latviešu valodā atbilstoši EK regulai Nr.1907/2006 (REACH).
8) Līdzekļa klasifikācijai un marķējumam jāatbilst EK regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Nr.1272/2008.
9 )Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma praktiskai testēšanai jāiesniedz vismaz 2 (divi) litri/ 2 kg katra līdzekļa parauga.

## 17.dala
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/78-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
17.daļa "Virsmu dezinfekcijas līdzekļu piegāde"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 36 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Viena iepakojuma tilpums (litri) | Viena litra koncentrāta cena EUR bez PVN | Koncentrāta litru skaits specifikācijā noteiktā darba šķīduma daudzuma pagatavošanai | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12
1 | Atšķaidāmie virsmu dezinfekcijas-mazgāšanas līdzekļi uz alkilamīnu un amonija bāzes | Uz alkilamīna un četraizvietotā amonija savienojumu bāzes. | litrs darba šķīduma
Ar mazgājošām piedevām.
Bez hlora, aldehīdiem, enzīmiem
Mikrobioloģiskā efektivitāte: Līdz 5 min ekspozīcijā atbilstoši standartiem: EN 13727, EN 13624 (levurocīds). Tuberkulocīds (EN 14348), aktīvs uz HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno un Poliomas vīrusiem.
Virsmu dezinfekcija tīro/netīros apstākļos līdz 15 min.
Piemērots Maquet, Trumpf un Merivaara, Medifa operāciju galdu, apstrādei.
|  | 1 - 2 L ar dozatoru |  | 2000
|  | 5 - 6 L iepakojums |  | 9000
2 | Atšķaidāmie virsmu dezinfekcijas-mazgāšanas līdzekļi ar sporicīdu efektu. | Uz aktīvo skābekli veidojošo vielu bāzes. | litrs darba šķīduma
Ar mazgājošu efektu.
Bez hlora, alkohola, aldehīdiem, enzīmiem un kvartārajiem amino savienojumiem.
Jādarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī Tbc, HBV, vīrusiem un sporām (ieskaitot Clostridium difficile) ne ilgāk kā 15 min.
Testēts atbilstoši standariem: baktericīds EN 13727, levurocīds EN 13624, mikobaktericīds EN 14348, sporicīds EN 13704, virucīds EN 14476.
|  | 1 - 2 L/kg iepakojums |  | 1000
|  | 5 - 6 L/kg iepakojums |  | 500
PAVISAM KOPĀ | [9 empty] | 0 | 0
3 | Atšķaidāmie bioloģiski noārdāmie virsmu mazgāšanas- dezinfekcijas līdzekļi | Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļa kombinācija, biocīds | litrs darba šķīduma
Viegli bioloģiski noārdāms, bez hlora, alkohola, aldehīdiem, enzīmiem
Uz amīnu un kvartāro amonija savienojumu bāzes
Jādarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī Tbc, HBV, vīrusiem un sporām (ieskaitot Clostridium difficile) ne ilgāk kā 15 min.
Testēts atbilstoši standariem: baktericīds EN 13727 (līdz 5 min) un EN 16615 (līdz 15 min), levurocīds EN 13624 (līdz 15 min), mikobaktericīds EN 14348 (līdz 30 min.), ierobežota spektra virucīds EN 14476 t.sk. adeno vīrus un noravīruss (līdz 30 min), iedarbīgs pret apvalkotajiem vīrusiem EN 14476 (līdz 10 min)
|  | 1 - 2 L/kg iepakojums |  | 1000
|  | 5 - 6 L/kg iepakojums |  | 5000
PAVISAM KOPĀ | [9 empty] | 0 | 0
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 36 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
4 | Lietošanai gatavs virsmu dezinfekcijas līdzeklis ar sporicīdu efektu | Lietošanai gatavs, izsmidzināms virsmu dezinfekcijas līdzeklis. | litrs | 20
Lietojams visām mazgājamajām virsmām, arī augsta riska zonās.
Izsmidzinot neveido aerosolu.
Aktīvā viela - ūdeņraža pārskābe.
Nesatur alkoholu, aldehīdus, enzīmus un hloru.
Mikrobioloģiskā efektivitāte: Līdz 5 min ekspozīcijā atbilstoši standartiem: EN 13727, EN 16615 (baktericīds), EN 13624, EN 16615 (levurocīds), EN 13624, EN 16615 (fungicīds), EN 14348 (tuberkulocīds), aktīvs uz HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno un Papova vīrusiem. C. Difficile sporas (atbilstoši EN 16615, EN 13704).
Nepieciešami 500ml -1L iepakojumā ar smidzinātāju, kas neveido aerosolu.
5 | Virsmu dezinfekcijas līdzeklis uz alkohola bāzes | Satur vismaz 60% alkohola. | litrs
Bez hlora, aldehīdiem, fenola un kvartārajiem amino savienojumiem.
Ekspozīcija ne vairāk kā 1 min. uz baktērijām, sēnītēm, HIV, HBV, HCV, Rota vīrusu.
Testēts atbilstoši standartiem EN 13727 (bakericīds), EN 13624 (pretraugu), EN14348 (tuberkulocīds).
Jādarbojas arī uz Adeno, Papova un Noro vīrusiem.
Izsmidzināms.
|  | 500 ml - 1 L ar smidzinātāju |  | 45
|  | 5±1 L iepakojums |  | 100
6 | Alkoholu saturošs saudzīgs virsmu dezinfekcijas līdzeklis | Lietošanai gatavs, izsmidzināms virsmu dezinfekcijas līdzeklis | litrs
Satur līdz 30% alkohola.
Nesatur aledhīdus, krāsvielas, smaržvielas
Ekspozīcija ne vairāk kā 3 min. pret baktērijām, raugiem, HIV, HCV, HBV, Rota, Noro vīrusiem.
Jādarbojas arī pret Adeno, Poliomas vīrusiem.
Mikrobioloģiskā efektivitāte: Līdz 3min ekspozīcijā atbilstoši standartiem: EN 13727, EN 16615 (baktericīds), EN 13624, EN 16615 (levurocīds), EN 13624, EN 14348 (tuberkulocīds), EN 14476 + EN 16777(virucīds pret apvalkotajiem vīrusiem iekļaujot HIV, HBV, HCV), aktīvs pret Nora, Rota, Adeno, Poliomas vīrusiem
Aplicējot (izsmidzinot) neveido aerosolu.
ECARF sertificēts līdzeklis
Piemērots Maquet, Trumpf un Merivaara un Medifa operāciju galdu apstrādei.
|  | 500 ml - 1 L ar smidzinātāju |  | 150
|  | 5±1 L iepakojums |  | 300
7 | Virsmu dezinfekcijas salvetes ar sporicīdu iedarbībuIncidin Oxiwipes | Lietošanai gatavas virsmu dezinfekcijas salvetes. | salv. | 5000
Lietojams visām mazgājamajām virsmām, arī augsta riska zonās.
Aktīvā viela - ūdeņraža pārskābe.
Nesatur alkoholu, aldehīdus, enzīmus un hloru.
Mikrobioloģiskā efektivitāte līdz 5 min ekspozīcijā atbilstoši standartiem:
EN 13727, EN 16615 (baktericīds), EN 13624, EN 16615 (levurocīds), EN 13624, EN 16615 (fungicīds), EN 14348 (tuberkulocīds), aktīvs uz HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno un Papova vīrusiem. C. Difficile sporas (atbilstoši EN 16615, EN 13704).
8 | Līdzeklis apavu pretsēnīšu apstrādei | Iepakojums: 90 - 150 salvetes kārbā. | litrs
Salvetes izmēri : 20x20cm ± 2cm.
Bāzēts uz alkoholu vismaz 60% un hlorheksidīnu.
Izsmidzināms.
Jādarbojas uz sēnītēm.
Piemērots kāju pēdu un apavu apstrādei.
Biocīds, jāiesniedz LR biocīda reģistrācijas apliecības kopija.
|  | 250-350 ml ar smidzinātāju |  | 15
|  | 5(±1) L iepakojums |  | 10
PAVISAM KOPĀ | [7 empty] | 0 | 0
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
[7 empty] | DAĻAS KOPĒJĀ SUMMA EUR BEZ PVN: | 0
[7 empty] | DAĻAS KOPĒJĀ SUMMA EUR AR PVN: | 0
Papildu prasības:
1) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu atbilstības apliecinājumi saskaņā ar Medicīnas iekārtu regulu 2017/745 (izņemot 3. un 8.pozīciju, kur jāiesniedz biocīda reģistrācijas apliecība)
2) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
3) Līdzekļa klasifikācijai un marķējumam jāatbilst EK regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Nr.1272/2008.
4) Piedāvājumā jāiekļauj katra līdzekļa ES Drošības Datu lapa atbilstoši ar EK regulai Nr. 1907/2006 (REACH) latviešu valodā.
5) Piedāvājumā jāiekļauj ražotāja sagatavots līdzekļa apraksts (lietošanas instrukciju) latviešu valodā.
6) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem u.c. nepieciešamo informāciju.
7) Jānodrošina arī ar papildu aprīkojumu (pumpīši, pudeļu atvērēji, dozatori, mērtrauki utt.)bez papildu maksas
8) Vajadzības gadījumā jānodrošina ar automātiskiem līdzekļu dozatoriem bez papildu maksas.
9) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma praktiskai testēšanai jāiesniedz vismaz 3 mazākā tilpuma šķidrie dezinfekcijas līdzekļi vai 3 iepakojumi dezinfekcijas salvešu

## 18.dala
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/78-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
18.daļa "Virsmu dezinfekcijas līdzekļu piegāde"
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 36 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Viena iepakojuma tilpums (litri) | Viena litra koncentrāta cena EUR bez PVN | Konecentrāta litru skaits specifikācijā noteiktā darba šķīduma daudzuma pagatavošanai | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12
1 | Virsmu dezinfekcijas līdzeklis | Uz amīna bāzes, satur četraizvietotā amonija savienojumus. | litrs darba šķiduma
Ar mazgājošām piedevām.
Bez hlora un aldehīdiem.
Baktericīds (iesk.MRSA, VRE) un pret raugu iedarbība saskaņā ar EN13727, EN14561, EN13624, EN14562, EN13697 koncentrācijā līdz 0.25%
Mikobaktericīds un virucīds saskaņā ar EN14348, EN14563, EN14476 koncentrācijā līdz 0.5%
Ekspozīcijas laiks ne ilgāk kā 15 min.
Līdzeklis IIA klases medicīnas ierīce.
|  | 1-2L iepakojums |  | 10000
|  | 5-6L iepakojums |  | 19000
2 | Virsmu dezinfekcijas līdzeklis ar sporicīdu iedarbību | Uz aktīvā skābekļa bāzes. | litrs darba šķiduma | 1000
Ar mazgājošu efektu.
Bez hlora un aldehīdiem.
Testēts atbilstoši standariem: baktericīds EN 13727, levurocīds EN 13624, mikobaktericīds EN 14348, sporicīds EN 13704, virucīds EN 14476.Līdzeklis IIB klases medicīnas ierīce.
Iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī uz Tbc, HBV, vīrusiem un sporām ne ilgāk kā 15 min. laikā.
Darba šķīduma koncentrācija - ne lielāka par 2%.
Iepakojums 1kg/1l ar pieļaujamām atkāpēm 25% robežās.
3 | Virsmu dezinfekcijas līdzeklis uz skābes bāzes (koncentrāts) | Veicamās funkcijas: ūdensizturīgu virsmu dezinfekcija; īpaši paredzēts medicīnas ierīču dezinfekcijai, kas saskaras ar bioloģiskajiem šķidrumiem | litrs darba šķiduma
Aktīvās vielas- amīni un/ vai četrvērtīgie amonija sāļi; satur ortofosforskābi, etiķskābi un mentolu
Bez hlora, aldehīdiem un fenola; ar izteiktu mazgājošu efektu
Piemērots, lai dezinficētu visu veidu medicīniskās virsmas saskaņā ar 93/42 EEC un ES regulu Nr.2017/745; saudzīgs pret dažādiem materiāliem. Līdzeklis IIA klases medicīnas ierīce.
Darba šķīduma koncentrācija līdz 1.0%; ekspozīcijas laiks ne ilgāk kā 15 minūtes
pH līmenis robežās- koncentrātam <2.0
Lietošanā esošais darba šķīdums ķīmisko stabilitāti saglabā vismaz 24 stundas; sagatavotais- vismaz 14 diennaktis
|  | 1-2L iepakojums |  | 500
|  | 5-6L iepakojums |  | 2500
4 | Atšķaidāmie virsmu dezinfekcijas-mazgāšanas līdzekļi uz ortofosforskābes bāzes | Lietojams visa veida virsmu dezinfekcijai, īpaši paredzēts satitāro telpu dezinfekcijai. | litrs darba šķiduma
Aktīvā viela četrvērtīgu amonija sāļu maisījums.
Ar mazgājošām piedevām.
Virsmaktīvā viela - ortofosforskābe.
Bez aldehīdiem, protamīna un fenola.
Iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī vīrusiem, tsk., Gram -, Gram + baktērijām, Adeno, Rota, HBV.
Ekspozīcijas laiks ne ilgāk kā 5 min.
pH konc. <1.0.
Biocīds, nepieciešama LR biocīda reģistrācijas apliecības kopija.
|  | 1-2 L iepakojums |  | 100
|  | 5-6 L iepakojums |  | 1000
PAVISAM KOPĀ | [9 empty] | 0 | 0
5 | Trauku un virtuves virsmu dezinfekcijas līdzeklis ikdienas dezinfekcijai (koncentrāts) | Udensizturīgu virsmu dezinfekcijai, tai skaitā pārtikas blokā trauku dezinfekcijai, uz četraizvietotā amonija savienojumu bāzes; satur vismaz 2 aktīvo vielu kombināciju | litrs darba šķiduma
Ar mazgājošām piedevām.
Bez hlora un aldehīdiem.
Nesatur hloru, aldehīdus, fenolu
Saudzīgs pret dažādiem materiāliem
Baktericīds (iesk.MRSA) un pret raugu iedarbība saskaņā ar EN13727, EN13624 koncentrācijā līdz 0.3%
Ekspozīcijas laiks atkarībā no koncentrācijas 10-30 min.
Līdzeklis ir IIA klases medicīnas ierīce
|  | 1-2L iepakojums |  | 1000
|  | 5-6L iepakojums |  | 3000
PAVISAM KOPĀ | [9 empty] | 0 | 0
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums (uz 36 mēnešiem)* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN
6 | Virsmu dezinfekcijas līdzeklis uz alkohola bāzes | Virsmu dezinfekcijas līdzeklis uz alkohola bāzes. | litrs
Gatavs lietošanai, izsmidzināms.
Aktīvās vielas - etanola bāze vismaz 70%. Satur vismaz 3 aktīvo vielu kombināciju.
Krāsa – bezkrāsains.
Žūstot neatstāj traipus.
Virsmu saaudzējošs.
Produkts nedrīkst saturēt 1-propanolu, 2-propanolu, metanolu.
Aktīvs uz: Gram -, Gram + baktērijām, vīrusiem , tsk. Tbc, Rota, HBV, HIV.
Ekspoz.laiks - līdz 30 sek.
Testēts atbilstoši standariem: baktericīds EN 13727 un 13697, levurocīds EN 13624, mikobaktericīds EN 14348, virucīds EN 14476. Līdzeklis IIA klases medicīnas ierīce.
|  | Iepakojums ar tilpumu līdz 500 ml un smidzinātāju |  | 5
|  | Iepakojums ar tilpumu 0,75l līdz1L un smidzinātāju |  | 700
|  | 5±1 L iepakojums |  | 4000
7 | Virsmu dezinfekcijas salvetes uz alkohola bāzes, lielāka izmēra | Virsmu dezinfekcijas salvetes uz alkohola bāzes. | salvete | 500000
Gatavas lietošanai.
1 salvete piesūcināta: aktīvās vielas - etanola bāze vismaz 70%.
Satur čertaizvietotā amonija savienojumus ne mazāk kā 0.025%.
Žūstot neatstāj traipus.
Virsmu saaudzējošs.
Produkts nedrīkst saturēt 1-propanolu, 2-propanolu, metanolu.
Aktīvs uz: Gram -, Gram + baktērijām, vīrusiem, tsk. Tbc, Rota, HBV, HIV.
Ekspoz.laiks - līdz 30 sek.
Testēts atbilstoši standariem: baktericīds EN 13727 un 13697 , levurocīds EN 13624, mikobaktericīds EN 14348, virucīds EN 14476.Līdzeklis IIA klases medicīnas ierīce.
Iepakojumā 150-200 salvetes, salvešu izmēri: 18-22x18-22 cm.
8 | Virsmu dezinfekcijas salvetes uz alkohola bāzes | Virsmu dezinfekcijas salvetes uz alkohola bāzes. | salvete | 2000000
Gatavas lietošanai.
1 salvete piesūcināta: aktīvās vielas - etanola bāze vismaz 70%.
Satur čertaizvietotā amonija savienojumus ne mazāk kā 0.025%.
Žūstot neatstāj traipus.
Virsmu saaudzējošs.
Produkts nedrīkst saturēt 1-propanolu, 2-propanolu, metanolu.
Aktīvs uz: Gram -, Gram + baktērijām, vīrusiem, tsk. Tbc, Rota, HBV, HIV.
Ekspoz.laiks - līdz 30 sek.
Testēts atbilstoši standariem: baktericīds EN 13727 un 13697 , levurocīds EN 13624, mikobaktericīds EN 14348,virucīds EN 14476.Līdzeklis IIA klases medicīnas ierīce.
Iepakojumā 600 (+/-100) salvetes.
Salvetes izmērs: 18-22x18-22 cm.
9 | Alkoholu nesaturošas virsmu dezinfekcijas salvetes | Alkoholu nesaturošas dezinfekcijas salvetes. | salvete | 400000
Piemērotas dezinfekcijai ultraskaņas zondēm un monitoriem.
Aktīvās vielas - četraizvietotā amonija savienojuma un amīna maisījums.
Krāsa - balta.
Aktīvs uz Gram -; Gram + baktērijām, vīrusiem, MRSA līdz 1 min.Līdzeklis IIB klases medicīnas ierīce.
Testēts saskaņā ar standartiem EN13727, EN14561, EN13697, EN16615.
Iepakojumā 90-150 salvetes.
Salvetes izmērs: 18-22x18-22 cm.
10 | Virsmu dezinfekcijas līdzeklis | Lietojams visa veida virsmu un medicīniskā aprīkojuma dezinfekcijai. | kg | 15
Sastāvā aktīvā viela - Nātrija dihlocizinurāts/troklozēnnātrijs ne mazāk kā 1.5 gr.
Vienā tabletē (izdala min 1500 ppm).
Ar mazgājošām piedevām, virsmaktīvājām vielām.
Iedarbojas uz baktērijām, sēnītēm, kā arī vīrusiem, tsk. Gram -, Gram + baktērijām, vīrusiem: Adeno, Rota, HBV, HIV.
Ekspozīcijas laiks ne ilgāk kā 30 min.
Biocīds. Piedāvājumam pievieno Latvijas Republikas biocīda reģistrācijas apliecības kopija.
Iepakojumā 0,5 līdz 1kg tablešu.
11 | Sausās salvetes impregnēšanai ar virsmu dezinfekcjas līdzekli un trauki to ievietošanai | Salvetes no augstas kvalitātes neausta materiāla, satītas rullī. | salvete
Skaits rullī 90-150 gab.
|  | Mazā izmēra: vienas salvetes izmērs 20x39 cm (+/-3cm). |  | 350000
|  | Lielā izmēra: vienas salvetes izmērs 35x33 cm (+/-3cm). |  | 30000
Salvetes minimālais blīvums 50 g/m².
Spaiņi atbilst salvešu izmēriem.
|  | Salvetēm un spaiņiem salvešu ievietošanai ir jābūt savstarpēji savietojamiem. | spainis | 60
Salvetēm ir jābūt impregnējamām ar dezinfekcijas līdzekli, kā arī lietojamām bez impregnēšanas (iepirkuma ietvaros pretendents piedāvā sausas salvetes).
Salvetēm ir jābūt izmantojamām ne mazāk kā 28 dienas kopš pasūtītājs tās ir impregnējis ar dezinfekcijas līdzekli.
PAVISAM KOPĀ | [7 empty] | 0 | 0
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
[7 empty] | DAĻAS KOPĒJĀ SUMMA EUR BEZ PVN: | 0
[7 empty] | DAĻAS KOPĒJĀ SUMMA EUR AR PVN: | 0
Daļā minētajām precēm noteiktās kopējās papildu prasības:
1) Vajadzības gadījumā jānodrošina ar automātiskiem līdzekļu dozatoriem bez papildu maksas.
2) Jānodrošina ar papildu aprīkojumu (pumpīši, pudeļu atvērēji, dozatori , mērtrauki utt.), atbilstoši specifikācijai bez papildu maksas.
3) Uz līdzekļa iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam (1.-2. un 4.-9., 11. pozīcijai), nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
4) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu lietošanas instrukcijas un datu drošības lapas latviešu valodā, atbilstības deklarācija saskaņā ar Medicīnas iekārtu direktīvu 93/42/EEK vai Medicīnas iekārtu regulu 2017/745.
5) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem, saderību ar medicīnas ierīcēm vai virsmām, u.c. nepieciešamo informāciju.
Papildu prasības:
1) Piedāvājumā jāiekļauj līdzekļu atbilstības apliecinājumi saskaņā ar Medicīnas iekārtu regulu 2017/745.
2) Uz iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, CE marķējumam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
3) Līdzekļa klasifikācijai un marķējumam jāatbilst EK regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Nr.1272/2008.
4) Piedāvājumā jāiekļauj katra līdzekļa ES Drošības Datu lapa atbilstoši ar EK regulai Nr. 1907/2006 (REACH) latviešu valodā.
5) Piedāvājumā jāiekļauj ražotāja sagatavots līdzekļa apraksts (lietošanas instrukciju) latviešu valodā.
6) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz mikrobioloģiskās testēšanas datus, datus par līdzekļu testēšanu atbilstoši EN standartiem u.c. nepieciešamo informāciju.
7) Jānodrošina arī ar papildu aprīkojumu (pumpīši, pudeļu atvērēji, dozatori, mērtrauki utt.)bez papildu maksas
8) Vajadzības gadījumā jānodrošina ar automātiskiem līdzekļu dozatoriem bez papildu maksas.
9) Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma praktiskai testēšanai jāiesniedz vismaz 3 mazākā tilpuma katra šķidrā līdzekļa parauga un 3 iepakojumi dezinfekcijas salvešu