## EKG holteris
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/72-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Elektrokardiogrammas pieraksta holteris - 5 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 01.24
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
1. | Nodrošina savietojamību ar esošo holtera pieraksta reģitrācijas un analīzes sistēmu Mortara Hscribe
3. | EKG signāla reģistrācija un saglabāšana nesaspiestā formā monitoringam vismaz 24 un 48 stundām
4. | 3 kanālu EKG ierakstīšana
5. | Ekrāns iekārtas statusa atspoguļošanai
6. | Notikumu reģistrēšana izmantojot pogu
7. | Analogā-ciparu signāla pārveidošanas izšķirtspēja ne mazāk kā 12 biti
8. | Pieraksta saglabāšana ne mazāk kā 180 punkti sekundē katram no kanāliem
9. | Barošanu nodrošina standarta baterija
10. | Ne mazāk kā 7 dienu monitorings ar vienu standrta bateriju
11. | Holteris savienots ar pacienta elektrodiem izmantojot savienojošos kabeļus
11.1. | Katram holterim komplektācijā 2 elektrodu komplekti
11.2. | Piemērots standarta holtermonitorēšanas elektrodiem ar spiedpogas konektoru
12. | Signāla kvalitātes kontroles mērījumi
13. | Svars ne vairāk kā 40 g (bez baterijas un elektrodiem)
14. | Datu nolasīšana un programmēšana izmantojot USB
14.1. | Komlektācijā savienojošais kabelis
15. | Galvaniski izolēts un aizsargāts pret defibrilāciju
16. | Holterim komplektācijā atkārtoti lietojama somiņa ar stiprinājumu jostai vai iekarot saitē vai vismaz 50 vienreiz lietojamie aizsargi
17. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā

## Šarko duša
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/72-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Šarko duša - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 03.24
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Brīvi stāvoša augstspiediena ūdens strūklas vadības konsole, kura pievienojama ūdens pievadam ar lokaniem savienojumiem
2. | Uz konsoles integrēti divi augstspiediena ūdens strūklas metēji ar neatkarīgām aktivācijas svirām un roku atbalstiem
3. | Strūklas metēji nodrošina vertikālu, horizontālu un apļveida ūdens strūklas manipulācijas/virzības brīvību
4. | Katrs augstspiediena strūklas metējs ir aprīkots ar neatkarīgu temperatūras un spiediena regulatoru
5. | Katrs augstspiediena strūklas metējs aprīkots ar termometru un manometru
6. | Katrs no ūdens strūklas metējiem aprīkots ar bloķēšanas sviru, kas nodrošina nepārtrauktu ūdens plūsmu pie ilgstošām ūdens strūklas manipulācijām
7. | Dušas konsole aprīkota ar iebūvētu ūdens rezervuāru un augstspiediena sūkni, kas nodrošina konstantu ūdens padevi
8. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
9. | Nodrošina spiedienu vismaz līdz 4 Bar
10. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā

## Skeileris
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/72-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 3. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Ultraskaņas skeileris - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 05.24
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
1. | Piemērots zobakmens noņemšanai
2. | Mikropocesora kontrolēts
3. | Automātiska ūdens padeve ar iespēja to atslēgt
4. | Integrēts, atkārtoti uzpildāms trauks ūdens padevei
4.1. | Ūdens tvertnes tilpums 350-500 ml
4.2. | Ūdens tvertne iekļauta komplektācijā
5. | Skeilera rokturis atvienojams un piemērots autoklavēšanai
6. | Skeilera rokturī integrēts LED avots
7. | Komplektācijā iekļauts skeilera uzgaļu komplekts ar vismaz 5 uzgaļiem un atslēdziņu (ja tāda ir nepieciešama) skeilera uzgaļa fiksācijai uz roktura
8. | Skeilera jauda regulējama
9. | Makismālā jauda vismaz 18 W
10. | Skeileris aktivizējams ar kājas pedāli
10.1. | Komplektācijā iekļauts kājas pedālis
11. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
12. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā

## AirFlow
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/72-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 4. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Sodas strūklas ierīce - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 06.24
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Nodrošina pilnvērtīgu darbību pie šādām ūdens un gaisa padeves vērtībām:
2. | ūdens spiediens vismaz 1 - 2,2 bar
3. | gaisa spiediens vismaz 2,7 - 3,5 bar
4. | Ūdens plūsma strūklai vismaz 50 ml/min pie 1 bar spiediena
5. | Ūdens padevei konstrukcija veidota, lai neveidotos iespēja ūdenim atplūst atpakaļ uz zobārstniecības iekārtu pa pievada kanāliem
6. | Izgatavots no kompozītmateriāla
7. | Autoklāvējams
8. | Konstrukcija veidota, lai nodrošinātu ērtu un vienkāršu kopšanu
9. | RQ-24 ātrais savienojums
10. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā

## Svari
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/72-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 5. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Medicīniskie svari - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 08.24
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
1. | Piemēroti pacientu svēršanai
2. | Elektroniski
3. | Mērījumu diapazons vismaz līdz 250 kg
4. | Iedaļas vērtība ne lielāka par 0,1 kg
5. | Ar svariem integrēts digitālais displejs
6. | M marķējums
7. | Barošanu nodrošina standarta baterijas un/vai 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
8. | Ar svariem integrēts auguma mērītājs
8.1. | Teleskopisks
8.2. | Mērīšanas diapazons vismaz no 750 līdz 2000 mm
8.3. | Izšķiršanas spēja ne sliktāka par 5 mm
9. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā

## Timpanometrs
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/72-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 6. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Kombinētais audiometrs - timpanometrs - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 09.24
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Piemērots audiometrijas, timpanometrijas, ipsilaterālā un kontralaterālā refleksijas testu veikšanai
2. | Krāsaisn displejs informācijas, uzstādījumu un mērījumu attēlošanai
3. | Mērījumu saglabāšanas iespēja
4. | Pacientu datu ievades iespēja
5. | Standarta testu protokoli un iespēja veidot lietotāja definētus protokolus
6. | Timpanomoetrijas tests
6.1. | Zonde ar toņa frekvenci 226 Hz
6.2. | Refleksa testam ne mazāk kā 3 (~500, 1000 un 4000 Hz) frekvences
6.3. | Spiediena diapazons ne mazāks kā no -400 līdz +200 daPa
6.4. | Komplektācijā dažādu izmēru atkārtoti lietojamu uzgaļu komplekts zondei
7. | Audiometrijas tests
7.1. | Vismaz 10 toņu frekvences dipazonā no 125 līdz 8000 Hz
7.2. | Toņa precizitāte ne sliktāka par 2%
7.3. | Stimulācijas intensitātes līmenis vismaz -10 līdz 100 db
7.4. | Vismaz pulsējošs un nepārtraukts tonis
7.5. | Komplektācijā audiometrijas austiņas un kaula vibrators
8. | Komplektācijā iekļauta pacienta reakcijas poga
9. | Integrēts vai komplektācijā iekļauts printeris rezultātu izdrukas veikšanai
9.1. | Komplektācijā vismaz 3 papīra ruļļi vai iepakojumi printerim
10. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
11. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā

## WD iekārta
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/72-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 7. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Automātiskās mazgāšanas – dezinfekcijas iekārta - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 10.24.
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Automātiskās mazgāšanas – dezinfekcijas iekārta piemērota ķirurģisko instrumentu, operāciju apavu, atsūkšanas trauku un citu piederumu mazgāšanai, dezinfekcijai un žāvešanai
2. | Iekārta atbilst EN ISO 15883 noteiktajām prasībām
3. | Vienas ielādes/izlādes durvis
3.1. | Atvēras virzienā uz leju
3.2. | Aprīkotas ar eronomisku rokturi
3.3. | Igatavotas no izturīga, caurredzama stikla
3.4. | Durvis piemērotas, lai izmantotu kā pamatni ielādes-izlādes rāmja iestumšanai un izstumšanai no kameras
4. | Mazgāšanas-dezinfekcijas iekārta aprīkota ar mikroprocesoru sistēmu iekārtu darbības kontrolei
5. | Displejs iekārtas stāvokļa atspoguļošanai un iestatīšanai
6. | Vizuāls un skaņas signāls iekārtas kļūdu gadījumā
7. | Neatkarīga kontroles sistēma procesa parametru uzraudzībai un salīdzināšana ar uzstādītajiem
8. | Vismaz 5 darba programmas, kuras iespējams pielāgot atbiltoši Slimnīcas vajadzībām
8.1. | Tajā skaitā vismaz programma operāciju zāles apavu apstrādei (kopējais apstrādes laiks ne vairāk 50 min) un standarta apstrādes programma, kas piemērota lielo priekšmetu apstrādei
9. | Drenāžas dzesēšanas sistēma, lai nodrošinātu kanalizācijā ieplūstošā ūdens temperatūru ne augstāku kā 60° C
10. | Termiskā dezinfekcija vismaz 90°C sasniedzot A0 = 3000
11. | Iekārtai nav nepieciešams ventilācijas pieslēgums
12. | Iekārta aprīkota ar vismaz diviem dozēšanas sūkņiem ar plūsmas kontroli
13. | Piemērota lietošanai ar dažādu ražotāju mazgāšanas, neitralizācijas, skalošanas un citiem līdzekļiem, tajā skaitā Dr. Weigert ražotajiem, ko šobrīd lieto Slimnīcā
14. | Žāvēšanas sistēma aprīkota ar HEPA filtru
15. | Korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda vai ekvivalentiem materiāliem
16. | Kamera izgatvota no AISI 316 vai ekvivalenta nerūsējošā tērauda
16.1. | Kameras augstums vismaz 50 cm
16.2. | Mazgāšanas-dezinfekcijas ciklu laikā kamera izgaismota
16.3. | Kameras augšā un apakšā rotējošas sprauslas
17. | Iekārtas apakšējā daļā nodalījums mazgāšanas līdzekļiem
18. | Ielādes augstums no grīdas 90±20 cm
19. | Iekārtas platums ne vairāk par 70 cm
20. | Komplektācijā
20.1. | Rāmis lielo priekšmetu (bļodu, sūkņa burku utml. priekšmetu, kuru augstums var sasniegt 45 cm) apstrādei
20.2. | Rāmis vai statīvs, kas piemērots vismaz 10 operāciju apavu pāru mazgāšanai
20.3. | Termoprinteris un vismaz 3 termopapīra ruļļi iekārtas procesu un kļūdu izdrukām
21. | Savietojama ar Slimnīcā esošajām komunikācijām:
21.1. | Trisfāžu elektrības pieslēgums 400 V 50 Hz
21.2. | Karstais un aukstais ūdens pieslēgums
21.3. | Ja iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamas izmaiņas esošajām komunikācijām, ūdens filtri, ūdens sagatavošanas sistēma u.c. izmaiņas, tās jāiekļauj iekārtas cenā
22. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā

## Skalošanas sūknis
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/72-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 8. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Multidisciplinārs iregācijas/aspirācijas sūknis - 5 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 12.24 (1 gab.), 13.24 (4 gab.)
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Nodrošina vismaz šādus darba režīmus:
1.1. | Visparīgo laparaskopisko operāciju
1.2. | Ginekoloģisko operāciju, tajā skaitā, histerorezektoskopijām
1.3. | Uroloģisko operāciju
2. | Nodrošina vismaz irigācijas un aspirācijas režīmus
3. | Irigācijas un aspirācijas plūsma vismaz līdz 1800 ml/min
4. | Spiediena kontroles funkcija vismaz līdz 300 mmHg
5. | Spiediena kontrolētajos režīmos iespēja iestatīt spiedienu ar vairākiem soļiem
6. | Šķīduma plūsmu nodrošina rullīšu tipa sūknis
7. | Ierīces vadība izmantojot skārienjutīgu ekrānu un/vai pogas
8. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
9. | Ar iekārtu savietojamas medicīnas preces (skaits norādīts saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai, pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt preces nepieciešamajā apjomā līdz tiek sasniegta kopējā līguma summa par piegādēm):
9.1. | Universāls atkārtoti lietojamu iregācijas sistēmu komplekts - 50 gab. (norādīts kopējais apjoms 5 iekārtām)
9.1.1. | Y-tipa sistēma ar "spike" tipa savienojumu šķīdumu maisiem
9.1.2. | Ar spiediena kontroli
9.1.3. | Ja paredzētas membrānas, caurules u.c. rezerves daļas, jāiekļauj katrai sistēmai komplektācijā 10 gab.
9.1.4. | Sistēma apstrādājama automātiskās mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā un autoklavējama
10. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā

## Elektroencefalogrāfijas sistēma
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/72-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 9. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Elektroencefologrāfijas sistēma - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 15.24
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Elektroencefalogrāfijas (EEG) sistēma, kas izmantojama pacientu galvas smadzeņu funkciju novērtēšanai un sinhronai videopieraksta veikšanai
2. | Pastiprinātājs ar elektrodu stiprināšanas moduli
2.1. | Savienojums ar pieraksta staciju izmantojot datortīklu
2.2. | Skārienjutīgs ekrāns, kur redzams visma pieraksta statuss, pretestību mērījumi, notikumu piezīmes un iestatījumi
2.3. | Atsevišķs elektrodu stiprināšanas modulis ar savienojošo kabeli
2.4. | Pastiprinātājam EEG pieraksta kanāli:
2.4.1. | Vismaz 40 monopolārie
2.4.2. | Vismaz 12 bipolārie
2.5. | Uz elektrodu stiprināšnas moduļa integrēti EEG elektrodu pretestības mērījumu indikatori
2.6. | Elektrodu savienojumi izvietoti uz moduļa atbilstoši 25 savienojumu standarta EEG elektrodu cepurītes izvietojumam
2.7. | Signāla uztveršana un digitalizācija:
2.7.1. | EEG ieejas kanālu pretestība vismaz 1 GΩ
2.7.2. | Ieejas signāla joslas platums vismaz 1500 Hz DC režīmā
2.7.3. | Trokšņu līmenis nepārsniedz 2 µVpp diapazonā līdz 70 Hz
2.7.4. | Monopolāro kanālu AC amplitūda vismaz līdz 20 mVpp
2.7.5. | EEG skanēšanas frekvence vismaz līdz 4096 Hz
2.7.6. | Saglabātā digitālā signāla izšķirtspēja vismaz 16 biti
2.8. | Pacienta notikuma pogas konektors
2.8.1. | Komplektācijā pacienta notikumu poga
2.9. | Savienojumi polisomnogrāfijas sensoru pievienošanai, vismaz pulsa oksimetrijai, elpošanai, krākšanai, pacienta pozīcijai un elpošanas plūsmai
2.10. | Komplektācijā statīvs elektrodu stiprināšanas modulim
2.11. | Komplektācijā visi nepieciešamie piederumi EEG veikšanai, kas ietver vismaz savienojošos kabeļus, kausiņveida elektrodus un vismaz 2 dažādu izmēru pieaugušo pacientu cepurītes
3. | Pacientu datu bāze
3.1. | Kopīga datu bāze gan pieraksta darba stacijai, gan apraksta darba stacijai
3.2. | Pacienta datu bāze nodrošina iespēju filtrēt izmeklējumus pēc kritērijiem
3.3. | Pacientu datu bāze automātiski filtrē visus ar konkrēto pacientu saistītos failus (gan izmeklējumus, gan slēdzienus)
3.4. | Pacienta failā ietilpst vispārēja demogrāfiskā infromācija, pacienta klīniskais apraksts, kā arī infromācija par izmeklējuma norisi, visa informācija sinhronizēta ar slēdziena failu
3.5. | Iespējams importēt Slimnīcā esošo Nicolet EEG pierakstu datu bāzi
4. | EEG pieraksta darba stacija
4.1. | Programmatūra nodrošina vismaz:
4.1.1. | Iespējams konfigurēt dažādas elektrodu slēguma shēmas ar vizuālu elektrodu izvietojumu attainojošu rīku un iespēju saglabāt lietotāja definētās shēmas
4.1.2. | Iespējams saglabāt vairākus indvidualizētus pieraksta loga izkārtojumus dažādiem lietotājiem
4.1.3. | Iespējams pieraksta laikā no programmas veikt elektrodu pretestības mērījumus
4.1.4. | Iespējama paralēla, jau pierakstīto datu apskate, nepārtraucot EEG pierakstu
4.1.5. | Pieraksta laikā iespējams veikt notikumu piezīmes momentānas un terminēta perioda, iepriekš definētas un anotējamas pēc nepieciešamības
4.1.6. | Notikumu piezīmes latviskotas, iespējams izmantot dažādus definētus klaviatūras taustiņus ērtākai notikumu ievadei
4.1.7. | Fotostimulācija ar iespēju ieprogrammēt automātisku aktivizāciju
4.1.7.1. | Komplektācijā iekļauts fotostimulators ar mobilu statīvu
4.1.8. | Augsto frekvenču filtra, zemo frekvenču filtra, pieraksta amplitūdas, pieraksta attēlošanas ātruma iestatīšana
4.1.9. | Elektriskā tīkla radīto trokšņu filtrs ar iespēju to ieslēgt/izslēgt
4.1.10. | Dažādi saspiestā laika grafiki (trendi), tajā skaitā saspiestās spektrālās analīzes grafiks, amplitūdas integrētās EEG grafiks, kvantitīvās EEG analīzes grafiki
4.1.11. | Akustiskas un/vai vizuālas trauksmes par dažādu parametru novirzi no uzstādītām normas vērtībām
4.1.12. | Automatiska EEG segmentu atpazīšanas programmatūra, kas atzīmē segmentus ar skaidri redzamām atšķirībām no pārējā EEG pieraksta
4.1.13. | Kanālu marķēšanas rīks katra kanāla indviduālai marķēšanai ar iespēju atzīmēt precīzu elektrodu novietojuma pozīciju
4.1.14. | Iespēja iestatīt automatisku EEG pieraksta sadalīšanu, gan pēc kopējā pieraksta laika, gan pēc konkrēta diennakts laika
4.1.15. | Komplektācijā iekļauta programmatūra polisomnogrāfijas veikšanai
4.1.16. | Sinhronizēta video ieraksta funkcija
4.1.16.1. | Komplektācijā sistēmai piemērota videoieraksta kamera
4.2. | Darba stacijai komplektācijai iekļauts datortehnikas komplekts atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām ar visām nepieciešamajām licencēm un vismaz 24'' LED vai ekvivalentu monitoru
4.3. | Tīkla izolējošs transformators
4.4. | Statīvs iekārtas izvietošanai, ar monitora stiprinājumu, aprīkots ar maināma augstuma plauktu un monitora stiprinājumu
5. | EEG pieraksta analīzes darba stacija
5.1. | Programmatūra nodrošina vismaz:
5.1.1. | Iespējams apskatīt visas veiktās notikumu piezīmes, automatiskās atrades, to attēlošana gan saraksta veidā, gan grafiskā veidā virs EEG pieraksta
5.1.2. | Paralēla analīzes grafiku (trendu) apskate aktuālajam pierakstam izmantojot dažādus amplitūdu un frekvenču grafikus, programatūra ļauj konfigurēt dažādas grafiku kombinācijas paralēlai apskatei un ļauj veikt manuālus labojumus parametru iestatīšanai
5.1.3. | Iespējams saglabāt vairākus indvidualizētus apskates loga izkārtojumus dažādiem lietotājiem
5.1.4. | EEG amplitūdas un frekvences mērījumu rīks
5.1.5. | EEG spektrālās analīzes rīks - ļauj iezīmēt interesējošo pieraksta diapazonu, veikt tā spektrālo analīzi
5.1.6. | Iespēja iegūt EEG sektora palielinājumu
5.1.7. | Dažādas standartizētas atskaišu sagataves, kuras iespējams rediģēt u pielāgot atbilstoši lietotāja prasībām
5.1.8. | Izmeklējuma datus un atskaites iespējams glabāt slimnīcas serverī
5.1.9. | Iespējams pierakstā ievietot ne mazāk kā 20 grāmatzīmes, lai atzīmētu konkrētus apgabalus pieraksta pārskatā, un analīzes laikā automatiski pārslēgtos uz atzīmētajiem apgabaliem
5.1.10. | Iespēja izgriezt no aktuālā EEG pieraksta interesējošos apgabalus, saglabājot tos atsevišķos failos
5.1.11. | Iespēja veikt automatisku interesējošo EEG apgabalu filtrāciju, kuros ir notikumu piezīmes vai automatiskās atrades pīķi
5.2. | Darba stacijai komplektācijai iekļauts datortehnikas komplekts atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām ar visām nepieciešamajām licencēm un vismaz 24'' LED vai ekvivalentu monitoru
6. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā

## Monitors
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/72-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 10. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Medicīniskais monitors - 2 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 16.24
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
1. | Piemērots endoskopisko izmeklējumu attēlošanai
2. | Ekrāna izmērs 27"
3. | Ekrāna platums nepārsniedz 68 cm
4. | 4K UHD izšķirtspēja
5. | Kontrasts ne mazāk kā 1000:1
6. | Tipiskais spilgtums ne mazāk par 350 cd/m2
7. | Skata leņķis vismaz 178°
8. | Video ieejas vismaz 3G-SDI, 12G-SDI, DisplayPort un/vai HDMI
9. | Automātisks miega režīms ar ekrāna atslēgšanos, kad netiek saņemts video signāls
10. | Piemērots VESA 100x100 mm stiprinājumam ar iespēju novirzīt uz sāniem
11. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
12. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā

## Insuflators
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/72-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 11. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Insuflators - 2 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 23.23., 16.24
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Plūsmas ātrums vismaz līdz 45L/min
2. | Krāsains skārienjutīgs ekrāns uzskatāmai grafiskai spiediena un plūsmas parametru attēlošanai, uzstādīšanai un kontrolei
3. | Iespēja uzstādītos parametrus mainīt procedūras laikā
4. | Piemērots gan pediatriskiem, gan bariatriskiem pacientiem
5. | Automātiska spiediena regulēšana un drošība pret kritisku spiediena robežas pārsniegšanu ar automātisku gāzes evakuāciju
6. | Cauruļu apsilde nodrošinot gāzes sildīšanu līdz 37°C temperatūrai
7. | Iespēja izstrādāt un saglabāt spiediena un plūsmas uzstādījumus konkrētām manipulācijām
8. | Izgatavots no dezificējama materiāla, ko iespējams apstrādāt ar standarta līdzekļiem
9. | Lietojams ar centralizētu zema spiediena gāzi un tieši pieslēdzot balonam
9.1. | Augstspiediena savienojuma caurule ar konektoriem slimnīcas centrālā CO2 padeves tīkla pieslēgumam
10. | Barošanu nodrošina 220-230V (50/60 Hz) elekriskais tīkls
11. | Komplektācijā:
11.1. | Atkārtoti sterilizējamu cauruļu komplekts ar garumu vismaz 2,5 m (vismaz 3 gab.)
11.2. | Vismaz 25 gab. vienreizlietojami filtri
11.3. | Atkārtoti lietojamu apsildāmo cauruļu komplekts ar garumu vismaz 2,5 m (vismaz 3 gab.)
12. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā

## Laparskopijas sistēma
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/72-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 12. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Laparaskopisko operāciju video sistēma - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 16.24
Ražotājs:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Videoprocesors
1.1. | Piemērots 4K (3840 x 2160 piks.) un HD (1920x1080 piks.) signāla apstrādei
1.2. | Vismaz 16:9 attēla formāts
1.3. | Vismaz 1,5x digitālais palielinājums
1.4. | Attēla spilgtuma regulēšana
1.5. | Attēlu dokumentēšana
1.5.1. | Attēlu saglabāšana un video ieraksta funkcija ar eksportēšanu USB vai citā veidā digitālā formātā
1.5.2. | Ja prasības izpildei nepieciešami papildus aprīkojums, tas jāiekļauj sistēmas cenā, tajā skaitā, lai nodrošinātu montāžu uz esošās konsoles
1.6. | Dažādi audu attēlošanas režīmi, piemēram, NBI utml.
1.7. | Nodrošina gan HD gan 4K signāla izejas(iespēja nomainīt izejošā signāla kvalitāti)
1.8. | Vismaz viena HDMI vai Displayport un viena 3/12G-SDI signāla izeja
2. | Kameras galva | Modelis:
2.1. | 4K attēla kvalitāte
2.2. | Vismaz 2 brīvi ieprogrammējamas pogas
2.3. | Kameras svars bez savienojošā kabeļa ne vairāk par 350 g
2.4. | Kameras objektīvs ar maināmu fokusa attālumu
2.5. | Piemērota standarta teleskopa okulāriem (iespējams lietot dažādu ražotāju teleskopus, tajā skaitā slimnīcā esošos Aesculap, Olympus, Karl Storz)
2.7. | Iespējams sterilizēt vismaz ūdeņraža peroksīdā (Sterrad NX)
3. | Gaismas avots | Modelis, ja nav integrēts videoprocesorā:
3.1. | LED gaismas avots, kas ir ekvivalents 300W ksenona lampai
3.2. | Saderīgs ar Slimnīcā lietotajiem Aesculap, Karl Storz un Olympus gaismas vadiem
3.2.1. | Ja prasības izpildei nepieciešami papildus aksesuāri, tie jāiekļauj komplektācijā
3.3. | Gaismas intensitātes regulēšana
3.4. | Gaismas avots var būt integrēts videoprocesorā
4. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā

## Ehokardiogrāfijas sistēma
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/72-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 13. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Ultrasonogrāfijas sistēma EHO izmeklējumiem - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 17.24
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Sistēma piemērota vismaz 2D un 3/4D kardioloģiskajiem izmeklējumiem
2. | Digitālie apstrādes kanāli ne mazāk kā 7000000
3. | Izmeklēšanas frekvenžu diapazons vismaz līdz 18 MHz
4. | Izmeklēšanas dziļuma diapazons vismaz līdz 40 cm
5. | Skanēšanas kadru frekvence 2D režīmā ne mazā kā 2800 kadru/s
6. | Kino atmiņa 2D režīmā ne mazāk kā 2000 kadri vai 512 MB
7. | Cietā diska ietilpība ne mazāk kā 1 TB
8. | Krāsains OLED vai ekvivalentas tehnoloģijas monitors ar ne mazāk kā 21,5 collām pa diagonāli
8.1. | Monitoru iespējams regulēt - mainīt novietojuma augstumu, noliekt un pagriezt, lai iegūtu optimālo skatīšanas leņķi
8.2. | Monitoram iespējams pielāgot gaišumu un spilgtumu atbilstoši telpas apgaismojumam
9. | Vadības panelis ar krāsainu skārienjūtīgu ekrānu un ne mazāku kā 12 collām
10. | Fiziska tastatūra pacientu datu ievadei
11. | TGC regulācijas iespēja
12. | Daudzfunkcijas vadības taustiņi
13. | Kontrolpaneļa izgaismošana
14. | Vadības paneļa elektriska vai mehāniska augstuma regulācija
15. | Vadības paneļa rotācija
16. | EKG sinhronizācijas modulis (komplektācijā savienojošie kabeļi elektrodiem)
17. | Ne mazāk kā 3 aktīvo zonžu vienlaicīga pieslēgšana un elektroniska pārslēgšanās starp zondēm, neizslēdzot iekārtu
18. | Zondes atvienošanas iespēja neizslēdzot iekārtu
19. | Zondes izvēle pēc zondes nosaukuma un zondes attēla
20. | Vismaz 4 integrēti zonžu turētāji
21. | Novietota uz riteņiem ar centrālo bremžu sistēmu
22. | Vismaz šādi vai ekvivalenti izmeklējuma režīmi:
22.1. | B-Mode, M-Mode, CFM (Color Flow Dopler Mode), CW Doppler, CD (color Doppler), PD (Power Doppler mode) ar plūsmas virziena noteikšanu, Tissue Doppler Mode, High PRF Dopler Mode
22.2. | Triplex režīms reālajā laikā
22.3. | Harmoniskais attēls un apgrieztā impulsa harmoniskais attēls
22.4. | Reālā laika 3/4D režīms, 3/4D krāsu dopler režīms
23. | Ultrasonogrāfijas sistēma nodrošina vismaz šādas funkcijas:
23.1. | Iespēja optimizēt 2D attēlu – pastiprinājumu un automātiska spektrālā doplera bāzes līnijas un skalas pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu
23.2. | Iespēja optimizēt Dopplera līkni (bāzes līniju un skalu) ar vienas pogas nospiešanu
23.3. | Automātiska Dopplera pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu (krāsu loga novietojums un leņķis, spektrālā Dopplera vārtiņu novietojums un leņķis, bāzes līnija un skala)
23.4. | Audu kustības ātruma noteikšana Tissue doppler Imagning režīmā
23.5. | Attēlu optimizācijas programma, kura samazina graudainību un skaidri apzīmē robežas
23.6. | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma ar vairākiem apstrādes līmeņiem
23.7. | Attēla veidošana no dažādiem apstarošanas leņķiem, artefaktu un trokšņu samazināšanai
23.8. | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/ Color Doppler
23.9. | Divi reālā laika attēli vienlaicīgi displejā: pašreizējā aktīvā izmeklējuma un no atmiņas atsaukta iepriekšējā izmeklējuma attēli
23.10. | Attēla platuma paplašināšanās vai sašaurinās iespēja
23.11. | Attēla palielināšana (zoom)
23.12. | Fokusu automātiska regulēšana atkarība no izmeklēšanas dziļuma
23.13. | Attēlveidošanas tehnoloģija, kas nodrošina pilnībā fokusētu ultraskaņas staru visā tā garumā, paaugtinot aksiālo un laterālo izšķirtspēju (cSound, iBeam, nSight vai ekvivalents)
23.14. | Cineloop funkcija
23.15. | Sektora leņķa lieluma palielināšanas un sašaurināšanas iespēja
23.16. | Attēlveidošana vienlaicīgi divās plaknēs reālā laikā
23.17. | Elektroniska plaknes rotācija, nekustinot zondi
23.18. | Reālā laika 3/4D palielināšanas (zoom) funkcija
24. | Vismaz šādas vai ekvivalentas programmas:
24.1. | Pediatriskā ehokardiogrāfijas programma
24.2. | Pieaugušo ehokardiogrāfijas programma
24.3. | Speciāli rūpnīcas iestatīti attēlveidošanas parametri adiopozu pacientu izmeklēšanai
24.4. | Asinsvadu izmeklējumu programma
25. | Attēlu analīze, mērījumi un aprēķini
25.1. | Pilna standarta mērījumu un aprēķinu paketi visām prasītajām izmeklējumu programmām
25.2. | Mazākais mērījuma solis ne lielāks kā 0,1 mm
25.3. | Pilna mērījumu pakete Doplera režīmā
25.4. | Automātiski Doplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā Doplera
25.5. | Automātiskie IMT mērījumi
25.6. | Specializētie kardioloģiskie mērījumi
25.6.1. | Automatizētie 2D kardioloģiskie distances un doplera mērījumi (piemēram, Philips Auto Measure, GE AI Auto Measure vai ekvivalents)
25.6.2. | Automatizētie 2D kardioloģiskie izsviedes funkcijas mērījumi (piemēram, Philips 2D Auto LV, GE AFI vai ekvivalents)
25.6.3. | Automatizētie 2D kardioloģisko kustību mērījumi (piemēram, Philips 2D Auto LV, GE AFI vai ekvivalents)
25.6.4. | 2D strain programma vismaz kreisajam priekškambarim un kambarim un labajam kambarim (piemēram, AutoStrain LV/RV/LA , GE AFI LV, LA, RV vai ekvivalents)
25.6.5. | 3/4D automātiskā apstrādes programma veidojot 2D skatus un nodrošinot mērījumus (piemēram, Philips 3DQ, GE 4D/Multi-plane LV vai ekvivalents)
26. | Datu arhivācija:
26.1. | Arhivēšana uz cietā diska
26.2. | Arhivēšana darba stacijā
26.3. | Integrēta pacientu datu bāze, izmeklējumu apstrādei un arhivēšanai
26.4. | Arhīvs statiskiem attēliem un 2D video klipiem
26.5. | Jebkurā režīma statisku un dinamisku attēlu saglabāšana standarta video un attēlu formātos, piemēram, AVI, MP4, JPEG utml.
26.6. | Pēc izmeklēšanas pacientu attēlu apstrādes iespēja no jēldatiem
26.7. | Mērījumu veikšana ierakstītos attēlos
26.8. | Deidentifikācijas funkcija
26.9. | Pilna DICOM pakete tai skaitā, Modality Worklist, Archive, Query/Retrieve, Structured Report
26.10. | Datu saņemšana un sūtīšana uz PACS arhīvu, izmantojot DICOM formātu caur TCP/IP tīklu
26.11. | Jebkurā režīma DICOM formāta attēlu saglabāšanas iespēja, ieskaitot RAW DATA
26.12. | Iespēja ierakstīt USB gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas, kā arī uz datora
27. | Komplektācijā jāiekļauj zondes ar frekvenču dipazonu vismaz:
27.1. | Viendabīgu kristālu xMatrix vai ekvivalentas tehnoloģijas sektorālā zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 1,8 līdz 4,5 MHz kardioloģiskiem izmeklējumiem 2D režīmos ar elektronisku plaknes rotāciju nekustinot zondi un 3/4D režīmos
28. | Komplektācija:
28.1. | Melnbaltais termoprinteris
28.2. | Integrēts akumulators vai komplektācijā iekļauts UPS iekārtas darbības nodrošināšanai bez elektrības tīkla
29. | Darba stacija vai peldošā licence vismaz viena lietotāja vienlaicīgam darbam Slimnīcas rīcībā esošajam radioloģisko izmeklējumu apstrādes serverim IntelliSpace Portal
29.1. | Savietojama ar piedāvāto ultrasonogrāfijas sistēmu
29.2. | Medicīniskais monitors attēlu attēlošanai atbilstoši DICOM part 14 GSDF prasībām un ekrāna izmēru vismaz 21''
29.2.1. | Monitoram vismaz DisplayPort video ieeja
29.3. | Ja tiek piedāvātā darba stacija, komplektācijā jāiekļauj procesors atbilstoši piedāvātās programmatūras prasībām
29.3.1. | Cietā diska ietilpība ne mazāk kā 1 TB
29.3.2. | Komplektācijā nepārtrauktās barošanas avots (UPS) un darbam nepieciešamie aksesuāri (savienojošie kabeļi, datorpele, klaviatūra u.c.)
29.4. | Programmatūra
29.4.1. | Pacientu datu un izmeklējumu datu bāze
29.4.2. | Jēldatu statisku un dinamisku attēlu pārskatīšana vismaz 2D, M, TVI, spektrālā un krāsu Doppler režīmos
29.4.3. | Pēc izmeklēšanas nodrošina pacientu attēlu apstrādes iespējas no jēldatiem
29.4.4. | Standarta kardioloģiskie mērījumi
29.4.5. | Automatizētie 2D kardioloģiskie distances un doplera mērījumi atbilstoši specifikācijas 25.6.1. punkta prasībām
29.4.6. | Automatizētie 2D kardioloģisko kustību mērījumi atbilstoši specifikācijas 25.6.3. punkta prasībām
29.4.7. | Automatizēta 2D izsviedes funkcijas analīze atbilstoši specifikācijas 25.6.2. punkta prasībām
29.4.8. | 2D strain programma atbilstoši specifikācijas 25.6.4. punkta prasībām
29.4.9. | Automātiskie IMT mērījumi
29.4.10. | 3/4D automātiskā apstrādes un mērījumu programma atbilstoši specifikācijas 25.6.5. punkta prasībām
29.4.11. | Jebkurā režīma statisku un dinamisku attēlu saglabāšana AVI un JPEG vai ekvivalentos formātos
29.4.12. | Arhivācijas/eksportēšanas/saglabāšanas funkcionalitāte ārējā datu nesējā vismaz caur USB
29.4.13. | Atskaišu veidošana, drukāšana un saglabāšana .pdf vai ekvivalentā formātā
29.4.14. | Pilna DICOM funkcionalitāte tai skaitā automātiska izmeklējumu saņemšana, Query/Retrieve u. c.
30. | Sistēmu ir iespējams ar papildināt ar sekojošu aprīkojumu un programmnodrošinājumu (jānodrošina gan uz iekārtas, gan uz darba stacijas) (pasūtītājs patur tiesības lēmumu par iegādes veikšanu pieņemt 24 mēnešu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas):
30.1. | TEE zonde, kas piemērota 2D un 3/4D kardioloģisko izmeklējumu veikšanai gan peditriskajiem, gan pieaugušajiem pacientiem
30.2. | 3/4D datu analīzes programma, kas nodrošina vismaz kreisā priekškambara un kambara automātizētu analīzi (piemēram, Philips HeartModel, Dynamic HeartModel, GE 4D LVQ, LAQ vai ekvivalents)
30.3. | Programma stresa ehokardiogrāfijas izmeklējumu veikšanai
31. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Apmācību apjomā papildus tehniskajām apmācībām ietilpst vismaz 3 dienas vismaz 4 stundu garumā apmācības ar klīnisko speciālistu par iekārtas klīniskajiem pielietojumiem
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā

## Defibrilators
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/72-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 14. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Defibrilators |  | Budžeta poz. nr. | 18.24
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Svars ne lielāks par 8 kg
2. | Krāsains displejs ar izmēru ne mazāku par 6,5''
3. | Iekārtas vadība ar skārienjutīgu ekrānu un pogām
4. | Integrēts akumulators
5. | Akumulatora uzlādes indikātors
6. | Ar pilnībā uzlādēto bateriju var veikt (bez cita enerģijas avota):
6.1. | ne mazāk kā 100 pilnas enerģijas uzlādes/izlādes ciklus
6.2. | ne mazāk kā 2,5 stundu monitoringu
7. | Tiešas piekļuves pacienta tipa izvēle
8. | Defibrilātoram vizuāls indikators kas ļauj operatoram pārliecināties par iekārtas gatavību darbam, ieskaitot, kad iekārta nav ieslēgta
9. | Automātiska ikdienas pašpārbaude
10. | Uz ekrāna vienlaikus var apskatīt ne mazāk par 3 novadījumiem
11. | Novadījumu izvēle vismaz I, II, III, aVR, aVL, aVF un V
12. | Sirds ritma mērīšanas diapazons ne mazāks par 20 līdz 300 sitieniem minūtē
13. | Defibrilators var atmiņā saglabāt vismaz II novadījuma EKG pierakstu ne mazāk kā līdz 6 stundām
14. | Tiešas piekļuves EKG novadījuma izvēle
14.1. | Komplektācijā iekļauts savienojošais kabelis EKG elektrodiem
15. | Aprīkots ar SpO2 un neinvāzīva asinsspiediena (NBP) moduli
15.1. | Komplektācijā vismaz SpO2 sensors un divu dažādu izmēru NBP manšetes pieaugušajiem pacientiem
16. | Kontakta indikators uz defibrilācijas lāpstiņām
17. | Bērnu defibrilācijas lāpstiņas integrētas zem pieaugušo vai ekvivalents risinājums
18. | Defibriācijas strāva ar divfāzisku eksponenciālu formu
19. | Automātiska krūšu kurvja pretestības noteikšana, sprieguma un šoka ilguma korekcija atbilstoši pretestībai
20. | Uzlādes laiks (ar pilnībā uzlādētu bateriju) ne ilgāks par 8 sekundēm līdz 360 J
21. | Vismaz manuālais un AED defibrilācijas režīms
22. | Manuālās defibrilācijas enerģijas diapazons ne mazāks kā 1-360 J
23. | Komplektācijā vismaz 5 pieaugušo pacientu vienreizlietojamo defibrilācijas elektrodu komplekti un atkārtoti lietojams savienojošais kabelis
24. | Integrēts termoprinteris notikumu un EKG līkņu drukāšanai
24.1. | Komplektācijā vismaz 3 termopapīra ruļļi
25. | Automātiskas printēšanas funkcija
26. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Nistagma brilles
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/72-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 15. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Frenzel tipa brilles - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 13.24
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
1. | Nistigmas diagnostikas brilles
2. | Cieši pieguļošas sejai ar elastīgu gumiju
3. | Inetgrēts gaismas avots
4. | Barošanu nodrošina standarta baterijas vai akumulators
4.1. | Ja barošanu nodrošina akumulators, komplektācijā jāiekļauj lādētājs uzlādei no 220/230 V 50/60 Hz elektriskā tīkla
5. | Gima ref. 31206 vai ekvivalents
6. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Endodontijas mikromotors
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/72-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 16. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Endodontijas mikromotors - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 20.23.
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
1. | Vadības bloks
2. | Displejs parametru iestatīšanai un iekārtas vadībai
3. | Vismaz 6 brīvi programmējamas programmas
4. | Faiļu datu bāze ar iepriekš sagatavotiem iestatījumiem katram faiļu veidam
5. | Mikromotors
5.1. | Griezes moments regulējams vismaz 0,6-4 Ncm diapazonā
5.2. | Ātrums regulējams vismaz 250-1200 apgr./min
5.3. | Griezes momenta monitorēšana
5.4. | Nodrošina vismaz rotāciju abos virzienos un abpusēja mainīga virziena
6. | Leņķa uzgalis - komplektācijā 3 gab.
6.1. | Savietojams ar mikormotoru
6.2. | Apstrādājams automātiskās mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā un autoklavējms
6.3. | Redukcija 6:1
6.4. | Fiksējams vismaz 6 pozīcijās
6.5. | Failes ievietošana un izņemšana ar spiedpogas mehānismu
6.6. | Piemerots failēm ar 2,35 mm ISO 1797-1 Type 1 kātu
6.7. | Piemērots instrumentiem ar garumu vismaz līdz 46 mm
7. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektrisakais tīkls
8. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Ledusskapis medikamentiem
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/72-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 17. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Ledusskapis medikamentiem - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 64.24
Ražotājs:
Modelis:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Piemērots medikamentu uzglabāšanai
2. | Ledusskapja tilpums vismaz 120 l
3. | Saldētavas tilpums vismaz 80 l
4. | Ledusskapim vismaz 3 plaukti ar maināmu augstumu
5. | Saldētavai vismaz 2 atvilktnes vai plaukti
6. | Dinamiskā dzesēšanas sistēma vismaz ledusskapim
7. | Automātiska atkausēšana vismaz ledusskapim
8. | Durvis aprīkotas ar slēdzeni
9. | Elektroniska kontroles sistēma
10. | Zemākā saldētavas temperatūra uzstādāma vismaz -30 °C
11. | Ledusskapja temperatūra uzstādāma vismaz +3 līdz +7 °C diapazonā
12. | Kļūdu, uzstādītās temperatūras, reālās temperatūras u.c. parametru atspoguļošana izmantojot displeju (displejus)
13. | Vizulas un akustiskas trauksmes funkcija vismaz uzstādīto temperatūras robežu pārsniegšanas gadījumos, atvērtu durvju gadījumā, elektrības pārtraukuma gadījumā
14. | Trauksmes gadījumā kļūdu saglabāšana iekārtas atmiņā
15. | Temperatūras mērījumu saglabāšana atmiņā un eksportēšana caur USB portu vai ekvivalents risinājums temperatūras monitoringam
16. | Gabarītizmēri ne lielāki par 70 x 70 x 210 cm (garums x dziļums x augstums)
17. | Kopējais elektrības patēriņš 24 stundās nepārsniedz 2300 kWh
18. | Barošanu nodrošina 220-230 V 50-60 Hz elektriskais tīkls
19. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Ledusskapis medikamentiem (2)
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/72-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 18. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Ledusskapis medikamentiem - 2 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 65.24, 66.24
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Piemērots medikamentu uzglabāšanai
2. | Nodrošina temperatūru 2 - 8 °C grādu robežās
3. | Ražots saskaņā ar DIN 58345 vai ekvivalentu standartu
4. | Kameras efektīvais tilpums vismaz 100 l
5. | Vismaz 2 plaukti ar iespēju regulēt augstumu
6. | Kameras apgaismojums
7. | Elektroniska kontroles sistēma
8. | Kameras durvis caurspīdīgas
9. | Displejs iekārtas stāvokļa atspoguļošanai un vadībai
10. | Trauksmes paziņojumu saglabāšana iekārtas atmiņā
11. | Vizuāls un akustisks trauksmes signāls vismaz šādos gadījumos:
11.1. | Elektrības pārrāvums
11.2. | Atvērtas durvis
11.3. | Augsta/zema temperatūra
12. | Automātiskās atkausēšanas funkcija
13. | Piespiedu gaisa apmaiņa kamerā izmantojot ventilatoru
14. | Kamera, plaukti un korpuss izgatavoti no viegli tīrāmiem materiāliem un apstrādājami ar standarta dezinfekcijas līdzekļiem
15. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
16. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā