## CT
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/69-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Datortomogrāfijas sistēma |  | Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
1. | Gentrijs
1.1. | Rekonstruēto griezumu skaits ne mazāks par 128
1.2. | Detektora pārklājuma platums ne mazāks par 38 mm
1.3. | Detektora fizisko rindu skaits ne mazāks par 64
1.4. | Gentrija atvērums ne mazāks par 72 cm Ja gentrija atvērums ir vienāds vai lielāks par 80 cm, tiek piešķirti papildus 3 punkti (VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJS)
1.5. | Fizisks gentrija savērsuma leņķis ne mazāks -24° līdz +25°
1.6. | Skanējamā lauka diapazons (FOV) vismaz līdz 50 cm
1.7. | Gentrijā integrēti 3-virzienu lāzera staru avoti pacienta pozicionēšanai
1.8. | Integrēta savstarpējas saziņas sistēma ar operatora telpu, iespēja veikt balss ierakstu komandas dažādās valodās
1.9. | Uz gentrija katrā pusē izmeklējumu galdam informatīvie krāsainie displeji, kuros iespējams redzēt galda, gentrija savērsuma leņķa pozīcijas, pacienta EKG līkni, pacienta vārdu, uzvārdu, personas kodu, izvēlēties pacientu izmeklējumam no RIS sistēmas un izvēlēties izmeklējuma protokolu
1.10. | Gentrija vadība iespējama no priekšpuses gan labās, gan kreisās puses
1.11. | Integrēta vai telpā izvietota videokamera vismaz pieaugušo pacientu automātiskai pozicionēšanai:
1.11.1. | automātiski atlasa pacienta orientāciju
1.11.2. | automātiski iestata pacienta vertikālo centrēšanu un pozicionēšanu
1.11.3. | automātiski nosaka pārskata horizontālu sākuma un beigu pozīciju
1.11.4. | Automātiskā skenēšanas zonas izvēle, pamatojoties uz anatomiskām iezīmēm vismaz šādiem skenēšanas anatomiskajiem reģioniem: • galva; • krūškurvis; • vēdera dobums un iegurnis; • sirds; • mugurkaula kakla daļa; • mugurkaula jostas daļa; • mugurkaula krūšu daļa.
1.12. | Integrēta elpošanas komandu vizualizēšana
2. | Ģenerators un RTG spuldze
2.1. | Ģeneratora reālā jauda (elektriskā jauda) ne mazāka par 72 kW Ja ģeneratora reālā jauda ir vienāda vai pārsniedz 100 kW papildus tiek piešķirti papildus 4 punkti (VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJS)
2.2. | Sprieguma diapazons robežās vismaz no 70 - 140 kV, pārslēdzams vismaz 4 soļos Ja tiek piedāvāta sistēma ar kV iestatīšanas soli 10 kV un automātisku kV pielāgošanu pacienta izmēram tiek piešķirti papildus 2 punkti (VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJS)
2.3. | Strāvas stipruma diapazons robežās vismaz no 20 līdz 650 mA
2.4. | Anoda fiziskā siltumietilpība ne mazāka par 7 MHU vai spuldzes dzesēšana ne mazāk par 2,6 MHU/min
3. | Pacienta galds:
3.1. | Vertikālās kustības diapazons ne mazāks par 385 mm
3.2. | Minimālais galda attālums no grīdas ne vairāk par 550 mm
3.3. | Skanēšanas virsmas laukums brīvs no metāliem
3.4. | Galda virsmas garums vismaz 2000 mm, skanēšanas virsmas garums ne mazāks par 1600 mm
3.5. | Horizontālas kustības maksimālais ātrums ne mazāks par 175 mm/s
3.6. | Celtspēja ne mazāka par 220 kg
3.7. | Iespējama pacienta novietošana izmeklēšanas laukā ar automātisku apstāšanos iepriekš iestatītā galda augstumā un pozīcijā ar pedāļu palīdzību galda abās pusēs
3.8. | Vismaz sekojoši pozicionēšanas piederumi: balsts rokām virs galvas, galvas balsts, lēzens galvas turētājs–spilvens, sānu spilveni galvai, galvas balsta spilvens, spilvens kaklam, ceļu balsts, rokas balsts intravenozai kontrastvielas ievadīšanai, galda matracis ar pārvalku
3.9. | Uz pacienta galda uzstādāms vai integrēts papīra ruļļu turētājs
4. | Skenēšanas parametri
4.1. | Minimālais skanēšanas laiks pie pilna 360° apgrieziena ne ilgāks par 0,35 s Ja apgrieziena laiks ir vienāds vai mazāks par 0,3 s, tiek piešķirti papildus 4 punkti (VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJS)
4.2. | Minimālais griezuma slāņa platums pie pilna 64 griezuma (aksiālajā režīmā) ne lielāks par 0,625 mm un spirāles režīmā ne lielāks par 0,67 mm
4.4. | Spirāles izmeklējumu maksimālais laiks ne mazāks par 100 s
4.5. | Pakāpes faktors (pitch) vismaz 0,2 līdz 1,5
5. | Protokoli
5.1. | Iespējams modificēt un saglabāt skenēšanas protokolus
5.2. | Speciāli protokoli pediatriskajiem pacientiem
6. | Attēla kvalitāte
6.1. | Zema kontrasta izšķiršanas spēja pie 0,3% 20 cm CATPHAN fantomam vismaz 4 mm pie devas 15,5 mGy vai proporcionāli ekvivalents vai labāks pie citām devām
7. | Rekonstrukcija un attēlošana
7.1. | Rekonstrukcijas matrica ne mazāka par 1024 × 1024
7.2. | Maksimālais attēlu rekonstrukcijas ātrums ne mazāks par 60 att/s
7.3. | Zemas devas iteraktīvās rekonstrukcijas algoritms jēldatu (raw data) vidē ar modelēšanas tehnoloģiju
7.4. | Maksimālais attēlu rekonstrukcijas ātrums ar iteratīvo rekontrukciju ne mazāks par 40 att/s
7.5. | Rekonstrukcijas algoritms attēla trokšņu samazināšanai, zema kontrasta uzlabošanai un pacienta devas samazināšanai salīdzinot ar standarta FBP rekonstrukciju un 7.3. punktā pedāvāto algoritmu, vismaz mīksto audu, kaulu un plaušu izmeklējumiem, piemēram, izmantojot mākslīgo intelektu
7.6. | Rekonstrukcijas algoritms metāla artefaktu noņemšanai
8. | Vadības konsole
8.1. | Vismaz divi 19" vai lielāki LCD, LED vai OLED monitori vai viens vismaz 24'' LCD, LED vai OLED monitors pacienta un skenēšanas parametru izvēlei, ievadei un iegūto izmeklējumu datu apstrādei un attēlu attēlošanai
8.2. | Komplektācijā iekļauti visi nepieciešamie piederumi
8.3. | Attēlu ieraksta arhivēšanas iespējas uz CD/ DVD/USB
9. | Izmeklējumu veikšanas programmatūra un tās funkcijas:
9.1. | Pacienta datu ievade manuāla un automātiski no HIS / RIS (Dicom worklist funkcionalitāte)
9.2. | Displejā iespejams brīvi izvēlēties attēlu izkārtojumu (single, double, multiple, orgānu specifiskie iestatījumi (piemēram, mīksto audu un kaulu struktūrām))
9.3. | Automātiska attēlu rekonstrukcija vienlaicīgi aksiālā, sagitālā, koronārā vai multiplanārā plaknē bez manuāli veicamām darbībām, iestatījumi tiek attēloti izmeklējuma protokolā
9.4. | Dažādu paralēlu izmeklējamo reģionu apskates iespējas, statistisko datu novērtēšana (laukums, apjoms, vērtību aprēķini), distances un leņķa mērījumi, anotācijas, attēla palielināšana, samazināšana, zema un augsta kontrasta izvēle
9.5. | Automātiskā kontrastvielas kontrasta noteikšana un trigerēšana reālā laikā un automātiska skanēšanas uzsākšana pēc HU vienības sasniegšanas
9.6. | Starojuma devas optimizēšanas programma, kas balstoties uz plānojumu iesaka vismaz zemāko strāvas stipruma vērtību
9.7. | Starojuma devas pārsniegšanas brīdinājumu funkcija, iespēja iestatīt dozas references līmeņus vai DLP Dose Level accumulation (Devu līmeņa uzkrāšanās)
9.8. | Automātiska devas optimizācija, balstoties uz anatomiskajiem trīsdimensiju datiem
9.9. | Pacienta devas un izmeklējuma parametru attēlošana un saglabāšana tālākai statistiskai analīzei un optimizācijai
9.10. | RTG starojuma devas modulācija atkarībā no izmeklējamā pacienta fizikālajiem parametriem, pacienta saņemtās RTG starojuma devas samazināšanai
9.11. | CT angiogrāfijas programma - skenēšanas programmatūra rekonstrukcijai, lai attēlotu un interpretētu dažādus asinsvadu izmeklējumus
9.12. | Programma smadzeņu perfūzijai ar pārklājumu vismaz 80 mm
9.13. | Kaulu struktūru, mīksto audu un asinsvadu attēlu 3D vizualizācijas programma
9.14. | Attēla pārveidošanas iespējas pilnībā noformētā trīsdimensiju attēlā, izmantojot iestatītus algoritmus krāsām un ēnojumiem (Volume Rendering)
9.15. | Automatizēta kaulu struktūras noņemšanas funkcija 3D aplikācijām ar iepriekš konfigurētiem algoritmiem angiogrāfiskiem izmeklējumiem
9.16. | Automātiska mugurkaula disku segmentēšana (atpazīšana) un marķēšana
9.17. | Automātiska izmeklējuma lauka novietošana topogrammā, pamatojoties uz izvēlēto izmeklējuma protokolu
9.18. | Automātiska, bez operatora iejaukšanās, ribu marķēšana ar to sadalījumu plaknē krūškurvja izmeklējumiem
9.19. | Ar EKG sinhronizēta prospektīva sirds anatomijas un sirds asinsvadu izmeklējumu programma, kas nodrošina automātisku skenēšanas uzsākšanu mērķa EKG signāla fāzē
9.20. | Ar EKG sinhronizēta retrospektīva sirds anatomijas un sirds asinsvadu izmeklējumu programma, kas nodrošina automatizētu retrospektīvu rekonstrukciju jebkurā nepieciešamajā sirdsdarbības cikla fāzē
9.21. | Programma temporālās izšķiršanas spējas uzlabošanai prospektīvi un retrospektīvi veiktiem kardioloģiskajiem izmeklējumiem, lai mazinātu kustības artefaktus, kas radušies sirds izmeklējuma laikā
9.22. | Sirds kalcija vērtēšanas programma kvantitatīvai kalcija uzkrāšanās noteikšanai uz pacienta koronāro artēriju sienām
9.23. | Sirds kalcija vērtēšanas programma kvantitatīvai kalcija uzkrāšanās noteikšanai uz pacienta koronāro artēriju sienām
9.24. | Iekļauts EKG monitorēšanas un skenēšanas sinhronizācijas modulis un piederumi
9.25. | DICOM 3.0 pilnais protokols (Print, Send/Store, Query/Retrieve, Worklist, MPPS, Structured Dose Report)
9.26. | Iespējams automātiski nosūtīt datus vismaz uz 5 vietām (PACS, darba stacijas)
9.27. | Nodrošināta savietojamība ar Slimnīcas īpašumā esošo Intellispace Portal klienta servera risinājumu veikto izmeklējumu apskatei un tālākai apstrādei
9.27.1. | Ja netiek nodrošināta savietojamība, iekārtas cenā jāiekļauj servera risinājums ar pilnu datortomogrāfijas attēlu apstrādes programmu paketi atbilstoši piedāvātās iekārtas funkcionalitātei visām piedāvātajām izmeklējumu programmām un ne mazāk kā 5 vienlaicīgas piekļuves iespējas. Tajā skaitā iekārtas cenā jāiekļauj visas fiziskās servera komponentes un nepieciešamā programmatūra.
10. | Komplektācijā
10.1. | Datortomogrāfijas kvalitātes kontroles fantoms atbilstoši ražotāja noteiktajām periodiskajām attēla kvalitātes pārbaužu metodēm
10.2. | Kontrastvielas injektors ar divu injekciju šķidrumu izmantošanu
10.2.1. | Novietots uz riteņiem ar bremzi ērtai pārvietošanai telpā vai integrēts uz gentrija
10.2.2. | Iespējams iestatīt dažādas kontrasvielas ievades programmas
10.2.3. | Injektora vadība no pults telpas
10.2.4. | KVO vai nepārtrauktas sistēmas skalošanas funkcija
10.3. | Programma pacientu saņemto starojuma devu uzskaitei un analīzei, kas nodrošina vismaz datu eksportu uz .xls vai ekvivalentu datu formātu padziļinātai analīzei
Papildu prasības: | Pretendents veic vecās iekārtas demontāžu un utilizāciju vai tālāku realizāciju otreizējā tirgū saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem
Iekārtas cenā iekļautas montāžas plāna, visu pārbaužu veikšanas un eksperta atzinuma sagatavošana atbilstoši piegādes brīdī spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem
Ja iekārtas montāžai un drošai lietošanai nepieciešamas izmaiņas telpām vai papildu aprīkojums, iekārtas cenā iekļautas visas projektēšanas un pārbūves/uzstādīšanas izmaksas
Iekārtas cenā jāiekļauj vismaz grīdas seguma nomaiņu pret ekvivalentu izmeklējumu telpā
Ja nepieciešamas izmaiņas elektrības pieslēguma jaudas nodrošināšanai, ventilācijai utml., to veikšana jāiekļauj iekārtas cenā
Vecās iekārtas demontāža un jaunās iekārtas uzstādīšana jāveic 14 dienu laikā saskaņojot nomaiņas laiku ar Pasūtītāju
Pasūtītāja personāla apmācība valsts valodā darbam ar piegādāto iekārtu 5 dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma ir iekļauta piedāvājuma cenā
Iekārtas cenā jāiekļauj vismaz 3 apmācības, izmeklējumu protokolu izstrādi un optimizāciju ar ražotāja autorizētu klīnisko speciālistu, katru vismaz 3 pilnu darba dienu (vismaz 3x8 stundu) garumā
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
Garnatija visām iekārtas daļām (ieskaitot rentgenspuldzi bez darbības laika ierobežojumiem) vismaz 36 mēneši pēc iekārtas nodošanas ekspluatācijā
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās
Garantijas laikā iekārtas apkopes, tehniskā uzraudzība un remonti ir bez maksas
Piegādātājam ir jāatbilst LR normatīvajiem aktiem
I