## Cenas_plans (hidden)
19.24 | P | Turbīnas uzgalis | ŠP (ZOB) | Veco nomaiņa, kuriem remonti nav saimnieciski izdevīgi, papildināšana, lai var savlaicīgi nosūtīt remontam | 2018. un 2019. gadā iegādātās ir jāplāno nomainīt, jo fiziski ir nolietotas un to remonta izmaksas ir tuvas vai pat atsevišķos gadījumos augstākas kā jauna instrumenta iegāde. | Jā (30 gab.) | Jā | 550 | 30 | 16500
20.24 | P | Leņķa uzgalis | ŠP (ZOB) | Veco nomaiņa, kuriem remonti nav saimnieciski izdevīgi, papildināšana, lai var savlaicīgi nosūtīt remontam | 2018. un 2019. gadā iegādātās ir jāplāno nomainīt, jo fiziski ir nolietotas un to remonta izmaksas ir tuvas vai pat atsevišķos gadījumos augstākas kā jauna instrumenta iegāde. | Jā (30 gab.) | Jā | 450 | 30 | 13500
B2-24-01 | M | Zobārstniecības ķirurģiskie instrumenti | ŠP (ZOB) | Veco nomaiņa | Nolietoto un bojāto instrumentu maiņa. | Jā | Jā | 75 | 15 | 1125
B2-24-02 | M | Zobārstniecības plombējamie instrumenti | ŠP (ZOB) | Veco nomaiņa | Nolietoto un bojāto instrumentu maiņa. | Jā | Jā | 75 | 15 | 1125
B2-24-03 | M | Klemme polipu noņemšanai no dzemdes kakla gar.245mm, darba garums 95mm, platums galam 6mm | ŠP | ginekol.kab. | 2023. gada plānā. | Nē | 1 | 70 | 1 | 70
B2-24-04 | M | Endocervikālais spogulis | ŠP | ginekologa kab | 2023. gada plānā. | Nē | 2 | 100 | 2 | 200
B2-24-05 | M | Āķis IUS izņemšanai 26 cm | ŠP | ginekol.kab. | 2023. gada plānā. | Nē | 2 | 50 | 2 | 100
B2-24-07 | M | Instruments ērču izņemšanai | BP | pašreiz izņemšana notiek ar diegu | Specializēta pincete ar liektu galu dažādu svešķermeņu izņemšanai. | Jā | Jā | 30 | 2 | 60 | 2760 | ŠP LOR
21.24 | P | Bajonetes tipa koagulācijas pincetes ar taisniem galiem | ŠP | esošā aparāta funkciju papildināšanai, ir tikai ar liektiem galiem | 2023. gada plānā. | Nē | 2 | 350 | 2 | 700
B2-24-06 | M | Deguna polīpu cilpas (Krauze, garums 25cm)(440000) | ŠP | Ir 2 gb, kuri slikti darbojas. | Veco, PSRS ražojuma maiņai. Sarūsējušas un ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. | Jā | 2 | 150 | 2 | 300
B2-24-08 | M | Frazier veida sūkņa uzgalis - liekts, darba garums 10cm, kopējais 17.5cm, diametrs 2mm un 3mm (529207,529209) | ŠP | LOR kabinetiem | Nav pietiekams skaits. | Jā | Jā | 50 | 2 | 100
B2-24-09 | M | Trautman paracentēzes adata (154500) | ŠP | LOR kabinetiem | Nav pietiekams skaits. | Jā | Jā | 50 | 2 | 100
22.24 | P | Endoskops 30 grādu, vismaz 15 cm garš (7228BA) | ŠP | Nepieciešams pēcoperāciju apskatei, aizdegunes apskatei, nodaļā ir tikai 0 grādu. | Pilnvērtīga LOR kabienta darba nodrošināšanai. | Jā | Jā | 1500 | 1 | 1500
B2-24-10 | M | Kirete 0, 00 | ŠP | gin | Nav pietiekams skaits. | Jā | Jā | 50 | 2 | 100 | No iekšējām rezervēm | Jāliek atpakaļ.
B2-24-11 | M | Bajonetes formas deguna pincetes (Janseen, 16.5cm) Kods K.Storz katalogā 426516 | 3N |  | Nav pietiekams skaits. | Jā | Jā | 25 | 4 | 100 | 830
B2-24-12 | M | Deguna polipu cilpas (Krauze garuma 25cm) Kods katalogā K Storz 440000 | 3N |  | Nav pietiekams skaits. | Jā | Jā | 150 | 3 | 450
B2-24-13 | M | Audu šķēres ar liektiem galiem, vismaz 15cm garas kods katalogā K.Storz 511615) | 3N |  | Nav pietiekams skaits. | Jā | Jā | 90 | 2 | 180
B2-24-14 | M | Frazier veida sūkņa uzgalis - liekts, darba garums 10cm, kopējais 17.5, diametrs 2mm un 3mm( kods K.Storz katalogā 529207,529209) | 3N |  | Nav pietiekams skaits. | Jā | Jā | 50 | 2 | 100
23.24 | P | Laparoskopiskie adatturi, labais un kreisais, taisnais rokturis | OP | Esošie adatturi nolietojas, slikti tur diegu. | Nolietoto un bojāto instrumentu maiņa (taisnais rokturis) | Jā | Jā | 1000 | 2 | 2000
24.24 | P | Robi klemme bipolārā | OP | nolietojas | Nolietoto un bojāto instrumentu maiņa. | Jā | Jā | 1200 | 2 | 2400
25.24 | P | Morselators | OP | ir viens, operācijas vairākas, ja salūzt, nevaram strādāt | Šobrīd ļoti sarežģīti nodrošināt vienā dienā 2 operācijas, jo nepieciešams papildus laiks transportēšanai no 17K uz 8K, lai veiktu apstrādi. Bojājuma gadījumā nav ar ko aizstāt. | Jā | Jā | 8000 | 1 | 8000
26.24 | P | Bipolārie rezektoskopijas darba instrumenti | OP | nolietojas | Plānveida instrumentu nomaiņa | Jā | Jā | 2412 | 4 | 9648 |  | lor 20195-025
27.24 | P | Histeroskopa knaibles biopsijai | OP | nolietojas | Smalks instruments, darba virsma paliek neasa un periodiski nepieciešams veikt instrumentu maiņu. Karl storz ref. 26159BHW | Jā | Jā | 620 | 1 | 620
28.24 | P | Blakesley Wild maigles 90 grādi uz augšu 456802 | OP | nolietojas | Nolietoto un bojāto instrumentu maiņa. | Jā | Jā | 350 | 2 | 700
B2-24-15 | M | vEicken antrum knaibles 586240 | OP | nolietojas | Pēc koda atsūkšanas uzgaļi, veco nomaiņa | Jā | Jā | 50 | 2 | 100
B2-24-16 | M | vEicken antrum knaibles 586340 | OP | nolietojas | Pēc koda atsūkšanas uzgaļi, veco nomaiņa | Jā | Jā | 50 | 2 | 100
B2-24-17 | M | Pasquini frontālā sinus kanile 641730 | OP | nolietojas | Šāds instruments nav pieejams. Nepieciešams atsevišķos gadījumos deguna operācijām, kur nav iespējams piekļūt ar standarta uzgali. | Jā | Jā | 70 | 1 | 70
29.24 | P | Rhinoforce II kaulu izkniebēji uz augšu vērsti 651260 | OP | nolietojas | Nepieciešams atsevišķos gadījumos deguna operācijām, kur nav iespējams piekļūt ar standarta instrumentu. | Jā | Jā | 1000 | 1 | 1000
30.24 | P | Rhinoforce II kaulu izkniebēji uz augšu vērsti 651260L | OP | nolietojas | Nepieciešams atsevišķos gadījumos deguna operācijām, kur nav iespējams piekļūt ar standarta instrumentu. | Jā | Jā | 1000 | 1 | 1000
31.24 | P | Rhinoforce II kaulu izkniebēji uz augšu vērsti 651260R | OP | nolietojas | Nepieciešams atsevišķos gadījumos deguna operācijām, kur nav iespējams piekļūt ar standarta instrumentu. | Jā | Jā | 1000 | 1 | 1000
32.24 | P | HeuWiesen antrum grasping Forceps 653005 | OP | nolietojas | Nepieciešams atsevišķos gadījumos deguna operācijām, kur nav iespējams piekļūt ar standarta instrumentu. | Jā | Jā | 750 | 1 | 750
33.24 | P | Konteineri(ureteroskops,kanulēto skrūvju komplekts, traheostomija, asinsvadu, Holep instrumenti, morselators) | OP | Instrumentiem, kuri vēl nav konteineros. | Konteineri nepieciešami, lai samazinātu pakošanas laiku, pakošanas materiālus, samazinātu risku, kas saistīts ar nepareizu iepakošanu. Konteineri arī nodrošina drošāku instrumentu galbašana un transportēšanu. | Jā | Jā | 1100 | 6 | 6600
34.24 | P | Lipomas komplekti + konteineri | OP | Nepietiekams skaits. | Pēc operāciju bloka sniegtās informācijas plāno palielināt piektdienās lipomu operāciju skaitu. Konceptuāli būtu nepieciešams veikt vecāko komplektu nomaiņu, jo ir sūdzības par instrumentu nolietojumu, kā rezultātā ir apgrūtināts ķirurgu darbs. | Jā | Jā | 1900 | 6 | 11400
35.24 | P | Holepa nefroskops ar taisno darba kanālu. | OP | Lai varētu nodrošināt divu operāciju veikšanu bez pārtraukuma | Nepieciešams HoLEP operācijās lietojot morcelatoru, šobrīd ir 1 gab. | Jā | Jā | 3500 | 1 | 3500 | 2023. gada iepirkums
36.24 | P | Holep darba instruments ar lāzerstīgas vadītāju | OP | Lai varētu nodrošināt divu operāciju veikšanu bez pārtraukuma | Nepieciešams HoLEP operācijās lietojot morcelatoru, šobrīd ir 1 gab. | Jā | Jā | 1500 | 2 | 3000
B2-24-18 | M | Kīrurģiskās pincetes, šķēres ,adatturi, peāni, moskīti, šķēres, mazās audu šķērītes | OP | Nomainīt visus nedarbojošos vai slikti darbojošos un nodrošināt rezervi | Nepieciešams veikt veco instumentu komplektu atjaunošanu. Provizoriskie instrumenti, kuru nomaiņa būtu aktuāla: | Jā | Jā | 6900 | 1 | 6900
37.24 | P | Laparoskopiskās logu klemmes | OP | Nepietiekams skaits, lai nodrošinātu vairāk operāciju bez pārtraukuma. Nepieciešamas TAPP,Bay Pass, Uroloģiskās operācijas, u.c. Operācijā izmanto 2 gb. Ir dienas, kad ir 4 operācijas. | Gada laikā tiek salauzti apmēram 10 instrumenti, nepieciešams nodrošināt to aizstāšanu. | Jā, gribētos kādu alternatīvu no OP bloka, jo ļoti nelietderīgi tiek tērēti līdzekļos. Pie med. precēm jāliek klāt v/l laparaskopiskos instrumentus | Jā | 1000 | 6 | 6000
B2-24-19 | M | Adenotomi bērniem | OP | Palielinājies operāciju skaits bērniem | Esošās kiretes nav piemērotas maziem bērniem. | Jā | Jā | 110 | 6 | 660
39.24 | P | Papildus oftalmoloģijas komplektus kataraktām un plastikām | OP | Nepietiekams skaits, lai nodrošinātu vairāk operāciju bez pārtraukuma. Lūdzu pilnībā nokomplektēt 8 kompl. Un paredzēt rezervi. Plastikām nokomplektēt 5 un paredzēt rezervi. Iepirkt kvalitatīva materiāla instrumentus. | Regulāri tiek salauzti instrumenti. Nepieciešams lielāks instrumentu komplektu skaits acu blefaroplastikām. | Jā, bet ne pilnus komplektos, kopumā jādomā, cik izdevīgi ir turpināt kataraktas operācijas, jo katru gadu tiek salauzti instrumenti ~5000-6000 eiro vērtībā | Jā | 4000 | 3 | 12000
40.24 | P | Koagulācija+vads oftalmologiem | OP | Esošie nolietojas un arī nepietiekams skaits | Iegādāta no piederumu līguma. | Nē | Jā | 400 | 1 | 400
41.24 | P | Papildus LOR komplektus bērniem | OP | nepietiekams skaits, lai nodrošinātu vairāk operāciju bez pārtraukuma | Mazāka izmēra instrumenti esošajos komplektotos (provizoriski: šķēres, spoguļi, koagulācijas instrumenti, kalti, klemmes) | Jā, ja struktūrvienības plānā ir attīstīt tieši bērnu ķirurģiju | Jā | 2035 | 4 | 8140
42.24 | P | Artroskopijas komplekts | OP | 2 komplekti veci | Kopā šobrīd ir pieejami 5 komplekti, no kuriem 2 ir fiziski nolietoti un ir problemātiski ar tiem kvalitatīvi strādāt. To atjaunošana nav racionāla, jo pēc būtības ir nepieciešama visu instrumentu maiņa. | Jā | Jā | 12000 | 2 | 24000
B2-24-20 | M | 224303 Wullstein needle, slight curve | OP | nav instrumenta | Operāciju blokā šis instruments nav (ir poliklīnikās) | Jā | Jā | 50 | 2 | 100
43.24 | P | Protēžu komplektus | OP | lai varētu veikt 2 vienā dienā | Papildus instrumenti, lai varētu nokomplektēt 2 instrumentu komplektus ar vispārējiem instrumentiem un 4 (2 ceļa un 2 gūžas endoprotezēšanai) komplektus ar specializētajiem. Tas dotu iespēju veikt 2 ceļa vai 2 gūžas operācijas vienā dienā. | Jā | Jā | 5000 | 1 | 5000
44.24 | P | Ķirurģiskie instrumenti jauniem pakalpojumiem un neplānotai esošo maiņai bojājumu gadījumā |  |  | Nepieciešams, ja 2024. gadā būs kāds jauns pakalpojums, kura veikšanai vajadzēs iegādāties instrumentus vai būs neplānots bojājums kādam no esošajiem instrumentiem vai komplektiem un to varētu operatīvi aizstāt ar jaunu | Jā | Jā | 20000 | 1 | 20000
45.24 | P | Uroloģisko laparaskopisko instrumentu kompekts |  |  | Viens komplekts ir "salasīts" no veciem instrumentiem. Olympus vairāk neražo konkrētos laparaskopiskos instrumentus un nav iespējams nodrošināt to remontu bojājumu gadījumā. Nepieciešams veikt instrumentu komplekta nomaiņu. Šobrīd ir pieejami 3 instrumentu komplekti. Bojājumu gadījumā tiek ietekmēts iespējamais operāciju apjoms. | Jā | Jā | 17000 | 1 | 17000
46.24 | P | Laparaskopiskais instrumentu komplekts |  |  | Vecākie laparaskopiskie instrumentu komplekti ir nolietoti, nepieciešams veikt pakāpensiku nomaiņu, lai saglabātu esošo operāciju apjomu. | Jā | Jā, 1 | 18000 | 1 | 18000
47.24 | P | Bāze instrumentu komplekts |  |  | Vecāko instrumentu komplektu nomaiņa, ja liels operāciju apjoms, komplekti pietrūkst | Jā | Jā | 3000 | 2 | 6000
212398
|  |  |  | Cena | Nepieciešamais skaits | Nr. | Instruments | Ref.
|  |  | 1000 | 200 | 5 | 1 | Ķirurģiskā pincete | J-3090 | https://www.janach.it/en/110-Products/54-Forceps/546-Muscle-and-skin-forceps.html
|  |  | 500 | 250 | 2 | 2 | Castroviejo tipa šūšanas pincete | H-3354 | https://albert-heiss.de/en/micro-suture-forceps/545-castroviejo-forceps.html
|  |  | 120 | 60 | 2 | 3 | Chalazion tipa kirete | 1700-1520D | https://www.laac.lv/images/documents/LAAC_Katalyst_Surgical.pdf
|  |  | 360 | 60 | 6 | 4 | Chalazion tipa pincte | H-3920/1 | https://albert-heiss.de/en/chalazon-forceps/383-desmarres-forcpes.html
|  |  | 800 | 400 | 2 | 5 | McPherson tipa adatturis | K6-1030 | https://www.ophtalmoservice.be/products/k6-1030-needle-holder-curved-without-lock-mcpherson
|  |  | 600 | 300 | 2 | 6 | Vannas tipa šķēres | H-4240 | https://albert-heiss.de/en/capsulotomy-scissors/751-vannas-scissors.html
|  |  | 800 | 400 | 2 | 7 | Westcott tipa šķēres | J1543 | https://www.janach.it/en/110-Products/50-Microscissors/390-Conjunctival-microscissors/3142-Scissors-11-mm-long-blades.html
4180
[8 empty] | 1200 | laparaskopiskais instruments

## Tehniska_specifikacija
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/133-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
1. | Turbīnas uzgalis - 30 gab. | Poz. nr. | 19.24
Ražotājs:
Modelis:
1.1. | Maksimālais rotācijas ātrums vismaz līdz 360000 apgr./min
1.2. | Vismaz 16 W jauda
1.3. | Galviņas diametrs ne lielāks par 11 mm
1.4. | Galviņas augstums ne vairāk par 22 mm ar 19 mm garu instrumentu vai ekvivalents pie cita garuma
1.5. | Piemērota darbam ar instrumentiem ar diametru vismaz līdz 2 mm un garumu vismaz līdz 21 mm
1.6. | Instrumenta izņemšana ar spiedpogu
1.7. | Trokšņu līmenis ne vairāk par 60 dB
1.8. | Vismaz 3 punktu ūdens dzesēšana
1.9. | W&H Roto Quick ātrais savienojums
1.10. | Integrēts LED gaismas avots
1.11. | Piemērots darbam ar saspiestā gaisa sistēmu, kas nodrošina spiedienu ~ 3 bar
2. | Stomatoloģiskā pincete - 3 gab. | Poz. nr. | B2-24-01
Ražotājs:
Modelis:
2.1. | Gali pārklāti ar dimanta vai ekvivalentu pārklājumu
2.2. | Gali ieliekti
2.3. | Kopējais garums 15±1cm
2.4. | Plakana satveršanas daļa ar rievojumu
2.5. | Carl Martin ref.nr. 773D vai ekvivalents
3. | Lucas tipa kaulu kirete - 1 gab. | Poz. nr. | B2-24-01
Ražotājs:
Modelis:
3.1. | Kiretes izmērs 2,1±0,1 mm
3.2. | Kopējais garums 17±1 cm
3.3. | Carl Martin ref.nr. LS 1145/7 vai ekvivalents
4. | Lucas tipa kaulu kirete - 3 gab. | Poz. nr. | B2-24-01
Ražotājs:
Modelis:
4.1. | Kiretes izmērs 2,7±0,2 mm
4.2. | Kopējais garums 17±1 cm
4.3. | Carl Martin ref.nr. LS1145/8 vai ekvivalents
5. | Buser tipa raspators - 1 gab. | Poz. nr. | B2-24-01
Ražotājs:
Modelis:
5.1. | Abpusējs
5.2. | Darba daļas platums 4 mm
5.3. | Apaļš rokturis
5.4. | Carl Martin ref.nr. LS1869 vai ekvivalents
6. | Luksators - 2 gab. | Poz. nr. | B2-24-01
Ražotājs:
Modelis:
6.1. | Asa griešanas virsma
6.2. | Darba virsma smalka ar gropi
6.3. | Taisns 2,5±0,2 mm
6.4. | Carl Martin ref.nr. LS592/2.5 vai ekvivalents
7. | Hemingvay tipa kaulu kirete - 2 gab. | Poz. nr. | B2-24-01
Ražotājs:
Modelis:
7.1. | Abpusējas
7.2. | Darba daļa ar karotes tipa kausiņiem
7.3. | Darba daļas diametrs 2,8±0,2 mm
7.4. | Kopējais instrumenta garums 17±1 cm
7.5. | Carl Martin ref.nr. LS1145/1 vai ekvivalents
8. | Spencer tipa šuvju šķēres - 2 gab. | Poz. nr. | B2-24-01
Ražotājs:
Modelis:
8.1. | Darba virsma liekta uz augšu
8.2. | Apakšējais asmenis ar robu galā
8.3. | Garums 13,5±1 cm
8.4. | Carl Martin ref.nr. 867/13.5 vai ekvivalents
9. | Mead tipa āmurs - 1 gab. | Poz. nr. | B2-24-01
Ražotājs:
Modelis:
9.1. | Plastikāta gali
9.2. | Carl Martin ref.nr. 1796 vai ekvivalents
10. | Plombējamie instrumenti | Poz. nr. | B2-24-02
Ražotājs:
10.1. | Divpusējs
10.2. | Vienā galā lāpstiņa, otrā blīvētājs
10.3. | Lāpstiņa noapaļota, plāna
10.4. | Izmēri (blīvētāja (diametrs) x lāpstiņa (platums)) un daudzums:
10.4.1. | 1,5 x 2 ± 0,2 mm - 25 gab.
10.4.1.1. | Carl Martin ref.nr. LS1054/151 vai ekvivalents | Modelis:
10.4.2. | 2 x 2,5 ± 0,2 mm - 25 gab.
10.4.2.1. | Carl Martin ref.nr. LS1054/152 vai ekvivalents | Modelis:
10.4.3. | 2,5 x 3 ± 0,2 mm - 25 gab.
10.4.3.1. | Carl Martin ref.nr LS1054/153 vai ekvivalents | Modelis:
11. | Specializētie artraskopiskie instrumenti - 2 kompl. | Poz. nr. | 42.24.
Ražotājs:
11.1. | Kanula - 1 gab. | Modelis:
11.1.1. | Skalošanas un atsūkšanas pieslēguma vietas ar krāniem
11.1.2. | Fiksēt
11.1.3. | Darba daļas diametrs piemērots instrumentiem ar diametru 4 mm
11.2. | Obturators - 1 gab. | Modelis:
11.2.1. | Konisks, noapaļots galds
11.2.2. | Savietojams ar 11.1. punktā piedāvāto kanulu
11.3. | Artraskopiskā zonde - 1 gab. | Modelis:
11.3.1. | Taisnas formas
11.3.2. | Zondes gals 90° leņķī pret kātu
11.3.3. | Gals truls
11.3.4. | Ar rokturi
11.4. | Satveršanas spailes - 1 gab. | Modelis:
11.4.1. | Darba daļas diametrs 3,4±0,1 mm
11.4.2. | Taisna darba daļa ar viļņveida zobiņiem
11.4.3. | Vienpusējas darbības
11.4.4. | Šķērveida rokturi ar apaļu pirkstu daļu un fiksāciju
11.4.5. | Smith&Nephew ref. 011014, Artrex ref. AR-12500SRF vai ekvivalents
11.5. | Groziņšķēres–izkniebējs - 1 gab. | Modelis:
11.5.1. | Izkniebjamās daļas platums vismaz 4,3 mm
11.5.2. | Darba daļa liekta uz augšu (upbiter)
11.5.3. | Šķērveida rokturi ar apaļu pirkstu daļu
11.5.4. | Smith&Nephew ref. 7207200, Artrex ref. AR-41026 vai ekvivalents
11.6. | Groziņšķēres–izkniebējs - 1 gab. | Modelis:
11.6.1. | Izkniebjamās daļas platums 1,5-1,7 mm
11.6.2. | Darba daļa liekta uz augšu (upbiter)
11.6.3. | Šķērveida rokturi ar apaļu pirkstu daļu
11.6.4. | Smith&Nephew ref. 012020, Artrex ref. AR-12050F vai ekvivalents
12. | Specializētie instrumentu artraskopiskām pleca operācijām - 1 kompl. | Poz. nr. | 117.24.
Ražotājs:
12.1. | Mezglu manipulators | Modelis:
12.1.1. | Smith&Nephew ref. 72201213, Conmed ref. C6112 vai ekvivalents
12.2. | Alligator tipa satvērējs | Modelis:
12.2.1. | Smith&Nephew ref. 72201180, Conmed ref. GU1002 vai ekvivalents
12.3. | Šuvju ievietotājs | Modelis:
12.3.1. | Darba daļa pa labi 45°
12.3.2. | Smith&Nephew ref. 7209155, Conmed ref. C6360 vai ekvivalents
12.4. | Šuvju ievietotājs | Modelis:
12.4.1. | Darba daļa pa kreisi 45°
12.4.2. | Smith&Nephew ref. 7209156, Conmed ref. C6361 vai ekvivalents
12.5. | Šuvju ievietotājs | Modelis:
12.5.1. | Darba daļa pa labi 60-90°
12.5.2. | Smith&Nephew ref. 7209157, Conmed ref. C6362 vai ekvivalents
12.6. | Šuvju ievietotājs | Modelis:
12.6.1. | Darba daļa pa kreisi 60-90°
12.6.2. | Smith&Nephew ref. 7209158, Conmed ref. C6363 vai ekvivalents
12.7. | Šuvju ievietotājs | Modelis:
12.7.1. | Darba daļa taisna
12.7.2. | Smith&Nephew ref. 7209152, Conmed ref. C6368 vai ekvivalents
12.8. | Rokturis šuvju ievietotājiem - 2 gab. | Modelis:
12.8.1. | Jāiekļauj komplektācijā, ja šuvju ievietotāji ir paredzēti lietot ar atsevišķu rokturi
12.8.2. | Conmed ref. C6350
12.9. | Šuvju cilpas vertikālais satvērējs | Modelis:
12.9.1. | Darba daļa taisna
12.9.2. | Smith&Nephew ref. 7209494, Conmed ref. 16.1018 vai ekvivalents
12.10. | Šuvju ievietotošanas knaibles | Modelis:
12.10.1. | Darba daļa taisna
12.10.2. | Smith&Nephew ref. 7209496, Conmed ref. GU1004 vai ekvivalents
12.11. | Šuvju ievietotošanas knaibles | Modelis:
12.11.1. | Darba daļa pa labi 40-45°
12.11.2. | Smith&Nephew ref. 7209497, Conmed GU2000 vai ekvivalents
12.12. | Šuvju ievietotošanas knaibles | Modelis:
12.12.1. | Darba daļa pa kreisi 40-45°
12.12.2. | Smith&Nephew ref. 7209498, Conmed GU2001 vai ekvivalents
12.13. | Šuvju ievietotošanas knaibles | Modelis:
12.13.1. | Darba daļa uz augšu 22-35°
12.13.2. | Smith&Nephew ref. 7209499, Conmed GU1008 vai ekvivalents
12.14. | Šuvju griezējs | Modelis:
12.14.1. | Slīdoša tipa
12.14.2. | Smith&Nephew ref. 7209492, Conmed GU1009 vai ekvivalents
12.15. | Specializēts sterilizācijas grozs vai grozi visu piedāvāto instrumentu sterilizācijai un uzglabāšanai | Modelis:
12.15.1. | Iekļauti visi savienojumi un fiksatori visiem daļā norādītajiem instrumentiem
12.15.2. | Smith&Nephew ref. 72202042 vai ekvivalents
13. | Konteineri instrumentu sterilizācijai un uzglabāšanai | Ražotājs:
13.1. | Kopīgās rasības konteineriem:
13.1.1. | Konteinera pamatne un vāks izgatavots no viegla un izturīga materiāla, piemēram, alumīnija
13.1.2. | Konteineris paredzēts autoklavēšanai izmantojot frakcionētu vakuuma metodi
13.1.3. | Visas konteinera sastāvdaļas (vāks, pamatne, grozs) un aksesuāri savstarpēji savietojami un saderīgi
13.1.4. | Konteinera pamatnē vismaz 2 pusēs iestrādāta vieta identifikācijas un svītru koda plāksnēm
13.1.4.1. | Komplektācijā iekļautas identifikatora plāksnītes
13.1.5. | Konteinera pamatne un grozs aprīkoti ar nolokāmiem rokturiem
13.1.6. | Piedāvātie grozi perforēti ar plastmasas vai ekvivalenta materiāla kājiņām
13.1.7. | Piedāvātajiem groziem jābūt piemērotiem izvietošanai konteineros vairākos līmeņos
13.1.8. | Grozam komplektācijā tīklveida silikona vai ekvivalents paklājiņš
13.1.9. | Vāki pieejami dažādās krāsās, jābūt iespējai izvēlēties no vismaz 5 dažādām krāsām, ja nav pieejams tehniskajā specifikācijā norādītajā krāsā
13.1.10. | Vāks plombējams ar standarta plombēm (nav specifisks ražotāja risinājums)
13.1.11. | Vākā integrēts filtrs vai izmantota cita tehnoloģija, kas nodrošina atkārtotu sterilizāciju bez filtru maiņas vismaz 1000 sterilizācijas ciklus vai visu konteinera eksplutācijas periodu (10 gadi)
13.4. | Standarta DIN 1/2 sterilo instrumentu sterilizācijas un uzglabāšanas konteineris - 2 gab. | Poz. nr. | 33.24.
13.4.1. | Konteinera pamatne ar augstumu 9±1cm | Modelis:
13.4.2. | Groza augstums 5,5±1 cm | Modelis:
13.4.3. | Silikona paklājiņš | Modelis:
13.4.4. | Konteinera vāks sarkanā krāsā | Modelis:
13.5. | Standarta DIN 1/2 sterilo instrumentu sterilizācijas un uzglabāšanas konteineris - 2 gab. | Poz. nr. | 33.24.
13.5.1. | Konteinera pamatne ar augstumu 13±1cm | Modelis:
13.5.2. | Groza augstums 5,5±1 cm | Modelis:
13.5.3. | Silikona paklājiņš | Modelis:
13.5.4. | Konteinera vāks pelēkā vai sudraba krāsā | Modelis:
13.6. | Standarta DIN 1/1 sterilo instrumentu sterilizācijas un uzglabāšanas konteineris - 1 gab. | Poz. nr. | 33.24.
13.6.1. | Konteinera pamatne ar augstumu 13±1cm vai ekvivalents | Modelis:
13.6.2 | Konteinera vāks zilā krāsa | Modelis:
13.7. | Standarta DIN 1/1 sterilo instrumentu sterilizācijas un uzglabāšanas konteineris - 1 gab. | Poz. nr. | 33.24.
13.7.1 | Konteinera pamatne ar augstumu 13±1 cm | Modelis:
13.7.2. | Konteinera vāks sarkanā krāsa | Modelis:
14. | Volkmann tipa kaula karote - 2 gab. | Poz. nr. | 42.24.
Ražotājs:
Modelis:
14.1. | Abpusēja
14.2. | Viena darba daļa ovāla, otra apaļa
14.3. | Garums 20±1 cm
14.5. | Pro-med 23.1017, Berger Surgical 31-461-03 vai ekvivalents
15. | Binner tipa bipolārais elektrods - 2 gab. | Poz. nr. | 44.24.
Ražotājs:
Modelis:
15.1. | Adatveida
15.2. | Liekta darba daļa pret rokturi
15.3. | Universāls EU tipa savienojums ar bipolāro koagulatora kabeli
15.4. | Elektroda darba daļas garums 11±1 cm vai kopējais garums instrumentam 22±1 cm
15.5. | Sutter ref. 700462 vai ekvivalents
16. | Fleksiblais nazo-faringo-laringoskops - 1 gab. | Poz. nr. | 13.24.
Ražotājs:
Modelis:
16.1. | Redzes lauks ne mazāks kā 70°
16.2. | Skata leņķis 0°
16.3. | Fokuss vismaz 5 līdz 50 mm
16.4. | Distāla gala diametrs ne lielāks par 3,5 mm
16.5. | Darba daļas garums ne mazāk kā 300 mm
16.6. | Izliekšana uz augšu/leju vismaz 130°
16.7. | Fibroptisks ar standarta okulāru
16.8. | Dezinfekcija veicama manuāli un lokano instrumentu augsta līmeņa dezinfekcijas iekārtās
16.8.1. | Kompektācijā iekļauti nepieciešamie piederumi endoskopa tīrīšanai (noplūdes testeris, birstītes utml.)
16.9. | Komplektācijā iekļauts gaismas avots vai saderīgs ar esošās LOR darba vietas Heinemann Modula Europa integrēto gaismas avotu ar Storz tipa konektoru
16.9.1. | Ja piedāvāts ar esošo integrēto gaismas avotu, jāiekļauj vismaz 1,5 m garš gaismas vads un nepieciešamības gadījumā adapteris
17. | Eicken tipa antrum atsūkšanas uzgaļi - 4 gab. | Poz. nr. | B2-24-15, B2-24-16
Ražotājs:
Modelis:
17.1. | Ārējais diametrs 4 mm
17.2. | Luer-lock tipa konektors
17.3. | Ar pirkstu daļu turēšanai
17.4. | Ar garu liekumu
17.5. | Garums 14-15 cm
17.6. | Karl Storz ref. nr. 586340 vai ekvivalents
18. | Pasquini tipa frontālā sinus kanile - 1 gab. | Poz. nr. | B2-24-17
Ražotājs:
Modelis:
18.1. | Ārējais diametrs 3mm
18.2. | Olīves formas gals
18.3. | Luer-lock tipa konektors
18.4. | Ar pirkstu daļu turēšanai
18.5. | Garums 14-15 cm
18.6. | Karl Storz ref. nr. 224303 vai ekvivalents
19. | Wullstein tipa adata - 5 gab. | Poz. nr. | B2-24-20, 41.24.
Ražotājs:
Modelis:
19.1. | Ar nelielu izliekumu
19.2. | Garums 17±1 cm
19.3. | Karl Storz ref. nr. 224303 vai ekvivalents
20. | Deguna polipu cilpa - 5 gab. | Poz. nr. | B2-24-06 (2 gab.), B2-24-12 (3 gab.)
Ražotājs:
Modelis:
20.1. | Krause tipa
20.2. | Garums 25±1 cm
20.3. | Nomaināmas stieples
20.4. | Divi caurumi stieples stirpināšanai
20.5. | Stieples diametrs 0,3±0,1 mm, garums 10±1 cm
20.5.1. | Komplektācijā vismaz 50 stieples nomaiņai
20.6. | Karl Storz ref. nr. 440000 vai ekvivalents
21. | Frazier tipa atsūkšanas uzgalis - 4 gab. | Poz. nr. | B2-24-08
Ražotājs:
21.1. | Ar serdi un nogriežamu atveri
21.2. | Darba daļa liekta
21.3. | Dziļuma marķējums vismaz 5–9 cm
21.4. | Darba daļas garums 10±1 cm
21.5. | Diametrs 7 Fr - 2 gab. | Modelis:
21.5.1. | Karl Storz ref. nr. 529307 vai ekvivalents
21.6. | Diametrs 9 Fr - 2 gab. | Modelis:
21.6.1. | Karl Storz ref. nr. 529309 vai ekvivalents
22. | Trautman paracentēzes adata - 2 gab. | Poz. nr. | B2-24-09
Ražotājs:
Modelis:
18.6.1. | Smalka, asa darba daļa
18.6.2. | Bajonetes forma
18.6.3. | Darba daļas garums 7,5±0,5cm
18.6.4. | Karl Storz ref. nr. 224303 vai ekvivalents
23. | Negus tipa adenoīda kirete - 7 gab. | Poz. nr. | B2-24-19
Ražotājs:
23.1. | Liektas formas ar liekumu uz augšu
23.2. | Garums 21±1 cm
23.3. | Rokturis ar atbalstu īkšķim
23.4. | 1. izmēra - 2 gab. | Modelis:
23.4.1. | Karl Storz ref. nr. 731001 vai ekvivalents
23.5. | 2. izmēra - 2 gab. | Modelis:
23.5.1. | Karl Storz ref. nr. 731002 vai ekvivalents
23.6. | 3. izmēra - 3 gab. | Modelis:
23.6.1. | Karl Storz ref. nr. 731003 vai ekvivalents
24. | Negus tipa adenoīda kirete - 4 gab. | Poz. nr. | B2-24-19
Ražotājs:
24.1. | Taisnas formas ar liekumu uz augšu
24.2. | Rokturis ar atbalstu īkķim
24.3. | Garums 22±1 cm
24.4. | 1. izmēra - 2 gab. | Modelis:
24.4.1. | Karl Storz ref. nr. 730001 vai ekvivalents
24.5. | 2. izmēra - 2 gab. | Modelis:
24.5.1. | Karl Storz ref. nr. 730002 vai ekvivalents
25. | Ballenger tipa nazis - 4 gab. | Poz. nr. | 41.24.
Ražotājs:
25.1. | Bajonetes formas
25.2. | Grozāms ap asi
25.3. | Platums 3 mm
25.4. | Garums 20±1 cm
25.5. | Platums 3 mm - 2 gab. | Modelis:
25.5.1. | Karl Storz ref. nr. 477703 vai ekvivalents
25.6. | Platums 4 mm - 2 gab. | Modelis:
25.6.1. | Karl Storz ref. nr. 477704 vai ekvivalents
26. | Cottle tipa kalts - 7 gab. | Poz. nr. | 41.24.
Ražotājs:
26.1. | Plakanas formas darba daļa ar platumu 4 mm
26.2. | Taisns
26.3. | Garums 18,5±1 cm
26.4. | 4 mm - 2 gab. | Modelis:
26.4.1. | Karl Storz ref. nr. 484004 vai ekvivalents
26.5. | 7mm - 5 gab. | Modelis:
26.5.1. | Karl Storz ref. nr. 484007 vai ekvivalents
27. | Laringeālie spoguļi - 6 gab. | Poz. nr. | 41.24
Ražotājs:
27.1. | Kopējais garums 24±2 cm
27.2. | Katrs spogulis komplektācijā ar rokturi
27.3. | Spoguļa diametrs 10±1 mm - 3 gab. | Modelis:
27.3.1. | Karl Storz ref. nr. 769900 vai ekvivalents
27.4. | Spoguļa diametrs 8±1 mm - 3 gab. | Modelis:
27.4.1. | Karl Storz ref. nr. 769920 vai ekvivalents
28. | Hartmann tipa izkniebšanas standziņas - 3 gab. | Poz. nr. | 41.24
Ražotājs:
Modelis:
28.1. | Taisnas formas
28.2. | Apaļa izkniebēja daļa
28.3. | 1. izmēra darba daļa
28.4. | Darba daļas garums 11±1 cm
28.5. | Vienpusējas darbības
28.6. | Darbību nodrošina sliedes mehānisms
28.7. | Šķērveida rokturi ar apaļu pirkstu daļu
28.8. | Karl Storz ref. 450001 vai ekvivalents
29. | Killian tipa cēlājs - 5 gab. | Poz. nr. | 41.24
Ražotājs:
Modelis:
29.1. | Abpusējs
29.2. | Viens gals ass, otrs truls
29.3. | Standarta izmēra
29.4. | Garums 19±1 cm
29.5. | Karl Storz ref. 474519 vai ekvivalents
30. | Hartmann tipa deguna standziņas - 7 gab. | Poz. nr. | 41.24
Ražotājs:
Modelis:
30.1. | Rievota satveršanas daļa
30.2. | Šķērveida rokturi ar krustveida mehānismu
30.3. | Darba daļas garums 11-11,5 cm
30.4. | Karl Storz ref. 428002 vai ekvivalents
31. | Guyon tipa urīna katetra vadītājs - 1 gab. | Poz. nr. | 44.24.
Ražotājs:
Modelis:
31.1. | Liekts
31.2. | Garums 36±1 cm
31.3. | Aesculap ref.nr. EF492R vai ekvivalents
32. | Urīna katetra vadītājs - 1 gab. | Poz. nr. | 44.24.
Ražotājs:
Modelis:
32.1. | Garums 46±1 cm
32.2. | Aesculap ref.nr. EF493R vai ekvivalents
33. | Urīna katetra vadītājs - 1 gab. | Poz. nr. | 44.24.
Ražotājs:
Modelis:
33.1. | Garums 49±1 cm
33.2. | Aesculap ref.nr. EF491C vai ekvivalents
34. | Hegar tipa diletatori - 17 gab. | Poz. nr. | 44.24.
Ražotājs:
34.1. | Garums 18,5±1 cm
34.2. | Vienpusēji
34.3. | Taisni
34.4. | Nelokāmi (rigid)
34.5. | 8 mm - 1 gab. | Modelis:
34.6. | 10 mm - 1 gab. | Modelis:
34.7. | 12 mm - 1 gab. | Modelis:
34.8. | 13 mm - 1 gab. | Modelis:
34.9. | 14 mm - 1 gab. | Modelis:
34.10. | 15 mm - 1 gab. | Modelis:
34.11. | 16 mm - 1 gab. | Modelis:
34.12. | 17 mm - 1 gab. | Modelis:
34.13. | 18 mm - 1 gab. | Modelis:
34.14. | 19 mm - 1 gab. | Modelis:
34.15. | 20 mm - 1 gab. | Modelis:
34.16. | 21 mm - 1 gab. | Modelis:
34.17. | 22 mm - 1 gab. | Modelis:
34.18. | 23 mm - 1 gab. | Modelis:
34.19. | 24 mm - 1 gab. | Modelis:
34.20. | 25 mm - 1 gab. | Modelis:
34.21. | 26 mm - 1 gab. | Modelis:
35. | Guyon tipa uroloģiskie buži - 15 gab. | Poz. nr. | 44.24.
Ražotājs:
35.1. | Garums 250 ± 25 mm
35.2. | Liekti
35.3. | 12 Fr - 1 gab. | Modelis:
35.4. | 13 Fr - 1 gab. | Modelis:
35.5. | 14 Fr - 1 gab. | Modelis:
35.6. | 15 Fr - 1 gab. | Modelis:
35.7. | 16 Fr - 1 gab. | Modelis:
35.8. | 17 Fr - 1 gab. | Modelis:
35.9. | 18 Fr - 1 gab. | Modelis:
35.10. | 19 Fr - 1 gab. | Modelis:
35.11. | 20 Fr - 1 gab. | Modelis:
35.12. | 21 Fr - 1 gab. | Modelis:
35.13. | 22 Fr - 1 gab. | Modelis:
35.14. | 23 Fr - 1 gab. | Modelis:
35.15. | 24 Fr - 1 gab. | Modelis:
35.16. | 25 Fr - 1 gab. | Modelis:
35.17. | 26 Fr - 1 gab. | Modelis:
36. | Ķirurģiskā audu pincete | Poz. nr. | 34.24.
Ražotājs:
36.1. | Garums 14±1 cm
36.2. | Taisnas formas
36.3. | Plakans rokturis ar horizontālu rievojumu pirkstu daļā
36.4. | 1x2 zobu
36.5. | Darba daļa standarta izmēra - 6 gab. | Modelis:
36.7. | Darba daļa vidēja izmēra - 6 gab. | Modelis:
37. | Oftalmoloģisko instrumentu komplekti - 2 kompl. | Poz. nr. | 39.24.
Ražotājs:
37.1. | Helveston tipa šķielāķis - 1 gab. | Modelis:
37.1.1. | Īpaši smalka darba daļa
37.1.2. | Darba daļa neasa, lāpstiņas formā
37.1.3. | Darba daļa 8mm
37.1.4. | Katena ref. K3-6778, Albert Heiss H-1918 vai ekvivalents
37.2. | Jameson tipa šķielāķis - 1 gab. | Modelis:
37.2.1. | Darba daļa liela izmēra
37.2.2. | Katena ref. K3-6810, Albert Heiss ref. H-1892 vai ekvivalents
37.3. | Colibri tipa konjuktavīta pincete - 1 gab. | Modelis:
37.3.1. | 1x2 zobs 0,3-0,4 mm zobi ar sasaistes platformu
37.3.2. | Plakana pirkstu daļa
37.3.3. | Katena ref. K5-1550, Albert Heiss ref. H3345 vai ekvivalents
37.4. | Castroviejo tipa pincete - 1 gab. | Modelis:
37.4.1. | 1x2 zobi, 0,12 mm zobi ar šūšanas platformu
37.4.2. | Darba daļa taisna
37.4.3. | Plakana pirkstu daļa
37.4.4. | Katena ref. K5-2500, Albert Heiss ref. H-3354 vai ekvivalents
37.5. | Halsted mosquito tipa spaile - 1 gab. | Modelis:
37.5.1. | Darba daļa smalka, liekta
37.5.2. | Garums 13±1,5 cm
37.5.3. | Ar vismaz trīspakāpju fiksatoru
37.5.4. | Katena ref .K5-9950, Albert Heiss ref. H-2725 vai ekvivalents
37.6. | Cook tipa plākstiņpletējs - 2 gab. | Modelis:
37.6.1. | Pletēja virsmu platums 11±1 cm
37.6.2. | Regulējams platums ar fiksāciju
37.6.3. | Pletēja asmeņi pildīti
37.6.4. | Katena ref. K1-5402, Albert Heiss ref. H-1071 vai ekvivalents
37.7. | Hartmann mosquito tipa spaile - 1 gab. | Modelis:
37.7.1. | Darba daļa īpaši smalka, taisna
37.7.2. | Garums 10±0,5 cm
37.7.3. | Ar vismaz trīspakāpju fiksatoru
37.7.4. | Katena ref. K5-9900, Albert Heiss ref. H-2700 vai ekvivalents
37.8. | Westcott tipa konjuktavīta šķēres - 1 gab. | Modelis:
37.8.1. | Liekti, standarta izmēra asmeņi
37.8.2. | Asmeņu gali asi, smaili
37.8.3. | Ar atsperes mehānismu
37.8.4. | Garums 11±1 cm
37.8.5. | Katena ref. K4-4100, Albert Heiss ref. H4271 vai ekvivalents
37.9. | Westcott tipa konjuktavīta šķēres - 1 gab. | Modelis:
37.9.1. | Liekti, vidēja izmēra asmeņi
37.9.2. | Darba daļa liekta pa labi
37.9.3. | Asmeņu gali truli
37.9.4. | Ar atsperes mehānismu
37.9.5. | Katena ref. K4-3004, Albert Heiss ref. H-4272 vai ekvivalents
37.10. | Castroviejo tipa adatturis - 1 gab. | Modelis:
37.10.1. | Darba daļa liekta
37.10.2. | Smalka darba daļa
37.10.3. | Ar atsperes mehānismu
37.10.4. | Bez fiksācijas
37.10.5. | Katena ref.nr. K6-1530, Albert Heiss ref. H-4455 vai ekvivalents
37.11. | Castroviejo tipa cirkulis - 1 gab. | Modelis:
37.11.1. | Darba daļa taisna
37.11.2. | Platums 20 mm
37.11.3. | Ar regulēšanas mehānismu
37.11.4. | Katena ref.nr. K3-9000, Albert Heiss ref. H-2631 vai ekvivalents
37.12. | Sterilo instrumentu konteineris - 1 gab. | Modelis:
37.12.1. | Autoklavējams
37.12.2. | Komplektācijā vāks, pamatne un silikona paklājiņš ar ezi
37.12.3. | Izmērs 260 x 155 x 30 mm (+/- 10 mm)
37.12.4. | Katena ref. K9-2030, Albert Heiss ref. H-7064 vai ekvivalents
Kopīgās prasības: | Visi instrumenti ražoti saskaņā ar Medicīnisko ierīču regulu 2017/745 un ir marķēti ar CE zīmi
Uz instrumentiem (izņemot silikona, atsevišķām komponentēm komplektiem, īpaši smalkiem utml., kuriem šāda koda gravēšana nav iespējama) lāzergravēts ražotāja nosaukums, instrumenta references numurs un datu matrica ar unikālu instrumenta identifikācijas kodu (UDI) izsekojamības nodrošināšanai
Visi instrumenti un to piederumi, kas nonāk tiešā kontaktā ar pacientu apstrādājami automātiskajā mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā un autoklavējami
Instrumenti izgatavoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāliem, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu
Piegādes brīdī jānodrošina lietošanas un atkārtotas apstrādes instrukcija latviešu valodā
Instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un apstrādei
Garantijas laikā instrumetu tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā instrumentu bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana darba dienās 24 stundu laikā