## Kapilaroskops
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/120-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Kapiloroskops - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 114.24
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Piemērots nagu korkas diagnostikai reimatisko slimību diagnostikai
2. | Kapilaraskops
2.1. | Kameras izšķirtspēja vismaz 3 MP
2.2. | Pikseļa izmērs ne lielāks par 2,5 x 2,5 µm
2.3. | Video tiek nodrošināts vismaz Full HD izšķirtspējā
2.4. | Iespēja pielāgot vismaz spilgtumu, kontrastu un izšķiršanas spēju
2.5. | Uz kameras poga/pogas vai iekļauts komplektācijā kājas pedālis attēla saglabāšanai
2.6. | USB tipa savienojums ar datoru
2.7. | Lēca ar 200x palielinājumu un integrētu apgaismojumu
2.8. | LED tipa gaismas avots vai avoti
2.9. | Komplektācijā imersijas eļļa 20 ml ar pilienu veidojošu uzgali
2.10. | Komplektācijā kameras statīvs
3. | Programmatūra
3.1. | Pacientu datu bāze ar veiktajiem izmeklējumiem un meklēšanas funkciju
3.2. | Pacientu datu ievades funkcija
3.3. | Iespēja piekļūt iepriekš veiktajiem izmeklējumiem
3.4. | Attēla tveršana ar iespēju gan sagalabāt foto, gan video formāta failus
3.5. | Iegūto attēlu apstrādes un mērījumu veikšanas iespējas nodrošinot vismaz šādas funkcijas:
3.5.1. | Iepriekš iegūto attēlu salīdzināšanas iespēja
3.5.2. | Kapilāru blīvuma noteikšanas funkcija
3.5.3. | Kapilāru skaitīšana un abnormālas morfoloģijas noteikšanas funkcija
3.5.4. | Kalibrētu mērījumu veikšanas funkcija
3.5.5. | Attēlu marķēšana un identificēšana
3.6. | Atskaišu veidošanas funkcija
3.6.1. | Iespēja pielāgot atskaites atbilstoši lietotāju vajadzībām
3.6.2. | Iespēja saglabāt atskaites ar lietotāja definētu nosaukumu vismaz .pdf formātā
3.7. | Programmai patstāvīgā licence bez termiņu ierobežojumiem
4. | Komplektācijā iekļauts kapilaraskopam un programmatūrai piemērots portatīvais dators ar ekrāna izmēru vismaz 15'' un Windows 11 operētājsistēmu
5. | Elektroenerģijas patēriņš (tipiskais enerģijas patēriņš tā lietošanas laikā (W)) (vērtēšanas kritērijs)
6. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā

## Lāzeris
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/120-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Lāzerterapijas iekārta - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 115.24
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Piemērota augstas instensitātes lāzerterapijai
2. | Skārienjutīgs displejs iekārtas vadībai un pārskatīšanai
3. | Atlikušā procedūras laika un aktuālo parametru attēlošana displejā un automātiska atslēgšana, sasniedzot iestatīto laiku
4. | Vismaz 20 iepriekš sagatavotas programmas dažādām anatomiskajām zonām un klīniskajām indikācijām
5. | Iespēja pielāgot programmu parametrus un lietot manuālo režīmu
6. | Lāzera staru avots - diožu tipa
7. | Lāzera staru viļņu garums 1064 nm
8. | Lāzera maksimālā jauda ne mazāka par 20 W
9. | Pulsējošs un nepārtraukts režīms
10. | Redzamās gaismas avots apstarotās vietas identificēšanai
11. | Poga vai cits risinājums iekārtas lāzerstaru avota atslēgšanai ārkārtas situācijā
12. | Komplektācijā iekļauts lāzera optiskais pievads un apstarošanas galva ar maināmu fokusu vai komplketācijā iekļautiem distanceriem, kas nodrošina vismaz 2 dažādas distances un staru diametrus
13. | Komplektācijā atkārtoti lietojamas aizsargbrilles personālam vismaz 2 gab.
14. | Komplektācijā atkārtoti lietojamas aizsargbrilles pacientam vismaz 5 gab.
15. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
16. | Integrēta vai novietota uz ratiem ar 4 riteņiem, no kuriem vismaz 2 ar bremzi
17. | Elektroenerģijas patēriņš (tipiskais enerģijas patēriņš tā lietošanas laikā (W)) (vērtēšanas kritērijs)
18. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā

## Ultrasonogrāfs (gin)
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/120-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 3. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Ultrasonorgāfijas sistēma - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 112.24
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Ultrasonogrāfija piemērota ginekoloģiskajiem izmeklējumiem
2. | Izmeklēšanas dziļuma diapazons vismaz līdz 40 cm
2.1. | Par katriem 2 cm dziļuma diapazonam tiek piešķirts papildus 1 punkts, bet ne vairāk par 5 punktiem (piemēram, ja diapazons ir 42 cm tiek piešķirts 1 papildus punkts, 50 cm - 5 punkti) (vērtēšanas kritērijs)
3. | Digitālie apstrādes kanāli ne mazāk kā 4 000 000
4. | Dinamiskais diapazons ne mazāk kā 260 dB
5. | Skanēšanas kadru frekvence 2D režīmā ne mazā kā 2000 kadru/s
6. | Skanēšanas kadru frekvence Color Doppler režīmā ne mazā kā 440 kadru/s
7. | Kino atmiņa 2D režīmā ne mazāk kā 2200 kadri
8. | Cietā diska ietilpība ne mazāk kā 500 GB
9. | Krāsains LCD/LED monitors ar ne mazāk kā 23 collām pa diagonāli
9.1. | Monitoru iespējams regulēt - mainīt novietojuma augstumu, noliekt un pagriezt, lai iegūtu optimālo skatīšanas leņķi
9.2. | Monitora augstuma regulācija neatkarīgi no vadības paneļa augstuma regulācijas
9.3. | Monitoram iespējams pielāgot gaišumu un spilgtumu atbilstoši telpas apgaismojumam
10. | Vadības panelis ar krāsainu skārienjūtīgu ekrānu un ne mazāku kā 12 collām
11. | Fiziska tastatūra pacientu datu ievadei
12. | TGC regulācijas iespēja
13. | Daudzfunkcijas vadības taustiņi
14. | Kontrolpaneļa izgaismošana
15. | Vadības paneļa augstuma regulācija vismaz 18 cm diapazonā
16. | Vadības paneļa rotācija
17. | Ne mazāk kā 4 aktīvo zonžu vienlaicīga pieslēgšana un elektroniska pārslēgšanās starp zondēm neizslēdzot iekārtu
18. | Zondes atvienošanas iespēja neizslēdzot iekārtu
19. | Zondes izvēle pēc zondes nosaukuma un zondes attēla
20. | Vismaz 4 integrēti zonžu turētāji un viens specializēts endokavitālās zondes turētājs
21. | Novietota uz riteņiem ar bremžu sistēmu
22. | Iekārtas panelī integrēts vai ārējs ar stiprinājumu pie iekārtas gēla pudelīšu sildītājs
23. | Vismaz šādi vai ekvivalenti izmeklējuma režīmi:
23.1. | B-Mode, M-Mode, CD (color Doppler), PD (Power Doppler mode), PD ar plūsmas virziena noteikšanu (Directional Power Doppler), Tissue Doppler Mode, HPRF Dopler Mode
23.2. | Harmoniskais attēls un apgrieztā impulsa harmoniskais attēls
23.3. | Lēnas asins plūsmas noteikšanas programma (Slowflow, Superb micro-vascular Imagening, MicroFlow Imaging vai ekvivalents)
23.4. | Reālā laika triplex režīms
24. | Ultrasonogrāfijas sistēma nodrošina vismaz šādas funkcijas:
24.1. | Attēla veidošana no dažādiem apstarošanas leņķiem, artefaktu un trokšņu samazināšanai
24.2. | Iespēja mainīt frekvences izmeklēšanas laikā
24.3. | Iespēja veidot lietotāju programmas visām zondēm
24.4. | Automātikas anotācijas funkcija katram izmeklēšanas režīmam
24.5. | Piktogrammas bibliotēka katram izmeklēšanas režīmam
24.6. | Iespēja optimizēt 2D attēlu – pastiprinājumu un automātiska spektrālā doplera bāzes līnijas un skalas pielāgošana ar 1 (vienas) pogas nospiešanu
24.7. | Attēlu optimizācijas programma, kura samazina graudainību un skaidri apzīmē robežas
24.8. | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/ Color Doppler
24.9. | Vismaz 2 ekrāna formāta iespēja reāla laikā
24.10. | Attēla platuma paplašināšanās vai sašaurinās iespēja
24.11. | Attēla palielināšana (zoom)
24.12. | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma ar ne mazāk kā 5 līmeņiem
24.13. | Jēldatu saglabāšana ar iespēju pēc attēla saglabāšanas mainīt attēla parametrus (zoom, 2D Gain, Gray Map)
24.14. | Attēlveidošanas tehnoloģija, kas nodrošina ultraskaņas stara fokusāciju vienlaicīgi visā dziļumā
25. | Vismaz šādas vai ekvivalentas programmas:
25.1. | Ginekoloģijas programma
25.2. | Dzemdniecības (iesk., I, II un III trimestra skrīninga programmas)
25.3. | Vēdera izmeklējumu programma
25.4. | Standarta mērījumu, aprēķinu un atskaišu pakete visām piedāvātajām izmeklējumu programmām
25.5. | Papildus dzemdniecības mērījumi, tai skaitā, gestrācijas perioda, augļa attīstības tendences utml.
25.6. | Augļa smadzeņu pusautomātiskie mērījumi (vismaz NT)
25.7. | Reāla laika Doppler kalkulācija
25.8. | Integrēta HELP funkcija lietošanas instukcijas iegūšanai
26. | Datu arhivācija:
26.1. | Arhivēšana uz cietā diska
26.2. | Integrēta pacientu datu bāze, izmeklējumu apstrādei un arhivēšanai
26.3. | Arhīvs statiskiem attēliem, 2D, video klipiem, jēldatiem
26.4. | Jebkurā režīma statisku un dinamisku attēlu saglabāšana standarta video un attēlu formātos, piemēram, AVI, MP4, JPEG utml.
26.5. | Pēc izmeklēšanas pacientu attēlu apstrādes iespēja no jēldatiem
26.6. | Mērījumu veikšana ierakstītos attēlos
26.7. | Deidentifikācijas funkcija
26.8. | Pilna DICOM funkcionalitāte (Worklist, Send, MPPS, Query/Retrive utt.)
26.9. | Datu saņemšana un sūtīšana uz PACS arhīvu, izmantojot DICOM formātu caur TCP/IP tīklu
26.10. | Atskaišu izdruku veikšana
26.11. | Iespēja ierakstīt USB atmiņā gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas un datora
27. | Komplektācijā jāiekļauj zondes ar frekvenču dipazonu vismaz:
27.1. | Vienkristāla vai ekvivalentas tehnoloģijas konveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 1,5 līdz 6 MHz
27.2. | Endokavitālā zonde ar fekvenču diapazonu vismaz no 3 līdz 10 MHz
28. | Komplektācija:
28.1. | Melnbaltais termoprinteris
28.2. | Integrēts akumulators vai ar piedāvāto iekārtu saderīgs nepārtrauktās barošanas avots (UPS), kas nodrošina ne mazāk kā 15 minūtes iekārtas darbību elektrības pārtraukuma gadījumā
29. | Elektroenerģijas patēriņš (tipiskais enerģijas patēriņš tā lietošanas laikā (W)) (vērtēšanas kritērijs)
30. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā

## Ledusskapis medikamentiem (OP)
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/120-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 4. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Ledusskapis medikamentiem - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 111.24
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Piemērots medikamentu uzglabāšanai
2. | Nodrošina temperatūru 3 - 8 °C grādu robežās
3. | Ražots saskaņā ar DIN 58345 vai ekvivalentu standartu
4. | Kameras efektīvais tilpums vismaz 100 l
5. | Vismaz 2 plaukti ar iespēju regulēt augstumu
6. | Kameras apgaismojums
7. | Elektroniska kontroles sistēma
8. | Kameras durvis ar caurspīdīgu logu
9. | Displejs iekārtas stāvokļa atspoguļošanai un vadībai
10. | Trauksmes paziņojumu saglabāšana iekārtas atmiņā
11. | Vizuāls un akustisks trauksmes signāls vismaz šādos gadījumos:
11.1. | Elektrības pārrāvums
11.2. | Atvērtas durvis
11.3. | Augsta/zema temperatūra
12. | Automātiskās atkausēšanas funkcija
13. | Piespiedu gaisa apmaiņa kamerā izmantojot ventilatoru
14. | Temperatūras ierakstīšanas funkcija ar iespēju eksportēt datus uz USB atmiņu
15. | Kamera, plaukti un korpuss izgatavoti no viegli tīrāmiem materiāliem un apstrādājami ar standarta dezinfekcijas līdzekļiem
16. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
17. | Elektroenerģijas patēriņš (tipiskais enerģijas patēriņš tā lietošanas laikā (W)) (vērtēšanas kritērijs)
18. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Ledusskapis medikamentiem (ŠP)
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/120-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 5. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Ledusskapis medikamentiem - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 110.24
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Piemērots medikamentu uzglabāšanai
2. | Nodrošina temperatūru 3 - 8 °C grādu robežās
3. | Ražots saskaņā ar DIN 58345 vai ekvivalentu standartu
4. | Kameras efektīvais tilpums vismaz 200 l
5. | Vismaz 3 plaukti ar iespēju regulēt augstumu
6. | Kameras apgaismojums
7. | Elektroniska kontroles sistēma
8. | Kameras durvis caurspīdīgas
9. | Displejs iekārtas stāvokļa atspoguļošanai un vadībai
10. | Trauksmes paziņojumu saglabāšana iekārtas atmiņā
11. | Vizuāls un akustisks trauksmes signāls vismaz šādos gadījumos:
11.1. | Elektrības pārrāvums
11.2. | Atvērtas durvis
11.3. | Augsta/zema temperatūra
12. | Automātiskās atkausēšanas funkcija
13. | Piespiedu gaisa apmaiņa kamerā izmantojot ventilatoru
14. | Temperatūras ierakstīšanas funkcija ar iespēju eksportēt datus uz USB atmiņu
15. | Kamera, plaukti un korpuss izgatavoti no viegli tīrāmiem materiāliem un apstrādājami ar standarta dezinfekcijas līdzekļiem
16. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
17. | Elektroenerģijas patēriņš (tipiskais enerģijas patēriņš tā lietošanas laikā (W)) (vērtēšanas kritērijs)
18. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Svari
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/120-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 6. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Medicīniskie svari - 2 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 113.24
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
1. | Piemēroti pacientu svēršanai
2. | Elektroniski
3. | Mērījumu diapazons vismaz līdz 250 kg
4. | Iedaļas vērtība ne lielāka par 0,1 kg
5. | Ar svariem integrēts digitālais displejs
6. | M marķējums
7. | Barošanu nodrošina standarta baterijas un/vai 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
8. | Elektroenerģijas patēriņš, ja barošanu nodrošina elektriskais tīkls (tipiskais enerģijas patēriņš tā lietošanas laikā (W)) (vērtēšanas kritērijs)
8.1. | Ja barošanu nodrošina baterijas, tiek piešķirts maksimālais punktu skaits
9. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā