## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Medicīnas preču iegāde protezēšanas operācijām” (ID Nr. R1S 2025/17-iep):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija |  | Daudzums* | Pretendenta piedāvājums |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nosaukums, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par kopējo daudzumu |
| 1. | Ceļa locītavas modulāras endoprotēzes komplekts |  |  |  |  |  |
|  | Līguma darbības laikā jānodrošina bezmaksas lietošanā instrumenti endoprotēžu implantēšanai. |  |  |  |  |  |
|  | Vispārējas prasības |  |  |  |  |  |
|  | Vienota modulāra implantu sistēma primārām un revīzijas operācijām, kas paredzētas fiksētas, rotējošas pilnpolietilēna tībijas (all poly) un revīzijas fiksētas un revīzijas rotējošas tibiālās platformas, revīzijas femorālā komponenta protēzes implantēšanai. Vienotā instrumentu sistēma ļauj primārās vai revīzijas operācijās pielietot arī palīgelementus (augmenti, intramedulārie stieņi). Visi komponenti savstarpēji savietojami. |  |  |  |  |  |
|  | Ceļa endoprotēzes sistēma gan mugurējās krusteniskās saites aizvietojoša (mugurēji stabilizējoša), gan mugurējās krusteniskās saites saglabājoša protēze gan primārajām operācijām, gan revīzijas gadījumiem ar 3 pamata protēžu komponentiem: femorālais komponents, tibiālais komponents, tibiālais komponents. |  |  |  |  |  |
|  | Komponents | Tehniskie dati |  |  |  |  |
|  | Femorālais komponents |  | 2 gab. |  |  |  |
|  | Materiāls: | Kobalta - hroma sakausējums |  |  |  |  |
|  | Dizains: | - “J” veida izliekuma ģeometrija; - 3 radiusu profils sagitālā plaknē; - Noapaļots artikulējošo virsmu koronārais profils; - Izlīdzināta komponenta trohleārā virsma, kas uzlabo patellas slīdēšanu un samazina atdures sindroma risku; - Atsevišķs komponenta dizains kreisai un labai kājai; - Femorālajam komponentam var pievienot distālo un mugurējo augmentu, revīzijas uzmavas (sleeves), pievienot bezcementa un cementa fiksācijas intramedulāros stieņus gan neitrālajā pozīcijā, gan ar nobīdi +2/-2 mm; - Savietojams ar dažāda veida tibiālo komponentu: fiksētas platformas (FP) tibiālo komponentu, rotējošas platformas (RP) tibiālo komponentu, pilnpolietilēna tibiālo komponentu (All poly), fiksētas platformas ofseta tibiālo komponentu (FPOff); - Savietojamība ar tibiālo komponentu: +/- viena pilna izmēra ietvaros. |  |  |  |  |
|  | Izmēri: | Ne mazāk kā 8 izmēri |  |  |  |  |
|  | Tibiālais komponents (tibialā platforma) |  | 2 gab. |  |  |  |
|  | Materiāls: | - Titāna sakausējums fiksētajai platformai; - Kobalta – hroma (CoCr) sakausējums (pulēts) – rotējošai platformai; - Polietilēns, kas sterilizēts gamma staros (vidēja līmeņa “cross- link” efekta nodrošināšanai un aizsardzībai pret polietilēna oksidāciju). |  |  |  |  |
|  | Kinemātiskie varianti: | Primārajām operācijām: - fiksēta platforma - rotējoša platforma - pilnpolietilēna tibiālais komponents Fiksētas platformas primārais komponents savienojams ar intramedullārajiem stieņiem |  |  |  |  |
|  | Izmēri: | - fiksēta platforma: ne mazāk kā 7 izmēri, simetriska, iestrādāts 3o mugurējais slīpums - pilnpolietilēna tibiālais komponents: ne mazāk kā 6 izmēri, katram izmēram vismaz 4 biezuma varianti (8 mm; 10 mm; 12,5 mm un 15 mm) - rotējošā platforma: biezums 4,5 – 5,0 mm, ne mazāk kā 9 izmēri |  |  |  |  |
|  | Tibiālais ieliktnis |  | 2 gab. |  |  |  |
|  | Materiāls: | - polietilēns - sterilizācijas metode – gamma radiācija (vidēja līmeņa “cross- link” efekta nodrošināšanai un aizsardzībai pret polietilēna oksidāciju) |  |  |  |  |
|  | Izmēri: | - fiksētās platformas variantiem ne mazāk kā 7 izmēri un ne mazāk kā 7 biezumi (no 8 mm līdz 25 mm) - rotējošās platformas variantiem ne mazāk kā 6 izmēri un ne mazāk kā 7 biezumi |  |  |  |  |
|  | Kinemātiskie varianti: | - Tibiālais ieliktnis fiksētai platformai (mugurējas stabilizācijas protēzei) - Tibiālais ieliktnis rotējošai platformai (mugurējas stabilizācijas protēzei) |  |  |  |  |
|  | Kopā par daļu: summa EUR bez PVN |  |  |  |  |  |
|  | PVN ___% EUR |  |  |  |  |  |
|  | Summa EUR, ieskaitot PVN |  |  |  |  |  |

** Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu preču apjomu, kāds tam ir nepieciešams, t.i., Pasūtītājs ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros noslēgto līgumu kopsummu (4 000,00 EUR bez PVN) un līguma termiņu (2 mēneši).

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Daudzums* | Pretendenta piedāvājums |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nosaukums, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par kopējo daudzumu |
| 2. | Augstas viskozitātes kaulu cements ar antibiotiku - 40g (iepakojumā) | 5 gab. |  |  |  |
|  | Sastāvs- pulveris uz polimetilmetakrilāta bāzes, šķidrums uz metilmetakrilāta monomēra bāzes. Rentgenkontrastains - satur kontrasta vielu - cirkonija dioksīdu. Sterilizācijas metode - etilēna oksīds. Iepakojumā - 40g. Katrā 40g iepakojumā gentamicīna saturs ne mazāk kā 1g. Kaulu cementa maisīšanas metode – manuālā. Darbības (working) fāze sākas no 50 sek. kopš maisīšanas (mixing) fāzes sākuma un ilgst 7-8 min. pie 230C (bez iepriekšējas atdzesēšanas) |  |  |  |  |
|  | Kopā par daļu: summa EUR bez PVN |  |  |  |  |
|  | PVN ___% EUR |  |  |  |  |
|  | Summa EUR, ieskaitot PVN |  |  |  |  |

** Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu preču apjomu, kāds tam ir nepieciešams, t.i., Pasūtītājs ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros noslēgto līgumu kopsummu (4 000,00 EUR bez PVN) un līguma termiņu (2 mēneši).

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Daudzums* | Pretendenta piedāvājums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nosaukums, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par kopējo daudzumu |  |
| 3. | Paaugstinātas osteointegrācijas modulāra gūžas bezcementa protēze |  |  |  |  |  |
|  | 1.Bezcementa femorālais komponents | 2 gab. |  |  |  |  |
|  | Forma- monobloka femorālajam komponentam: dizaina ģeometrija nodrošina primāro mehānisko stabilitāti: |  |  |  |  |  |
|  | Dubultkonusveida proksimālajā daļā, lai nodrošinātu primāro stabilitāti,: trapecveida forma proksimālajā šķērsgriezumā, nodrošina rotācijas stabilitāti un „self locking” koniska forma distālajā šķērsgriezumā , vertikālās rievas, kas iestrādātas komponenta apakšdaļā nodrošina aksiālo un rotācijas kustību rezistenci. Pakāpienveida kājiņas proksimālais profils, lai noviržu slodzes pārvērstu tiešā slodzē. |  |  |  |  |  |
|  | Materiāls- titāna sakausējums ( Ti 6Al4V) ar hidroksiapatīta ( HA- Ca10(PO4)6(OH)2 pārklājumu)( 155µm) visas kājiņas garumā. |  |  |  |  |  |
|  | Fiksācija- stabili fiksējas augšstilba kaula kanālā bez kaulu cementa palīdzības, izveidojot atbilstoša izmēra formu ar rīvēm. |  |  |  |  |  |
|  | Detalizēts apraksts- monobloka femorālās kājiņas varianti: |  |  |  |  |  |
|  | - Standarta ofsets ( ar/ vai bez atbalsta uz kalkara, kakliņa leņķis1350, vismaz 11 izmēri (sākot no 115mm līdz 190 mm ), konstants kakliņa garums 38,5 mm), standarta ofsets ar/ vai bez atbalsta uz kalkara ; 1250 kakliņa leņķis, vismaz 3 izmēri no 115 līdz 140 mm ar konstantu kakliņa garumu 33 mm. |  |  |  |  |  |
|  | - Coxa vara ( ar atbalstu uz kalkara, kakliņa leņķis 1250, vismaz 10 izmēri (sākot no 130mm līdz 190 mm ), konstants kakliņa garums 40,3 mm ). |  |  |  |  |  |
|  | - Kājiņas displāzijas gadījumiem (kakliņa leņķis 1350, garums 110 mm, vismaz 2 izmēri ( standarta un ar trohanterisko bāzi). |  |  |  |  |  |
|  | Pieejama arī cementējamā protēze standarta un palielināta kakliņa ofseta versijā ne mazāk kā 10 izmēri katram. |  |  |  |  |  |
|  | - Pieejami arī revīzijas komponenti ( kājiņu izmēri revīzijas operācijām vidēji pagarināti par 40 mm pret attiecīgā izmēra primāro implantu ( sākot no 180 mm līdz 230 mm), kakliņa leņķis 1350, ne mazāk kā 9 izmēri ar šķeltu distālo galu, lai nodrošinātu visas iespējamās anatomiskās prasības un samazinātu pēcoperatīvo augšstilba sāpju iespējamību, gan standarta , gan palielināta ofseta versijas). |  |  |  |  |  |
|  | Kakliņa konuss :12/14 (AMT- articul/eze mini taper, saplacināta kakliņa daļa-palielinātākai kustību amplitūdai un samazinātākam atdures riskam). |  |  |  |  |  |
|  | Klīniskie dati- jābūt pieejamiem klīnisko pētījumu datiem par protēzes ( monobloka variants) izmantošanu vismaz 30 gadus. Protēzes dzīvildze 23 gadu novērojumu datos vismaz 96,3 %. ODEP 10 A statuss. |  |  |  |  |  |
|  | Jānodrošina ar bezmaksas instrumentu komplektu monobloka bezcementa un cementējamai versijai, kas nodrošina „bone impaction” tehniku. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Endoprotēzes galviņa |  |  |  |  |  |
|  | Materiāls: |  |  |  |  |  |
|  | biokeramika | 1 gab. |  |  |  |  |
|  | metāls CoCr | 1 gab. |  |  |  |  |
|  | Detalizēts apraksts- galviņu diametri - 28 / 32/ 36 mm |  |  |  |  |  |
|  | Femorālā kakliņa (galviņas) garumi - ne mazāk kā 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Bezcementa acetabulārā komponente | 2 gab. |  |  |  |  |
|  | Forma- hemisfēriska forma (1800 ) |  |  |  |  |  |
|  | Materiāls- sastāv no titāna sakausējuma ar porveida ( poru izmērs vidēji 250 mikroni ), vai porveida un hidroksiapatīta pārklājumu, vai kombinētu microstruktūras porveida pārklājumu ar 3D makrostruktūrām( vidēji 300 microni). |  |  |  |  |  |
|  | Fiksācija- fiksējas iegurņa kaulos bez kaulu cementa palīdzības, izveidojot atbilstoša izmēra formu ar frēzēm un porveida virsmas pārklājums nodrošina ātru un ekstensīvu ieaugšanu kaulā nodrošinot bioloģisku komponenta fiksāciju. |  |  |  |  |  |
|  | Detalizēts apraksts- jāpiedāvā vairāki komponenta dizaina varianti: bez sānu atverēm, ar 3 sānu atverēm, ar 3 radzēm, kas nodrošina papildus fiksāciju un revīzijas daudz atveru un dziļā profila daudz atveru variants.Komponentu iespējams papildus fiksēt ar 1 vai vairākām skrūvēm; komponenti no 38 līdz 80 mm (ieskaitot) diametrā ar 2 mm soli. |  |  |  |  |  |
|  | Komponentā var ievietot gan polietilēna, gan biokeramikas ielikni. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Acetabulārā komponenta ieliknis |  |  |  |  |  |
|  | Polietilēns | 1 gab. |  |  |  |  |
|  | Biokeramika | 1 gab. |  |  |  |  |
|  | Detalizēts apraksts- izgatavots no lielmolekulāra polietilēna, vidējas pakāpes cros link (5 MRad vai 7,5 MRad) - polietilēna ieliktņi neitrālais , +4 mm laterilizēts neitrālais ieliktnis: +4 lateralizets 10 grādu ieliktnim, jābūt pieejamam slēgta tipa (pretluksācijas) ieliktnim, uzlabotas stabilizācijas slēgta tipa ieliktnim, kā arī ieliktnim no biokeramikas; iekšējais diametrs 28 mm 32 mm, 36 mm |  |  |  |  |  |
|  | Klīniskie dati- pieejami klīniskie dati par protēzes izmantošanu- ne mazāk kā 20 gadi, ODEP 10 A statuss, vismaz vienā klīniskajā novērojumā 10 gadu dzīvildze 99,2 % |  |  |  |  |  |
|  | Instrumenti- jānodrošina ar bezmaksas instrumentu komplektu endoprotēzes implantācijai. |  |  |  |  |  |
|  | Kopā par daļu: summa EUR bez PVN |  |  |  |  |  |
|  | PVN ___% EUR |  |  |  |  |  |
|  | Summa EUR, ieskaitot PVN |  |  |  |  |  |

** Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu preču apjomu, kāds tam ir nepieciešams, t.i., Pasūtītājs ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros noslēgto līgumu kopsummu (4 000,00 EUR bez PVN) un līguma termiņu (2 mēneši).

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija.

Īpašie nosacījumi:

- pasūtītājs patur tiesības piedāvātās līgumcenas ietvaros palielināt vai samazināt iegādājamo preču skaitu;

- piegādes termiņš: ne garāks kā 5 darba dienas pēc pieprasījuma saņemšanas;

- plānotais iepirkuma līguma darbības termiņš: 2 mēneši;

- iepirkuma ietvaros kopējais maksājums par saņemtajām precēm nepārsniedz 4 000,00 EUR bez PVN;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu (EUR bez PVN);

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

Ar piedāvājuma iesniegšanu Pretendents apliecina, ka:

- nodrošina normatīvo aktu ievērošanu korupcijas novēršanas jomā,

- piedaloties iepirkumā, nepieļaus interešu konflikta situāciju,

- iepirkuma līguma izpildē īstenos kukuļošanas novēršanas kontroles pasākumus.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |