ATKLĀTA KONKURSA

“Medicīnas iekārtas”

Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs R1S 2023/73-IEP

ZIŅOJUMS

| Rīgā | 2023.gada 29.novembrī |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums un adrese | ## SIA „Rīgas 1.slimnīca“, Bruņinieku iela 5k-2, Rīga |  |  |
| Iepirkuma identifikācijas numurs | R1S 2023/73-IEP |  |  |
| Iepirkuma procedūras veids | Atklāts konkurss |  |  |
| Līguma (iepirkuma) priekšmets | Medicīnas iekārtas |  |  |
| Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī | Iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts: - ES OV- 31.07.2023. - IUB PVS- 28.07.2023. Paziņojums par līgumu publicēts: - ES OV- 05.09.2023. - IUB PVS- 02.09.2023. |  |  |
| Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums | Iepirkuma komisija, izveidota ar Pasūtītāja SIA “Rīgas 1.slimnīca” valdes 2023.gada 14.marta lēmumu Nr.8 (protokols Nr.7/2023) šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētāja: A.Dūdele Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: K.Baltacis Komisijas locekļi: A.Jumiķe A.Molčanovs S.Divanovska L.Rancāne- Milgrāve M.Pukinskis Komisijas sekretārs: M.Pukinskis |  |  |
| Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības | 14. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents atbilst PIL 42.panta otrajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem un/vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteiktajām sankcijas. 15. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai: 15.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs; 15.2. Pretendentam ir piedāvātās preces ražotāja autorizācija iepirkuma līguma izpildei (prasība ir attiecināma uz iepirkuma priekšmeta 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. un 37. daļām); 15.3. iepirkuma līguma izpildē iesaistāmajam Pretendenta tehniskajam personālam ir nepieciešamās zināšanas darbā ar attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā piedāvāto preci (prasība ir attiecināma uz iepirkuma priekšmeta 13., 14., 16., 17., 21., 22., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 31., 35., 36. un 37. daļām). |  |  |
| Piedāvājuma izvēles kritērijs | Atbilstība nolikuma prasībām un saimnieciski izdevīgākais piedāvājums atbilstoši šādiem kritērijiem: iepirkuma priekšmeta 1.-36.daļās: Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji; Maksimālā skaitliskā vērtība. A; Cena (bez PVN); 75. B; Garantijas laiks (izteikts mēnešos); 25. Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits; 100. iepirkuma priekšmeta 37.daļā: Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji; Maksimālā skaitliskā vērtība. A; Cena (bez PVN); 65. B; Garantijas laiks (izteikts mēnešos); 25. C; Piegādes termiņš; 10. Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits; 100. |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Līdz 2023.gada 20.oktobra plkst.10:00. |  |  |
| Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: | 2023.gada 20.oktobrī plkst. 14:02, Bruņinieku ielā 5k-2, Rīgā, LV-1010. |  |  |
| Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas EUR bez PVN | Piedāvājumu ir iesnieguši šādi pretendenti: N.p.k.; Pretendents; Piedāvājuma iesniegšanas veids; Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks. 1.; SIA "A.Medical"; Sistēmā; 19.10.2023 plkst. 17:42. 2.; SIA "AB Medical Group Riga"; Sistēmā; 20.10.2023 plkst. 09:09. 3.; SIA "AccuMed"; Sistēmā; 18.10.2023 plkst. 21:54. 4.; SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"; Sistēmā; 17.10.2023 plkst. 11:55. 5.; SIA "Artropulss"; Sistēmā; 19.10.2023 plkst. 15:19. 6.; SIA "Baltmedika"; Sistēmā; 18.10.2023 plkst. 11:34. 7.; SIA "DUO GROUP"; Sistēmā; 20.10.2023 plkst. 07:37. 8.; SIA "Interlux"; Sistēmā; 20.10.2023 plkst. 09:06. 9.; SIA "KJ SERVISS"; Sistēmā; 20.10.2023 plkst. 09:53. 10.; SIA "MedAmber"; Sistēmā; 19.10.2023 plkst. 22:04. 11.; SIA "Medeksperts"; Sistēmā; 19.10.2023 plkst. 10:59. 12.; SIA "Mediq Latvija"; Sistēmā; 19.10.2023 plkst. 15:44. 13.; SIA "NMS ELPA"; Sistēmā; 19.10.2023 plkst. 14:39. 14.; SIA "OneMed"; Sistēmā; 19.10.2023 plkst. 12:44. 15.; SIA "Plandent"; Sistēmā; 19.10.2023 plkst. 13:24. 16.; SIA "SANTAKS"; Sistēmā; 19.10.2023 plkst. 22:32. 17.; SIA "Scanmed"; Sistēmā; 19.10.2023 plkst. 10:34. 18.; SIA "Tradintek"; Sistēmā; 16.10.2023 plkst. 11:26. 19.; SIA "BSC Health"; Sistēmā; 20.10.2023 plkst. 02:38. 20.; Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā; Sistēmā; 19.10.2023 plkst. 13:02. 21.; SIA "Arbor Medical Korporācija"; Sistēmā; 19.10.2023 plkst. 18:16. 22.; SIA "Golan Group"; Sistēmā; 27.09.2023 plkst. 15:50. 23.; SIA "RehaBalt"; Sistēmā; 17.10.2023 plkst. 20:25. 24.; UAB MedUS Medical Latvijas filiāle; Sistēmā; 20.10.2023 plkst. 08:02. Daļai Nr. 3 - Rokas dinamometrs Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "Baltmedika" SIA; 18.10.2023 plkst. 11:34; EUR 219.00. "SANTAKS" SIA; 19.10.2023 plkst. 22:32; EUR 178.20. SIA "RehaBalt"; 17.10.2023 plkst. 20:25; EUR 459.47. Daļai Nr. 4 - Mērlente Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "A.Medical" SIA; 19.10.2023 plkst. 17:42; EUR 22.80. SIA "Arbor Medical Korporācija"; 19.10.2023 plkst. 18:16; EUR 23.70. SIA "Golan Group"; 27.09.2023 plkst. 15:50; EUR 1152.00. Daļai Nr. 5 - Fonendoskops Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "A.Medical" SIA; 19.10.2023 plkst. 17:42; EUR 1028.50. "Mediq Latvija" SIA; 19.10.2023 plkst. 15:44; EUR 960.00. "OneMed" SIA; 19.10.2023 plkst. 12:44; EUR 432.00. "SANTAKS" SIA; 19.10.2023 plkst. 22:32; EUR 1395.90. SIA "Arbor Medical Korporācija"; 19.10.2023 plkst. 18:16; EUR 515.00. SIA "Golan Group"; 27.09.2023 plkst. 15:50; EUR 2915.00. Daļai Nr. 6 - Ierīce netiešai asins spiediena mērīšanai Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "A.Medical" SIA; 19.10.2023 plkst. 17:42; EUR 698.52. "MedAmber" SIA; 19.10.2023 plkst. 22:04; EUR 432.00. "Mediq Latvija" SIA; 19.10.2023 plkst. 15:44; EUR 865.92. "OneMed" SIA; 19.10.2023 plkst. 12:44; EUR 639.60. SIA "Arbor Medical Korporācija"; 19.10.2023 plkst. 18:16; EUR 1254.00. SIA "Golan Group"; 27.09.2023 plkst. 15:50; EUR 378.00. Daļai Nr. 7 - Ierīce netiešai asins spiediena mērīšanai Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "Mediq Latvija" SIA; 19.10.2023 plkst. 15:44; EUR 1428.79. "OneMed" SIA; 19.10.2023 plkst. 12:44; EUR 715.00. "SANTAKS" SIA; 19.10.2023 plkst. 22:32; EUR 729.63. SIA "Arbor Medical Korporācija"; 19.10.2023 plkst. 18:16; EUR 1704.45. SIA "Golan Group"; 27.09.2023 plkst. 15:50; EUR 627.00. Daļai Nr. 8 - Medicīniskie svari ar auguma mērītāju Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "Interlux" SIA; 20.10.2023 plkst. 09:06; EUR 599.00. "Mediq Latvija" SIA; 19.10.2023 plkst. 15:44; EUR 759.95. "SANTAKS" SIA; 19.10.2023 plkst. 22:32; EUR 547.40. SIA "Arbor Medical Korporācija"; 19.10.2023 plkst. 18:16; EUR 425.00. SIA "Golan Group"; 27.09.2023 plkst. 15:50; EUR 1510.65. SIA "RehaBalt"; 17.10.2023 plkst. 20:25; EUR 565.25. Daļai Nr. 9 - Augummērs Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "A.Medical" SIA; 19.10.2023 plkst. 17:42; EUR 45.24. "SANTAKS" SIA; 19.10.2023 plkst. 22:32; EUR 32.67. SIA "Arbor Medical Korporācija"; 19.10.2023 plkst. 18:16; EUR 45.00. SIA "Golan Group"; 27.09.2023 plkst. 15:50; EUR 75.00. Daļai Nr. 10 - Krioterapijas iekārta Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "A.Medical" SIA; 19.10.2023 plkst. 17:42; EUR 2550.00. "SANTAKS" SIA; 19.10.2023 plkst. 22:32; EUR 2270.52. SIA "Arbor Medical Korporācija"; 19.10.2023 plkst. 18:16; EUR 3000.00. Daļai Nr. 11 - Dermatoskops Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "A.Medical" SIA; 19.10.2023 plkst. 17:42; EUR 3040.00. SIA "Arbor Medical Korporācija"; 19.10.2023 plkst. 18:16; EUR 2300.00. Daļai Nr. 13 - Zobārstniecības iekārta Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "Plandent" SIA; 19.10.2023 plkst. 13:24; EUR 46514.30. Daļai Nr. 14 - Zobārstniecības iekārta Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "Plandent" SIA; 19.10.2023 plkst. 13:24; EUR 23257.15. Daļai Nr. 15 - Audiometrijas kabīne Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "A.Medical" SIA; 19.10.2023 plkst. 17:42; EUR 22777.00. "KJ SERVISS" SIA; 20.10.2023 plkst. 09:53; EUR 8920.00. "NMS ELPA" SIA; 19.10.2023 plkst. 14:39; EUR 17641.00. SIA "Arbor Medical Korporācija"; 19.10.2023 plkst. 18:16; EUR 9900.00. Daļai Nr. 16 - Kombinētais audiometrs - timpanometrs Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "KJ SERVISS" SIA; 20.10.2023 plkst. 09:53; EUR 4950.00. "Mediq Latvija" SIA; 19.10.2023 plkst. 15:44; EUR 4300.00. "SANTAKS" SIA; 19.10.2023 plkst. 22:32; EUR 2640.00. SIA "Arbor Medical Korporācija"; 19.10.2023 plkst. 18:16; EUR 5850.00. Daļai Nr. 17 - Stroboskopijas sistēma Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"; 19.10.2023 plkst. 18:16; EUR 87750.00. Daļai Nr. 19 - Mobila operāciju lampa Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "SANTAKS" SIA; 19.10.2023 plkst. 22:32; EUR 2970.00. SIA "RehaBalt"; 17.10.2023 plkst. 20:25; EUR 5326.50. UAB MedUS Medical Latvijas filiāle; 20.10.2023 plkst. 08:02; EUR 4750.00. Daļai Nr. 20 - Kājas balstu komplekts Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "Artropulss" SIA; 19.10.2023 plkst. 15:19; EUR 5124.50. SIA "Arbor Medical Korporācija"; 19.10.2023 plkst. 18:16; EUR 6330.00. Daļai Nr. 21 - Video cistoskopijas komplekts Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"; 19.10.2023 plkst. 18:16; EUR 56585.00. Daļai Nr. 22 - Anestēzijas iekārta Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "A.Medical" SIA; 19.10.2023 plkst. 17:42; EUR 36800.00. "Tradintek" SIA; 16.10.2023 plkst. 11:26; EUR 25550.00. UAB MedUS Medical Latvijas filiāle; 20.10.2023 plkst. 08:02; EUR 21500.00. Daļai Nr. 23 - Apskates lampa Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "KJ SERVISS" SIA; 20.10.2023 plkst. 09:53; EUR 1569.00. "NMS ELPA" SIA; 19.10.2023 plkst. 14:39; EUR 1998.00. "SANTAKS" SIA; 19.10.2023 plkst. 22:32; EUR 1856.25. SIA "RehaBalt"; 17.10.2023 plkst. 20:25; EUR 1389.00. UAB MedUS Medical Latvijas filiāle; 20.10.2023 plkst. 08:02; EUR 1760.00. Daļai Nr. 24 - Insuflators Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. SIA "Arbor Medical Korporācija"; 19.10.2023 plkst. 18:16; EUR 10430.00. Daļai Nr. 25 - Ķirurģiskā video sistēma Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "Artropulss" SIA; 19.10.2023 plkst. 15:19; EUR 35497.46. "NMS ELPA" SIA; 19.10.2023 plkst. 14:39; EUR 35571.00. BSC Health SIA; 20.10.2023 plkst. 02:38; EUR 73372.40. Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā; 19.10.2023 plkst. 13:02; EUR 55347.69. SIA "Arbor Medical Korporācija"; 19.10.2023 plkst. 18:16; EUR 41960.00. Daļai Nr. 26 - Medicīniskais monitors Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "A.Medical" SIA; 19.10.2023 plkst. 17:42; EUR 6980.00. "Artropulss" SIA; 19.10.2023 plkst. 15:19; EUR 8067.70. "Medeksperts" SIA; 19.10.2023 plkst. 10:59; EUR 26000.00. "NMS ELPA" SIA; 19.10.2023 plkst. 14:39; EUR 8956.00. Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā; 19.10.2023 plkst. 13:02; EUR 11760.00. SIA "Arbor Medical Korporācija"; 19.10.2023 plkst. 18:16; EUR 8220.00. Daļai Nr. 27 - Ultrasonogrāfijas sistēma Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "A.Medical" SIA; 19.10.2023 plkst. 17:42; EUR 53900.00. "Tradintek" SIA; 16.10.2023 plkst. 11:26; EUR 69900.00. SIA "Arbor Medical Korporācija"; 19.10.2023 plkst. 18:16; EUR 108000.00. UAB MedUS Medical Latvijas filiāle; 20.10.2023 plkst. 08:02; EUR 53950.00. Daļai Nr. 28 - Ultrasonogrāfijas sistēma Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "A.Medical" SIA; 19.10.2023 plkst. 17:42; EUR 40600.00. "Tradintek" SIA; 16.10.2023 plkst. 11:26; EUR 49986.00. SIA "Arbor Medical Korporācija"; 19.10.2023 plkst. 18:16; EUR 69600.00. UAB MedUS Medical Latvijas filiāle; 20.10.2023 plkst. 08:02; EUR 36450.00. Daļai Nr. 29 - Koagulators Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "DUO GROUP" SIA; 20.10.2023 plkst. 07:37; EUR 9385.00. SIA "Arbor Medical Korporācija"; 19.10.2023 plkst. 18:16; EUR 19190.00. Daļai Nr. 30 - Endoskopijas sistēma Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "Tradintek" SIA; 16.10.2023 plkst. 11:26; EUR 347932.50. BSC Health SIA; 20.10.2023 plkst. 02:38; EUR 167396.28. Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā; 19.10.2023 plkst. 13:02; EUR 284050.00. SIA "Arbor Medical Korporācija"; 19.10.2023 plkst. 18:16; EUR 213022.00. Daļai Nr. 31 - Neiromonitors Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "AccuMed" SIA; 18.10.2023 plkst. 21:54; EUR 51330,00. "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" SIA; 17.10.2023 plkst. 11:55; EUR 50251.50. Daļai Nr. 32 - Šķidrumu savākšanas ierīce Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "Artropulss" SIA; 19.10.2023 plkst. 15:19; EUR 21086,50. BSC Health SIA; 20.10.2023 plkst. 02:38; EUR 18850.00. Daļai Nr. 33 - Videoprocesors vienreizējās lietošanas fleksiblajiem uretroskopiem Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "DUO GROUP" SIA; 20.10.2023 plkst. 07:37; EUR 26700.00. "Mediq Latvija" SIA; 19.10.2023 plkst. 15:44; EUR 13760.00. BSC Health SIA; 20.10.2023 plkst. 02:38; EUR 19000.00. Daļai Nr. 34 - Pozicionēšanas sistēma Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "Artropulss" SIA; 19.10.2023 plkst. 15:19; EUR 26709.15. Daļai Nr. 36 - Endoskopu mazgāšanas - dezinfekcijas iekārta Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "Scanmed" SIA; 19.10.2023 plkst. 10:34; EUR 95533.42. Daļai Nr. 37 - Sterilizācijas nodaļas aprīkojums Pretendents; Iesniegšanas datums un laiks; Finanšu piedāvājums. "A.Medical" SIA; 19.10.2023 plkst. 17:42; EUR 359880.00. "AB Medical Group Riga" SIA; 20.10.2023 plkst. 09:09; EUR 501000.00. SIA "Arbor Medical Korporācija"; 19.10.2023 plkst. 18:16; EUR 467011.00. |
| Pretendentu nosaukumi, ar kuriem nolemts slēgt iepirkuma līgumus | Iepirkuma priekšmeta daļa; Pretendents un piedāvātā cena EUR bez PVN; Pamatojums. 3.; SIA "Baltmedika"- 219,00 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 4.; SIA “A.Medical”- 22,80 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 5.; SIA "OneMed"- 432,00 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 6.; SIA "Golan Group"- 378,00 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 7.; SIA "Golan Group"- 627,00 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 8.; SIA "Arbor Medical Korporācija"- 425,00 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 9.; SIA "SANTAKS"- 32,67 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 10.; SIA "SANTAKS"- 2270,52 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 11.; SIA "Arbor Medical Korporācija"- 2300,00 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 13.; SIA "Plandent"- 46514,30 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 14.; SIA "Plandent"- 23257,15 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 15.; SIA "KJ SERVISS"- 8920,00 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 16.; SIA "KJ SERVISS"- 4950,00 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 17.; SIA "Arbor Medical Korporācija"- 87750,00 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 19.; UAB MedUS Medical Latvijas filiāle- 4750,00 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 20.; SIA "Artropulss"- 5124,50 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 21.; SIA "Arbor Medical Korporācija"- 56585,00 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 22.; UAB MedUS Medical Latvijas filiāle- 21500,00 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 23.; UAB MedUS Medical Latvijas filiāle- 1760,00 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 25.; SIA "Arbor Medical Korporācija"- 41960,00 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 26.; SIA "Artropulss"- 8067,70 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 27.; UAB MedUS Medical Latvijas filiāle- 53950,00 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 28.; UAB MedUS Medical Latvijas filiāle- 36450,00 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 30.; SIA "BSC Health"- 167396,28 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 31.; SIA "AccuMed"- 51330,00 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 32.; SIA "BSC Health"- 18850,00 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 33.; SIA "BSC Health"- 19000,00 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 34.; SIA "Artropulss"- 26709,15 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 36.; SIA "Scanmed"- 95533,42 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. 37.; SIA "Arbor Medical Korporācija"- 467011,00 EUR; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.. |
| Izbeigtās un pārtrauktās iepirkuma priekšmeta daļas | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 36.3.2.punktu, iepirkums iepirkuma priekšmeta 1., 2., 12., 18., 24., 29. un 35. daļās ir izbeigts bez rezultāta sakarā ar to, ka nav iesniegti nolikuma prasībām atbilstoši piedāvājumi. |  |  |
| Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem. Publiska pakalpojumu līguma gadījumā ziņojumā min pretendentu norādītos apakšuzņēmējus, kuru veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 000,00 EUR vai lielāka, kā arī šādiem apakšuzņēmējiem izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu. | n/a |  |  |
| Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, kas cita starpā nosaka, ka “ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, Pretendents attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā tiek izslēgts no dalības iepirkumā”, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības netiek piešķirtas šādiem pretendentiem: Nr. p.k.; Pretendents; Pamatojums. 1.; SIA "A.Medical"; Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 26.daļā, secināms, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 8.punktam: piedāvātajai precei nav 12G-SDI video ieejas. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs.. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 37.daļā, secināms, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas: - 7.6.punktam: izskatot iesniegto papildu informāciju tiek piedāvāts papildus vadības panelis izvietošanai atbilstoši lietotāja vajadzībām. Iesniegtajā dokumentācijā norādīts "7” HMI remoted on the conveyor.", kas norāda, ka šo paneli ir paredzēts novietot uz automātiskās izlādes/ielādes ierīces. Pieprasot papildus informāciju, iesniegta vizualizācija, kurā tas tiek apstiprināts. Pēc iesniegtās dokumentācijas var secināt, ka ierīcei nav panelis sānā, kā to paredz Tehniskās specifikācijas 7.6.punkts. Iesniegtā vizualizācija apstiprina, ka to nav iespējams iekārtas sānā fiziski izvietot, jo no kameras līdz ierīces sānam ir pārāk maz vietas; - 7.8.punktam: atbilstoši iesniegtajai dokumentācijai autoklāvam ir 2 iepriekš sagatavotas programmas, kas atbilst EN 285 prasībām. Tehniskās specifikācijas 7.8. punktā ir noteikts maksimālais laiks standarta 134°C programmai. Iepirkumā iesniegtajā dokumentācijā norādīts, ka šai programmai sterilizācijas laiks ir 5 min un žāvēšanas laiks 20 min, taču nav norādīts kopējais programmas laiks. Pieprasot iesniegt papildus informāciju, ir iesniegta P6 programmas izdruka, taču šī programma ir modificēta un atšķiras no standarta programmas. Šai programmai sterilizācijas laiks beidzas 11.17. pēc kura seko žāvēšana, taču šis laiks ir īsāks par datu lapā norādītajām 20 minūtēm, jo programma beidzas 11.25. Pieņemot, ka standarta programmas sākotnējais cikls atbilst šai modificētajai, tādā gadījumā kopējais programmas laiks pagarināsies vismaz par 12 min un pieaugs no 32 min uz 44 min. No iesniegtās informācijas var secināt, ka netiek izpildīta prasība par procesa laiku līdz 35 min. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs.. 2.; SIA "Artropulss"; Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 25.daļā, secināms, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 2.3.2.punktam: piedāvātajai iekārtai nav komplektācijā iekļauts ne adaptera, ne pendulum tipa kameras. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs.. 3.; SIA "DUO GROUP"; Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 29.daļā, secināms, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas: - 14.punktam: piedāvātās iekārtas koagulatora frekvence ir 450 kHz, prasība- 350 kHz; - 19.punktam: iekārtai nav automātiska pievienotā instrumenta atpazīšana; - 20. un 19.punktiem: precei nav specifikācijā norādītās konektoru ligzdas. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs.. 4.; SIA "Mediq Latvija"; Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 16.daļā, secināms, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 7.5.punktam: piedāvātajai iekārtai atbilstoši iesniegtajai brošūrai nav pieejama kaula vibratora. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs.. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 33.daļā, secināms, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 7.8.punktam: piedāvāts ar diametru 9,6 Fr, prasība- ne lielāks par 9 Fr. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs.. 5.; SIA "NMS ELPA"; Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 25.daļā, secināms, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas: - 2.punktam: piedāvātajai precei komplektācijā nav iekļauta prasītā kameras galva, bet tikai 2.3.2. prasītā papildus komplektācija; - 2.6.punktam: piedāvātā iekārta nav autoklavējama. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs.. 6.; SIA "SANTAKS"; Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 3.daļā, secināms, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 7. un 8.punktiem: piedāvātā prece nav aprīkota ar drošības saiti un komplektācijā nav uzglabāšanai nepieciešamās somiņas vai kofera. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs.. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 16.daļā, secināms, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 7.5.punktam: piedāvātajai iekārtai atbilstoši iesniegtajai brošūrai nav pieejama kaula vibratora. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs.. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 19.daļā, secināms, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas: - 3.punktam: piedāvātās iekārtas lampas krāsu atveides indekss ir Ra 94, prasība- vismaz 96; - 12.punktam: piedāvātajai iekārtai nav integrēta akumulatora. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs.. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 23.daļā, secināms, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 3.punktam: piedāvātās preces tipiskais krāsu atveides indekss Ra ir 93, prasība- vismaz 95. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs.. 7.; SIA "RehaBalt"; Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 23.daļā, secināms, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 6.punktam: piedāvātās iekārtas gaismas lauks ir 21 cm, prasība- 17 (+/-3) cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs.. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta vienpadsmitās daļas 2.punktu, pretendenta SIA "Arbor Medical Korporācija" piedāvājums iepirkuma priekšmeta 24. un 29.daļās ir noraidīts, jo tā piedāvātā līgumcena par 50% pārsniedz paredzamās līgumcenas. |
| Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai. | Pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis Publisko iepirkumu likuma 18. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem. |  |  |
| Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti lētu. | Nav. |  |  |
| Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai. | Nav. |  |  |
| Komisijas priekšsēdētāja: |  |  | A.Dūdele |